SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak  16/sprzęt med./2011

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 							         	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej									              ul. Kołobrzeska 44									                                          78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 30.05.2011 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Formularze ofertowe i załączniki  -

- druk oferty   -(Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy     -   (Załącznik nr 2)

- Zestawienie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych ocenianych	(graniczne)						                                (Załącznik nr 3)

- Wzór umowy -  (Załącznik nr 4)

- Oświadczenie osoby fizycznej  - ( Załącznik 5)

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113, z 2010 r. pod pozycją 759.

ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:   dostawa sprzętu medycznego - kardiomonitor 1 szt.

CPV 33195100-4

2. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonywane w terminie do dnia 29.07.2011 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy , 					   spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.							    Potwierdzenie w formie oświadczenia

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia					    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy. 				    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								5. Do realizacji dostawy zastosują aparaty posiadające stosowne świadectwo rejestracji lub zgłoszenie

do rejestracji albo zostały oznakowane znakiem zgodności CE, według z wymogami opisanymi w

ustawie z dnia 20.04.2004r. 	o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93, poz. 896). Znak zgodności CE

dotyczyć powinien całego systemu lub urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 			  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 ,

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy - zał. nr 5

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu

oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych

(Dz.U.2004.93.896 z późn.zm.), którymi są:

-  deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi

przez   zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę

wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na

każdej stronie za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności

musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione

przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ -

bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 					 oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 2502820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba              tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński        	     tel.  67  250 2812       w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu

składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4, (5)  					3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi

być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.							5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.									9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.								10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.									12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.			14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.			15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 16/sprzęt-med./2011 "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  14.06.2011 r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem , 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania

ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 14.06.2011 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia protestu.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.	2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.			4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.					1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- CENA	90%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 10%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 90%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 90 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 10%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze

sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi

się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

              - ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Oz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: KARDIOMONITOR CPV 33195100-4

Producent/kraj:

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2011

| Lp | Parametr / warunek | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor stacjonarno-przenośny |  |  |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 10”, rozdzielczości min. 800 x 600 | TAK |  |
|  | Komunikaty na ekranie w języku polskim, obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków funkcyjnych ( nie dopuszcza się ekranu dotykowego) | TAK |  |
|  | W obudowie zintegrowana rączka umożliwiająca przenoszenie monitora i zawieszenie monitora na poręczy | TAK |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych min. 6 | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 h | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w kalkulator lekowy | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie min. 50 odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi |  |  |
|  | Zasilanie monitora 230 V/ 50 Hz oraz z sieci prądu stałego o napięciu 12 V | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora z wewnętrznych, wymienialnych przez użytkownika akumulatorów pozwalających na ponad 2 godziny pracy | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. oraz ekranu „dużych cyfr” | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych w jednym wspólnym menu. |  |  |
|  | Możliwość wbudowania w monitor pomiaru inwazyjnego ciśnienia i pomiaru kapnografii dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Statyw na kółkach z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp |  |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości pracy serca min. 30 - 260 /min | TAK |  |
|  | Analiza arytmii, min. 10 rozpoznawanych arytmii | TAK |  |
|  | Odchylenie odcinka ST w zakresie od -2.0 do +2.0 mV | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 6 -100 /min | TAK |  |
|  | Granice alarmowe częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, arytmii i częstości oddechu ustalane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Przewód EKG z gniazdami do 5 końcówek EKG, 5 końcówek EKG, możliwość używania tylko 3. odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego wraz z wartością częstości pulsu zmierzoną podczas pomiaru ciśnienia oraz czasem wykonania pomiaru | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. 5 ostatnich pomiarów ciśnienia krwi na ekranie z krzywymi dynamicznymi |  |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej 20-260 mmHg | TAK |  |
|  | Granice alarmowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Zestaw mankietów: pediatryczny, dla dorosłych mały, średni, duży. Przewód łączący mankiet z monitorem. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca wykonanie pomiarów na zlecenie ręczne oraz w zaprogramowanych odstępach czasu | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca pomiar ciśnienia i pulsoksymetrii na jednej ręce | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |  |
|  | Zakres pomiarowy % saturacji 30-100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-250 | TAK |  |
|  | Granice alarmowe % saturacji oraz częstości pulsu: ustalone przez użytkownika | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy typu klips na palec dla pacjentów powyżej 30 kg. Przewód łączący czujnik z monitorem. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy 0-50oC, wyświetlanie temp. i różnicy temperatur | TAK |  |
|  | Granice alarmowe temperatury ciała | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury centralny | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| LP | Nazwa | Wartość wymagana | Wartości oceniane | Ocena |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Warunki wymiany aparatu(po ilu awariach w okresie gwarancji) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość i data

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……./2011 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz,działajacy na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu medycznego - kardiomonitora

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego aparatu medycznego - kardiomonitora

,

(wpisać nazwę Aparatu)

wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa Aparatu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy Aparaty wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2.Aparatura musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896) i być zgodna z wymaganiami zasadniczymi wyrobu na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. nr 100 poz. 1027) , posiadać deklarację zgodności CE, musi być dopuszczona do obrotu.

3. Aparatura musi być fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniej niż 2010), gotowa do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadająca certyfikat bezpieczeństwa.

4. Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji aparatury.

5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji aparatury w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia,

6. Objęcie gwarancją sprzedanej aparatury, w okresie: nie mniej, niż 24 m-ce  daty przejęcia (przekazania) aparatury protokołem zdawczo-od daty przejęcia (przekazania) aparatury protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z zakresem i warunkami gwarancji określonymi przez producenta ( warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne, niż określone w art. 577-581 K.C.)

7.	Objęcie oprogramowania aparatury nadzorem technicznym, poprzez nieodpłatne przekazywanie w
okresie objętym gwarancją, aplikacji wprowadzających unowocześnienia do programu,

8.	Objęcie serwisem technicznym w okresie gwarancji zakupionej aparatury w tym, przystąpienie do
naprawy w terminie nie późniejszym niż 24h od zgłoszenia naprawy faxem, telefonicznie (każda ze
stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt) lub w formie elektronicznej.
9. Wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych (okresowych) zakupionej aparatury, min. 1
raz w każdym roku gwarancji.

10. Obowiązkowe wykonanie testów akceptacyjne po zamontowaniu przedmiotowej aparatury.

11. Wykonawca wskaże adres i telefon kontaktowy serwisu wykonującego przeglądy i naprawy w okresie gwarancji.

- Wykonawca załączy do oferty katalogi lub foldery zawierające następujące informacje o przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa urządzenia (typ, model).

13.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub dokupienia brakujących elementów
wyposażenia na warunkach nie gorszych niż warunki niniejszej umowy, przez okres 24 miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówioną przez Zamawiającego aparaturę - kardiomonitor do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia 29.07.2011 r.

2. Zakres zamówienia dot. serwisu technicznego

Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 67 2502812

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

NAZWA SPRZĘTU ……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości samego urządzenia , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego (lekarzy i techników), cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności

- Cena umowna przedmiotu umowy podana w § 5 ust.1 niniejszej umowy, nie ulegnie zmianie przez cały okres jej obowiązywania.

2.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu
wszystkich trzech etapów realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez
obie strony protokołu odbioru końcowego

3.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążenia

rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór aparatury, gwarancja i serwis

- Odbiór aparatury nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie strony (po wykonaniu trzech etapów realizacji) . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (aparatura musi być gotowa do użytku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do jej używania odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminach dostawy, montażu i uruchomieniu aparatury z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Aparatury obarczonej wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem Aparatury do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonej Aparaturze, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całej Aparatury na nową, wolną od wad. Aparatura oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7..	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na aparaturę, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia wraz z paszportem technicznym),

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 	 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania ewentualnej naprawy .

9..Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- zmiana kolejności lub terminów dostaw częściowych

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                 Wykonawca dostaw

Załącznik nr 5

### OŚWIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH

(dotyczy również wspólników spółek cywilnych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

kardiomonitora

działając, jako:

-   właściciel firmy ………………………………………………………………..………

(nazwa firmy)

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez

………………………………… pod numerem  ……..…………………………..

(imię i nazwisko)

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 2

-  pełnomocnik firmy …………………………………………………..……legitymujący

(imię i nazwisko pełnomocnika)

się pełnomocnictwem wystawionym przez …………………………………….…...,

załączonym do oferty, oświadczam, że osoba fizyczna ………………………………...…,

(imię i nazwisko osoby fizycznej)

reprezentowana przeze mnie, posiadająca firmę pod nazwą

………………………………..…………………..

(nazwa firmy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2

............................., dnia ..........................                                      …………………………....…

(podpis)