107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz , dnia 14.05.2012 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log/2012

107 szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu medycznego :

Zadanie nr 1 - autolaryngoskop

Zadanie nr 2 - zestaw do operacji czynnościowej nosa typu FESS

Pytania do załącznika nr 3

Zadanie nr 1 Autolaryngoskop

W związku z długim weekendem majowym uprzejmie prosimy o przesuniecie terminu składania ofert.

Czy Zamawiający podając wymiary/średnice wymaganych narzędzi miał na myśli wartości graniczne?

Nie, Zamawiający miał na myśli dokładne wymiary w ramach każdego z narzędzi.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączania próbek narzędzi mikrochirurgicznych?

Nie, Zamawiający kupował podobny sprzęt bardzo dawno temu. Próbki są niezbędne zarówno w ocenie zgodności z wymogami SIWZ.

Dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laryngoskopu operacyjnego dla dorosłych o średnicy początkowej 19,5 mm, średnicy końcowej 12 mm i wysokości 12,5 mm?

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laryngoskopu operacyjnego dla dorosłych o średnicy początkowej 26 mm, średnicy końcowej 14,5 mm i wysokości 16 mm?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laryngoskopu operacyjnego dla dorosłych o średnicy początkowej 29 mm, średnicy końcowej 15 mm i wysokości 19 mm?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laryngoskopu operacyjnego dla dorosłych o zmiennej rozszerzalności , średnicy zewnętrznej 32 x 12,5 mm, średnica wewnętrzna 16 x 13,5 mm, długość 185 mm, długość części roboczej 150 mm?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozmiary zbyt mocno odbiegają od wymiarów preferowanych przez operatorów. Oferowany sprzęt nie znalazłby zastosowania w operacjach.

Dot. poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laryngoskopów z poz. 2-5 ze zintegrowanym nośnikiem światła, wbudowanym w laryngoskop?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie Zamawiający traktuje jako wadę, nie zaletę. Brak zintegrowanego nośnika światła daje możliwość jego montażu po obu stronach laryngoskopu – w zależności od sytuacji w polu operacyjnym, co znacznie ułatwia pracę i czyni ją bezpieczniejszą. Kolejną sprawą jest utrudnione mycie i dezynfekcja takiego zintegrowanego zestawu. Wreszcie w wypadku awarii nośnika światła Zamawiający musi zakupić cały zestaw laryngoskopu wraz z nośnikiem światła, co rodzi dodatkowe zbędne koszty eksploatacyjne.

Dot. poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków o długości 24 cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Tak , Zamawiający dopuszcza

Dot. poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków zakończonych okrągłą łyżeczką, o średnicy ok. 3 mm i długości roboczej 235 mm, ze zintegrowanym kanałem ssącym?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W wykonywanej technice operacyjnej kanał ssący nie ma zastosowania, natomiast niepotrzebnie zwiększa grubość narzędzia, co przeszkadza w poruszaniu się w wąskim polu operacyjnym.

Dot. poz. 12-16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzi o średnicy ok 2 mm (producent nie podaje dokładnej średnicy)?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga średnicy dokładnie 2 mm – co jest standardową średnicą i musi być potwierdzone przez producenta. Średnice przedmiotowych narzędzi są stopniowane do dziesiątych części milimetra i każda dziesiąta część ma znaczenie w wykonywanej procedurze.

Dot. poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie, w miejsce wymaganego, narzędzie ssące służące również do bipolarnej koagulacji tkanek, o długości 240 mm i średnicy 3 mm?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Narzędzie ma być przystosowane do koagulacji monopolarnej z zastosowaniem diatermii o częstotliwości radiowej, co stanowi standard w procedurach laryngologicznych.

Odpowiedzi dla zadania nr 2

Dot. Cyfrowa kamera medyczna endoskopowa z archiwizacją obrazu – 1 komplet

Ad. 3 Prosimy o rezygnację z zapisu "… dzięki konstrukcji jednomodułowej, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz szkła hartowanego" lub dopuszczenie do zaoferowania kamery o innej konstrukcji, wykonanej z materiałów metalowych lakierowanych i/lub plastikowych nadających się do dezynfekcji powierzchniowej. Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie konstrukcyjne tj. budowa jednomodułowa nie jest jedynym rozwiązaniem konstrukcyjnym lub bezwzględnym wymogiem, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie dezynfekcji powierzchniowej. Nadmieniamy, że dostępne są również inne konstrukcje obudów sterowników kamery, w tym wielomodułowe, bez elementów szkła hartowanego, dedykowane do dezynfekcji powierzchniowej.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad. 2 Prosimy o rozszerzenie zapisu w punkcie 2 w kolumnie "Nazwa parametru" o następujący zapis: "lub panel bez podświetlania, nie posiadający elementów przeznaczonych do sterowania kamerą".  Należy zauważyć, że Zamawiający z góry założył, że kamera musi obowiązkowo być wyposażona w elementy umieszczone na panelu kamery przeznaczone do sterownia kamerą, nie biorąc pod uwagę nowoczesnych, alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych, dzięki, którym całe zarządzenia funkcjami kamery odbywa się bezpośrednio przez chirurga lub asystę ze sterylnej części sali operacyjnej np. poprzez przyciski na głowicy kamery lub poprzez ekran dotykowy systemu zintegrowanej sali operacyjnej.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad. 1 Prosimy o zmianę punktu 1 i wprowadzenie oceny punktowej dla rozdzielczości kamery,  czyli zamiast zapisu "Min. 752 x 852" wprowadzenie zapisu "1920 x 1080" i w kolumnie "Ocena punktowa"  wprowadzenie zapisu "Spełnienie opisanego parametru - 10 pkt. Nie spełnienie  - 0 pkt.". Rozdzielczość kamery obok innych parametrów należy do kluczowych parametry kamery. Sugerowana rozdzielczość 1920 x 1080, czyli Full HD jest obecnie standardem w medycynie i naszym zdaniem zaoferowanie tego standardu zasługuje na dodatkową punktację.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad. 6 Prosimy o rozszerzenie zapisu w punkcie 6 w kolumnie "Nazwa parametru" o następujący zapis "lub sterowanie kamerą poprzez przyciski na głowicy kamery". Podobnie jak w punkcie 2 nadmieniamy, że Zamawiający z góry założył, że kamera obowiązkowo musi posiadać elementy umieszczone na panelu kamery przeznaczone do sterownia kamerą, nie biorąc pod uwagę nowoczesnych, alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych, dzięki, którym całe zarządzenia funkcjami kamery odbywa się bezpośrednio przez chirurga lub asystę ze sterylnej części sali operacyjnej np. poprzez przyciski na głowicy kamery lub ekran dotykowy systemu zintegrowanej sali operacyjnej. Dodatkowe wątpliwości oraz dwuznaczność może budzi użycie określeń "sterowanie dotykowe" oraz "guzik", prowadząc tym samym do nieobiektywnej oceny spełnienia lub niespełnienia opisanej funkcjonalności kamery.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad. 4 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kamery endoskopowej posiadającej następujące wyjścia wideo: 1 x Composite video, 2 x S-Video, 1 x RGB, 2 x USB, 2 x DVI-D. Niniejsza konfiguracja zapewnia możliwość połączenie kamery z różnymi monitorami zarówno starszej jak i najnowsze generacji.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad. 5 W związku z tym, iż poszczególni producenci kamer do pomiaru parametru czułości stosują swoje wewnętrzne procedury, co powoduje, że parametr ten nie może być bezpośrednio porównywany pomiędzy różnymi producentami, prosimy o wprowadzenie tolerancji dla parametru czułość tj. 1 lux (+0,8 lux) lub odwołanie się do normy zgodnie, z którą Zamawiający wymaga potwierdzenia parametru max 1 lux.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad.  11 Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 11 w kolumnie "Nazwa parametru"  z "Waga głowicy kamery razem z kablem" na "Waga głowicy". Należy zauważyć, iż poszczególni producenci mogą stosować różne długości i grubości kabla oraz różne konstrukcje wtyczki łączącej ze sterownikiem kamery (lżejsze lub cięższe), tym samym ocena może nie być obiektywna.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad. 13 Prosimy o dopuszczenie głowicy ze stałą ogniskową zamiast zoomu optycznego Parafocal. Oferowana głowica posiada ogniskową doskonale dobraną do oferowanych sinuskopowych optyk o śr. 4 mm.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad. 14 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego rozwiązania medycznego archiwizatora w postaci dodatkowej funkcjonalności sterownika kamery endoskopowej wyposażonego w gniazda USB z funkcją zapisu obrazu endoskopowego na pamięciach USB. Proponowane rozwiązanie umożliwia w bardzo prosty sposób realizację zapisu zdjęć w formacje .jpg w wysokiej rozdzielczości oraz sekwencji wideo w formacje. mpg4. Dodatkowo możliwe jest równoczesne podłączenie drukarki i wydruk zarejestrowanych zdjęć. Sterowanie zapisem odbywa się poprzez przyciski głowicy kamery endoskopowej.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Dot. Monitor medyczny  21 ” LCD  z kablem zasilającym oraz łączącym z kamerą –  1 komplet

Prosimy o zweryfikowanie parametrów i oceny punktowej dla "Monitora medycznego", punkty od 15 do 22. Podaną przez Zamawiającego min. rozdzielczość tj. 1600 x 1200 oraz przekątną równą 21 cali spełnia tylko monitor firmy EIZO model RadiForce EX210, który oprócz wspomnianych parametrów charakteryzuje się również odchodzącymi już do lamusa proporcjami boków 4:3, długim czasem reakcji oraz małym kątem patrzenia wynoszącym 170°/170°. Opis taki uniemożliwia zaoferowanie monitorów pracujących w rozdzielczości Full HD i proporcjach boków 16:9, które obecnie są już standardem w medycynie. Zaproponowana przez Zamawiającego "Ocena punktowa" w punktach 17, 18 i 21 odnosi się do najmocniejszych parametrów monitora firmy EIZO i nie uwzględnia innych istotnych z punktu użytkowego oraz jakości obrazu parametrów monitorów, np. kąta widzenia, czasu reakcji, technologii podświetlania matryc. W związku z powyższym:

Ad. 15 i 16 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania monitora medycznego LCD o przekątnej większej niż 21 cali i rozdzielczości Full HD tj. 1920 x 1080 pikseli.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Ad. 19 Prosimy o zmianę punktu 19 i wprowadzenie oceny punktowej dla kąta patrzenia,  czyli zamiast zapisu "≥170°/170°" wprowadzenie zapisu "≥178°/178°" i w kolumnie "Ocena punktowa"  wprowadzenie zapisu "Spełnienie opisanego parametru - 10 pkt. Nie spełnienie  - 0 pkt.". Większość nowoczesnych monitorów wykorzystywanych w endoskopii standardowo posiada kąt widzenia wertykalnego i horyzontalnego równy 178°/178°.

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

.

Dot. Ksenonowo-halogenowe medyczne źródło światła z kablem zasilającym – 1 komplet

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych źródeł światła wykorzystujących energooszczędną i długo żywotną technologię oświetleniową LED. Jednocześnie prosimy o wprowadzanie odrębnej oceny punktowej dla źródeł światła LED. Proponujemy wprowadzanie następujący zapisów, które umożliwią zaoferowanie również nowoczesnych źródeł światła LED:

|  | Medyczne źródło światła LED z kablem zasilającym – 1 komplet - alternatywa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczne źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość kontroli mocy światła na ciemnej sali operacyjnej poprzez podświetlany wskaźnik słupkowy - |  | TAK |  |  |
|  | Żywotność diody LED – |  | ≥20 000 h |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
|  | Możliwość sterowania natężenie źródła światła poprzez przyciski głowicy oferowanej kamery – |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
|  | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na 0%) i powrót do ostatnich ustawień – |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
|  | Możliwość wyświetlania parametrów wartości natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |

Należy zauważyć, że technologia dwuportowa wymagana w punkcie 23, czyli zastosowanie w źródle światła dwóch niezależnych podłączeń światłowodu do światła ksenonowego (jako główne oświetlenie) i do światła halogenowego (jako oświetlenie awaryjne) jest znamienna dla źródła światła firmy RUDOLF model Monolith IM200-182. Dodatkowo należy nadmienić, że w tego typu źródle światła w przypadku awarii oświetlenia głównego (ksenonowego) konieczne jest ręczne przełożenie światłowodu do gniazda dla oświetlenie awaryjnego  (halogenowego), a to oznacza, że konieczne jest wezwanie dodatkowej osoby (tzw. "brudnej instrumentariuszki"), aby przełożyła wtyczkę światłowodu. Pomiędzy awarią lampy głównej, a przełożeniem światłowodu do gniazda awaryjnego pole operacyjne nie jest oświetlane !

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Dot. Wózek medyczny do całego oferowanego toru wizyjnego do endoskopii – 1 sztuka

Ad. 32 Prosimy o dopuszczenie wózka bez specjalnie dedykowanej półki na klawiaturę. Szerokość półki w wózku, który zamierzamy zaoferować umożliwia umieszczenie klawiatury obok urządzenia.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Półka na klawiaturę jest standardem w wózkach medycznych. Zamawiający będzie z takiej klawiatury korzystał przy każdym zabiegu wprowadzając dane pacjenta do systemu archiwizacji. Jest to rozwiązanie najwygodniejsze i najbezpieczniejsze.

Ad. 35 Prosimy o dopuszczenie wózka, którego konstrukcja umożliwia poruszanie wózka bez dodatkowych uchwytów z tyłu wózka.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Uchwyt z tyłu pozwala na sterowanie wózkiem nie w chodząc w strefę sterylną przy stole operacyjnym. Ma to istotne znaczenie, gdyż nie sterylny wózek podczas operacji może przesuwać tylko ,, brudna ,, instrumentariuszka, która nie powinna w ogóle wkraczać w tzw ,, strefę sterylną ,,

Ad. 37 Prosimy o dopuszczenie wózka bez specjalnego uchwytu na optykę, ale z uchwytem na głowicę kamery, którego konstrukcja oparta jest na dwóch szynach nośnych umożliwiających łatwy dostęp do boków wózka, jak również tyłu wózka oraz paneli tylnych urządzeń umieszczonych na wózku. Nadmieniamy, że konstrukcja wózka oparta na jednej szynie nośnej (zgodnie z wymogiem Zamawiającego w punkcie 37) umieszczonej centralnie ogranicza w znacznym stopniu dostęp do paneli tylnych urządzeń.

Zamawiający dopuszcza wózek z uchwytem na głowicę kamery, lecz podtrzymuje wymóg jedej szyny nośnej. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do urządzeń jest wygodniejszy. Jest możliwy zarówno z przodu, z boku, jak i z tyłu bez żadnych trudności. Rozwiązanie na dwóch szynach zamyka boki wózka, co właśnie utrudnia dostęp do aparatury i jej podłączeń.

Dot. Światłowód medyczny – 1 szt.

Ad. 39 Prosimy o rezygnację z zapisu w punkcie 39 dot. światłowodu tj.  "Dedykowany do źródeł światła typu ksenon, o wysokiej odporności na temperaturę, potwierdzone dokumentacją producenta". W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie maksymalnej temperatury na jaką powinien być odporny światłowód. Informacja ta umożliwi nam wystosowanie odpowiedniego zapytania do producenta w celu uzyskania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Standardem na rynku światłowodów jest oferowanie dwóch rodzajów światłowodów : do świateł standardowych oraz do świateł typu XENON. Wymagamy tego drugiego rozwiązania, opierając się na przeświadczeniu, że to producent ma zagwarantować odporność na temperaturę przy stosowaniu z danym źródłem światła.

Ad. 40 Prosimy o rezygnację z zapisu w punkcie 40 dot. światłowodu tj. "Konstrukcja bez użycia kleju, posiadająca specjalne wzmocnienia na obu końcach". W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie jakiego rodzaju technologie w konstrukcji światłowodu, nadrzędne do klejenia ma na myśli Zamawiający. Zgodnie z naszą wiedzą szczegóły konstrukcyjne takie jak wykorzystane materiały, sposób obróbki, czy też technologie łączenia różnych materiałów są zazwyczaj tajemnicą producenta, której nie ma obowiązku ujawniać.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Konstrukcja bez użycia kleju znacznie wydłuża żywotność światłowodu. Klej użyty do mocowania oplotu na wiązkach światłowodowych podczas sterylizacji twardnieje co powoduje stopniowe uszkadzanie wiązek. Wzmocnienia na końcach światłowodu również chronią najbardziej wrażliwe na uszkodzenia części światłowodu, co ma bezpośrednie przełożenie na jego żywotność. Znani Zamawiającemu producenci nie ujawniają patentów ani sposobu produkcji światłowodów, lecz oświaczają i potwierdzają w opisie w katalogu czy używają kleju czy nie oraz czy posiadają lub nie wzmocnienia na końcach.

Ad. 41 Prosimy o dopuszczenie światłowodu, którego podłączenie do oferowanego źródła światła oraz oferowanych optyk nie wymaga dodatkowych adapterów.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. Napęd laryngologiczny – 1 komplet

Ad. 42 Prosimy o rozszerzenie zapisu w punkcie 42 w kolumnie "Nazwa parametru" o następujący zapis " Urządzenie wyposażone w ekran LCD do sterowania parametrami lub wyświetlacze cyfrowe i słupkowe LED obsługiwane poprzez przyciski … (pozostała część opisu bez zmian)". Jedną z podstawowych wad wykorzystania ekranów LCD do sterowania parametrami tego typu urządzeń, która nie występuje w urządzeniach z wyświetlaczami LED jest fakt, iż najlepszą widoczność informacji wyświetlanych na ekranie uzyskuje się patrząc na ekran pod kątem 90°. Niedogodność ta staje się szczególnie uciążliwa w przypadku urządzeń, w których ekran LCD umieszczony jest pod bardzo małym kątem,  wymuszając tym samym od użytkowa ustawienia urządzenia w taki sposób, aby można był się na niego patrzeć z góry. Kłopotliwe się staje wówczas umieszczenie urządzenia wraz z innymi urządzeniami na wózku endoskopowym.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Ekran LCD pozwala na pełną kontrolę pracy tak ważnego podczas operacji FESS urządzenia. Przekazuje wszystkie niezbędne informacje o pracy urządzenia jednoczasowo w czytelnej i zwartej postaci. Jest to w opinii Zamawiającego najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze aktualnie rozwiązanie.

Zamawiający jednocześnie wprowadza w tym punkcie zapis ,, Ekran LCD nachylony pod kątem w stosunku do płaszczyzny urządzenia – w celu poprawy widoczności parametrów .,,

Ad. 43 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z wbudowaną rolkową pompą perystaltyczną, wraz z wysięgnikiem nie wymagającym regulacji wysokości, z uwagi na to, iż dla pompy rolkowej nie ma znaczenia wysokość zwieszenia butli. Nadmieniamy, iż najbardziej korzystne jest zawieszenie butli z płynem irygacyjnym z dala od urządzenia, najlepiej na wysięgniku do kroplówek, tak, aby w przypadku nieszczelności butli nie doszło do zalania konsoli jaki i innych urządzeń umieszczonych na tym samym wózku.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Możliwość regulacji wysokości wysięgnika na płyn jest niezbędna dla możliwości dowolnego ustawienia urządzenia w zależności od panujących warunków na Sali operacyjnej. Może być ustawione na dowolnej półce wózka lub poza nim. Poza tym rozwiązanie polegające na powieszeniu butli z płynem z dala od urządzenia jest w naszej opinii wadą. Zwiększa to niepotrzebnie ilość osprzętu do wózka, ilość dodatkowych drenów w polu operacyjnym, co utrudnia pracę całemu zespołowi na sali operacyjnej.

Ad. 44 Prosimy o dopuszczenie pompy o większym zakresie irygacji tj. od 5 do 160 ml/min zamiast od 15 do 130 ml/min. Dodatkowo należy zauważyć, iż rzeczywista wartość przepływu uzyskiwana na wyjściu instrumentu zależy od wielu innych czynników m.in. od długości i przekroju instrumentu.

Tak , Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ.

Ad. 45 Prosimy o dopuszczenie konsoli do napędów laryngologicznych wyposażonej w dwa równorzędne gniazda o takich samych kształtach, do których mogą być podłączane zarówno nóż obrotowo - ssący jak i wiertarka. Obydwa gniazda wyposażone są w funkcję rozpoznawania rodzaju podłączonego narzędzia, nie ma więc ryzyka błędnego wyboru gniazda. Oznacza to, iż niezależenie do którego gniazda użytkownik podłączy napęd, konsola go rozpozna.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Ad. 46 i 47 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kabla do włącznika nożnego o długości 295 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Ad. 50 Prosimy o dopuszczenie kątnicy o długości dostosowanej do wierteł o długości 70 mm. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą na rynku nie ma dostępnych kątnic od długości wskazanej przez Zamawiającego w punkcie 50.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Ad. 51 Prosimy o dopuszczenie zamiast profilowanej podstawki pod rączkę noża i wiertarki laryngologicznej specjalną demontowaną rękojeść  zapinaną do rączki shavera (noża), która rozszerza możliwość trzymania rączki shavera w sposób pistoletowy. Rękojeść nadaje się do sterylizacji w autoklawie.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Podstawka na napęd służy za stabilizację na stoliku z instrumentarium jako zabezpieczenie przed zsunięciem się jej na ziemie. Rozwiązanie zaproponowane nie jest rozwiązaniem alternatywnym, ma zupełnie inną funkcję

Ad. 52 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania dedykowanych piłek do piły oscylacyjnej o następujących wymiarach:

- dostępne szerokości ostrza piłki:  6 mm, 10 mm i 15 mm;

- dostępne długości robocze (użyteczne) trzonka piłki:  11 mm i 26 mm;

- grubość ostrza piłki: 0,3 mm.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą na rynku nie ma dostępnych piłek o wymiarach wskazanych przez Zamawiającego w punkcie 52.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający posiada wiedzę o piłkach o wskazanych rozmiarach. Ponadto wymaga określonej długości piłek. Nie przewiduje również dodatkowego określania szerokości ostrzy.

Ad. 56 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania drenów sterylnych do pompy przystosowanych do wszystkich poziomów przepływu pompy zamiast dwóch odrębnych rodzajów drenów dostosowanych do dwóch przepływu 50% i 100%. Oferowane przez nas rozwiązanie jest bardziej uniwersalne i nie obarcza użytkownika koniecznością podjęcia decyzji, który dren wybrać, tym samym zapobiegając ewentualnym pomyłkom.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Posiadanie 2 rodzajów przepływu poszerza znacznie możliwości dozowanie płynu przez pompę w zależności od potrzeb. Jednocześnie wyjaśniamy, że czekiwany jest jeden dren który ma możliwość wyboru rodzaju przepływu 50 i 100%

Ad. 57, 116, 117 Prosimy od dopuszczenie do zaoferowania zestawu środków konserwacyjnych dedykowanego przez producenta m.in. środka smarującego w aerozolu wraz z dyfuzorem odpowiednio dostosowanym do oferowanych kątnic, smaru do noży. Opisany przez Zamawiającego zestaw w punkcie 57 prawdopodobnie przeznaczony jest do konkretnego zestawu, oferowanego przez konkretną firmę.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Oczekiwane są dwa osobne środki : jeden do czyszczenia urządzeń ( możliwością rozpuszczenia zanieczyści eń) oraz drugi do smarowania ( jako środek oleisty do konserwacji). Środek czyszczący rozpuszczający zanieczyszczenia jest bezwzględnie wymagany z 2 powodów. Po pierwsze bezpieczeństwa pacjenta, który ma gwarancję braku kontaktu z resztkami tkanek innego pacjenta. Po drugie nie usuwanie tych zanieczyszczeń przed sterylizacją prowadzi do zapiekania ich w urządzeniach. Konsekwencją tego jest ich przegrzewania a w końcu awaria sprzętu.

Zamawiający w poz. 57. Wprowadza zapis ,, środek oferowany i dedykowany przed producenta do oferowanego sprzętu .,,

Ad. 59 Prosimy od dopuszczenie do zaoferowania tacy metalowej z pokrywą, z silikonowymi uchwytami do zamocowania poszczególnych elementów zestawu (tego samego producenta co zestaw) ,  w której każdy element mocowany jest w odpowiednim uchwycie, jednocześnie dając pewną dowolność rozmieszczenia i dołożenia innych elementów, bez obrazkowej instrukcji. Niniejsze rozwiązanie ma zasadniczą przewagę na plastikowym kontenerem opisanym przez Zamawiającego w punkcie 59, ponieważ raz umieszczony na tacy zestaw może być najpierw umyty i zdezynfekowany w myjni - dezynfektorze, a następnie wysterylizowanie w sterylizatorze bez konieczności przekładania zestawu.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Kontener plastikowy jest zdecydowanie lżejszy od metalowego, jężeli dołożymy wszystkie napędy i kable to waga wzrasta maksymalnie. Szczególnie istotna przy tak skomplikowanym zestawie jest legenda na dnie kontenera by zawsze prawidłowo umieścić w nim wszystkie elementy zestawu. Zapobiega to ich przemieszczaniu, a w konsekwencji uszkodzeniu podczas transportu i sterylizacji, co ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W opinii Zamawiającego możliwość mycia i dezynfekcji zestawu w  kontenerze jest wadą, a nie zaletą. Uniemożliwia bowiem dokładne mycie i dezynfekcję poszczególnych elementów z użyciem specjalistycznych płynów i środków, na czym szczególnie zależy Zamawiającemu.

Ad.71 i 72 –błąd pisarski  zakres 4000  -  80 000 obr/min

Ad. 77 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania ostrza oscylacyjnego o długości roboczej (użytecznej) równej 11 cm, szerokości ostrza 6 mm i grubości 0,3 mm. \

Nie Zamawiający nie dopuszcza. Oferowane ostrze jest zdecydowanie za długie

Ad. 78 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania ostrza oscylacyjnego o długości roboczej (użytecznej) równej 26 cm, szerokości ostrza 6 mm i grubości 0,3 mm.

Nie Zamawiający nie dopuszcza. Oferowane ostrze jest zdecydowanie za długie

Ad. 80 Prosimy o potwierdzenie, że w opisie ostrzy posuwistych w punkcie 80, podany rozmiar 0,25 mm dotyczy grubości ostrza, a nie jak podano średnicy.

Zamawiający potwierdza, że chodzi o średnicę, którą można też nazwać grubością ostrza.

Ad. 81 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania dodatkowe kompletu jednorazowych ostrzy shavera o średnicy 3,0 mm lub 4,0 mm zamiast 3,5 mm. W przypadku ostrzy shavera o taka niewielkiej różnicy rozmiaru średnicy pomiędzy ostrzem najgrubszym i najcieńszym, stosowanie pośrednich rozmiarów nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opierając się na wiedzy zebranej z ośrodków specjalistycznych z wieloletnim doświadczeniem w procedurze FESS Zamawiający ustalił, że to właśnie ostrze 3,5 mm jest ostrzem podstawowym mającym  najszersze zastosowanie. Ostrza 3,0 i 4,0 są ostrzami używanymi w nietypowych sytuacjach, dodatkowo.

Ad. 82 Prosimy o dopuszczanie do zaoferowania wielorazowego ostrza o średnicy 3,0 mm i 4,0 mm zamiast 2 szt. ostrzy o śr. 3,5 mm. Uważamy, że proponowane przez nas rozwiązanie daje Zamawiającemu większe pole manewru podczas operacji u pacjentów o różnych warunkach anatomicznych wewnątrz nosa. Ostrza o śr. 3 mm zapewnia dostęp do wąskich przestrzeni anatomicznych, natomiast ostrze o śr. 4 mm zapewnia lepsze odsysanie, tym samym większą wydajność podczas np. resekcji  obszernych zmian polipowatych w zatokach nosowych.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. To właśnie ostrze 3,5 mm jest rozwiązaniem kompromisowym i uniwersalnym.

Dot. APARATURA I INSTRUMENTY LARYNGOLOGICZNE

Ad. 83 Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania "Pompy do czyszczenia endoskopów" w postaci perystaltycznej pompy rolkowej przeznaczonej do przemywania obiektywu optyki, o przepływie 85 ml/min +/- 30%, o konstrukcji umożliwiającej zamocowania pompy do stojaka na podstawie jezdnej, umożliwiającego zawieszenie pojemnika  z płynem,  pozwalającego na  umieszczenie pompy bliżej pola operacyjnego, niezależnie od wózka aparaturowego.

Sterowanie trybami pracy pompy odbywa się przy pomocy przełącznika nożnego dwustopniowego. Pompa wyposażona jest w oscylacyjny tryb pracy polegający na naprzemiennym płukaniu i zasysaniu płynu płuczącego. Pompa wyposażona jest w tryb płukania ciągłego polegający na ciągłym podawaniu płynu płuczącego do jamy nosowej, a po zwolnieniu pedału przełącznika nożnego odsysaniu do płaszcza. Pompa wyposażona w pokrętło do regulacji czasu odsysania. Zestaw zawiera 20 szt. drenów sterylnych.

Nie Zamawiający nie dopuszcza, Przepływ proponowany w litrach na minutę wynosi 0,85 l/min. i nawet przy proponowanej tolerancji jest zdecydowanie nie wystarczający do efektywnego płukania.

W związku z tym, iż wymiary instrumentów laryngologicznych oferowanych przez poszczególnych producentów mogą nieznacznie się różnić, jednocześnie zachowując pełną funkcjonalność i przeznaczeni, prosimy o uwzględnieni poniższych różnic:

Ad. 84 Prosimy o dopuszczenie optyki sinuskopowej, o kącie 0˚, o średnicy 4 mm i długości 180 mm, autoklawowalnej, kompatybilnej z systemem HD.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 85 Prosimy o dopuszczenie optyki sinuskopowej, o kącie 30˚, o średnicy 4 mm i długości 180 mm, autoklawowalnej, kompatybilnej z systemem HD.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 86 Prosimy o dopuszczenie tulei okrągłej do sterylizacji optyk, plastikowej, kompatybilnej z oferowanymi optykami o długości 180 mm.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 87 Prosimy o dopuszczenie dwóch płaszczy ssąco-płuczących, wielokrotnego użytku,  dedykowanych odpowiednio do oferowanych optyk o kącie 0˚ i 30˚.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane rozwiązanie jest rozwiązaniem kompromisowym i uniwersalnym. Zapewnia możliwość zamiennego stosowania płaszcza z dowolną optyką.

Ad. 88 Prosimy o dopuszczenie raspatora (nazywanego też elewatorem, w zależności z jakiego języka pochodzi tłumaczenie, czy z niemieckiego, czy z angielskiego), z uchwytem bocznym i  długości 19,5 cm.

Tak Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania szer. 4 mm

Ad. 90 Prosimy o dopuszczenie elewatora obustronnego FREER, ostry/tępy, o długości 20 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 93 Prosimy o dopuszczenie sondy podwójnej, zakrzywionej,  o długości 22 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 95 Prosimy o dopuszczenie ssaka typu Frazier, z mandrynem i dziurką do regulacji, miarka 5-9 cm, długości roboczej 10 cm, rozmiarze 9 Fr.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 97 Prosimy o dopuszczenie rurki ssącej wg. Eicken, uchwyt gładki, krótkie zagięcie, średnica 3 mm, dł. 12,5 cm.

Nie , Zamawiający nie dopuszcza. Proponowana długość jest zbyt krótka i nie zapewnia efektywnego odsysania w polu operacyjnym

Ad. 98 Prosimy o dopuszczenie rurki ssącej wg. Eicken, uchwyt gładki, krótkie zagięcie, średnica 4 mm, dł. 12,5 cm.

Nie , Zamawiający nie dopuszcza. Proponowana długość jest zbyt krótka i nie zapewnia efektywnego odsysania w polu operacyjnym

Ad. 99 Prosimy o dopuszczenie nożyczek nosowych prostych,  ząbkowanie branszy nieruchomej, dł. rob 11 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad. 100 Prosimy o dopuszczenie Punch HAJEK-KOFLER, obrotowy 360 st., rozmiar 3,2 x 4 mm, dł. rob. 17 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad. 101 Prosimy o dopuszczenie równoważonych kleszczy tnących wg Stammberge, zagiętych 90 ˚ w   lewo.

Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania  dł. 12 cm

Ad. 102 Prosimy o dopuszczenie równoważonych kleszczy tnących wg Stammberge, zagiętych 90 ˚ w prawo.

Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania  dł. 12 cm

Ad. 103 Prosimy o dopuszczenie kleszczy wstecznych, śr. 2,5  mm, tnących w prawo, dł. rob.10 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad. 104 Prosimy o dopuszczenie kleszczy wstecznych, śr. 2,5  mm, tnących w lewo , dł. rob.10 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad. 106 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o łóżeczkowych szczękach, horyzontalne otwarcie, 70 st. wygięte w górę, śred. 4 mm, długość robocza 12 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad. 107 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych  WEIL-BLAKESLEY, zagiętych do góry 45°, rozm. 2, dł. 13 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że rozmiar 2 odpowiada rozmiarowi 2 mm

Ad. 108 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych  BLAKESLEY, prostych, rozm. 2, dł. 13 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że rozmiar 2 odpowiada rozmiarowi 2 mm

Ad. 109 Prosimy o dopuszczenie sterylnego płynu przeciwko zaparowywaniu w pojemniku szklanym z uszczelką do wkłucia igły.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Oczekiwany jest zestaw jednorazowy, całkowicie sterylny w zestawie ze sterylną gąbką do przecierania. Tylko taki zestaw zapewnia oczekiwaną funkcjonalność, polegającą na możliwości użycia w każdej chwili przez instrumentariuszkę tzw ,, czystą ,, asystującą lekarzowi bezpośrednio przy pracy.

Ad. 111, 112, 113, 114 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kontenera do sterylizacji z wielorazową barierą nie wymagającą filtrów, o wymiarach zewnętrznych 300  x 300 x 160 mm, wraz z dedykowaną tacą z silikonową matą.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Oczekuje bowiem zestawu kontenerowego, który będzie wielokrotnie służył do funkcjonalnej i bezpiecznej sterylizacji całego zestawu, a nie tylko do przechowywania narzędzi.

Pyt. 1.Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie z Zadania 2 do oddzielnego pakietu pozycji „Cyfrowa kamera medyczna endoskopowa z archiwizacją obrazu”, „Monitor medyczny  21 ” LCD  z kablem zasilającym oraz łączącym z kamerą”, ” Ksenonowo-halogenowe medyczne źródło światła z kablem zasilającym” oraz  „Wózek medyczny do całego oferowanego toru wizyjnego do endoskopii” ?
Będzie to korzystne dla Zamawiającego, gdyż pozwoli na uzyskanie większej konkurencyjności ofert, a co za tym idzie zakup lepszego sprzętu po atrakcyjniejszej cenie. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zestaw opisany w Pakiecie stanowi całość, służącą do wykonywania określonej procedury. Tor wizyjny musi być kompatybilny z oferowanym osprzętem, na wózku endoskopowym musi być na stałe zamontowany moduł shavera z wiertarką laryngologiczną, itp. Szpital poszukuje kompleksowego wykonawcy, który dokona jednoczasowego uruchomienia całego zestawu wraz z wymaganym szkoleniem personelu.

Pyt. 2.Dot. „Cyfrowa kamera medyczna” oraz „Monitor medyczny”W poz. 20 i 21 Zamawiający wymaga wejść/wyjść typu HD-SDI, natomiast w poz. 84 i 85 optyk „kompatybilnych z systemem HD” – czy w związku z tym zamawiający wymaga kamery typu HD? Jeśli tak, to o jakiej minimalnej rozdzielczości kamery i jakiej jakości HD Zamawiający wymaga?

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Pyt. 3Dot.  „Cyfrowa kamera medyczna endoskopowa z archiwizacją obrazu”Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery medycznej wraz z archiwizacją obrazu o następujących parametrach:
Kamera medyczna :

- rozdzielczość 1280x1024  punktów/pieli – Kamera HD a nie Full HD

- Czułość 1,5 lux-a

- Zoom cyfrowy i optyczny

- Filtr cyfrowy umożliwiający podłączenie optyk giętkich

- Nastawy firmowe/specjalistyczne i programowalne użytkownika

- Wyjścia cyfrowe i analogowe DVI, HD-RGB, DV, S-Video, Video

- głowica/główka kamery autoklawowalna, z minimum dwoma programowanymi przyciskami sterującymi pracą kamery

- Podświetlenie panelu, umożliwiające sterowanie kamerą przy zgaszonych światłach na sali operacyjnej

- Front sterownika kamery dedykowany do dezynfekcji powierzchniowej dzięki konstrukcji jednomodułowej

- Głowica kamery wyposażona w zatrzaskowy system mocowania optyk

- Waga głowicy kamery: 85g

- Kątowe połączenie przewodu sygnałowego z głowicą kamery

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Archiwizacja obrazu:

- Zewnętrznie podłączany medyczny archiwizator sterowany z głowicy kamery

- zapis sekwencji wideo w formacie MPEG

- Zapis zdjęć w formacie JPEG, TIFF, DICOM

- wyposażony w ekran LCD do podglądu,

- Możliwość podglądu i kasowania wybranych plików poprzez przyciski na obudowie archiwizatora

- możliwość zapisu danych na nośnikach pamięci typu USB oraz dyskach zewnętrznych

- Możliwość wpisywania danych pacjenta z klawiatury (w komplecie)

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Pyt. 4.Dot. Poz. 23-26 Czy Zamawiający dopuści zamiast „Źródła awaryjnego, halogenowego” zapasową żarówkę ksenonową wymienialną bez użycia dodatkowych narzędzi przez personel medyczny w warunkach Sali operacyjnej, bez potrzeby wzywania serwisu?

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Pyt. 5.Dot. Poz. „Monitor medyczny  21 ” LCD  z kablem zasilającym oraz łączącym z kamerą”

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny o następujących parametrach:

- Przekątna ekranu 24”

- Endoskopowy – monitor medyczny LCD kolorowy do mocowania do wózka endoskopowego,

- rozdzielczość 1920 x 1200;

- wejścia DVI-D, HD-SDI, S-Video, VGA;

- wyjścia: HD-SDI, S-video, komponent;

- jasność  470 cd / m2 ;

- kontrast  800 : 1;

- czas odświeżania 7 ms

- waga około 8,5 kg;

- mocowanie: typ VESA 100

- kąt widzenia 170/170 stopni?

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Pyt. 5.Dot. Poz. „Ksenonowo-halogenowe medyczne źródło światła z kablem zasilającym”

Czy Zamawiający dopuści Źródło światła o następujących parametrach:

- Źródło światła typ Xenon

- moc 180 W

- możliwość podłączenia światłowodów innych firm w tym minimum firm Olympus, Storz, Wolf bez konieczności zastosowania tzw. przejściówek lub/i adapterów

- czas pracy żarówki min. 500 godz.

Żarówka zapasowa w komplecie, wymienialna bez użycia dodatkowych narzędzi przez personel bloku operacyjnego w warunkach Sali operacyjnej.

- manualna regulacja natężenia światła w zakresie min 2-100%?

Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2012

Pyt. 6.Dot. Poz. „Wózek medyczny do całego oferowanego toru wizyjnego do endoskopii”

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji na 2 szynach nośnych i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Jedna szyna nośna jest najnowszym rozwiązaniem i posiada wiele przewag nad rozwiązaniem z 2 szynami, m.in. lepszy dostęp do wszystkich urządzeń na wózku endoskopowym.

Pyt. 7.Dot. Poz. „Napęd laryngologiczny” oraz Poz. 77, 78, 80-82

Czy Zamawiający dopuści napęd laryngologiczny o następujących parametrach:

- Urządzenie wyposażone w ekran do sterowania parametrami. Możliwość wyświetlania informacji w postaci wartości numerycznych. System ikon graficznych do sterowania urządzeniem  na panelu czołowym

- Wbudowana pompa irygacyjna – wartość przepływu 100 ml/min

- Wysięgnik do płynów wbudowany w zaoferowany wózek Trzy niezależne gniazda do podłączenia napędów  i sterownika nożnego o różnych kształtach, uniemożliwiających błędne podłączenie

- Wyposażony w przełącznik nożny - Długość kabla łączącego konsolę z włącznikiem nożnym - 3m

- Kątnica podłączana do mikromotoru, dł. 70-95 mm, prędkość obrotowa 40 000 obr/min  Kuweta przeznaczona do sterylizacji w autoklawie mieszcząca zaoferowany zestaw napędów –Piła oscylacyjna, rączka ze zintegrowanym ( wbudowanym ) kanałem płuczącym, montowana zatrzaskowo, dedykowana do piłek o szer. ostrza  6, 10, 15 mm, dł. ostrza 14mm i grubości 0,4 mm

- Prędkość piły oscylacyjnej - 15 000 obr/min

- Piła posuwista typu COMPASS, rączka z dołączanym kanałem płuczącym, montowana zatrzaskowo, dedykowana do piłek o dł. ostrza 10 – 25 mm, grubość ostrza 0,4 mm

- Prędkość piły posuwistej - 15 000 obr/min

- Zestaw drenów sterylnych do pompy – 50 szt

- W komplecie ze środkiem czyszcząco-konserwującym do rączki i uchwytów wyposażonym w kompatybilne dyfuzory różnego kształtu i wielkości oraz niezbędnymi akcesoriami do czyszczenia (szczotki itp.)?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Oferent proponuje w miejsce opisanego zestawu laryngologicznego sprzęt o zupełnie innych parametrach, proponując parametry nie wymagane, pomijając istotne parametry wymagane i podlegające ocenie punktowej.

Jeśli tak, to czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompletów ostrzy w ilości zawartej w SIWZ kompatybilnych z w/w napędami do wyboru z katalogu przez użytkownik?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga konkretnych ostrzy i ostrza o takich parametrach są mu niezbędne do wykonywania opisanej procedury.

Pyt. 8.Dot. Poz. „Uchwyt shavera”Czy Zamawiający dopuści shaver o następujących parametrach:

- Zakres szybkości pracy:  100 do 3000 obr/min Waga uchwytu (bez kabla) – 110g

- Długość kabla do rączki – 3m

- Uchwyt wzdłużny, z mechanizmem pierścienia obrotowego do ustawienia kierunku pracy okna roboczego- 360°

- Umożliwiająca ustalenie momentu „zamknięcia” ostrza

- Możliwość sterylizacji w autoklawie (134°C) mikromotoru wraz z kablem?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Oferent proponuje w miejsce opisanego uchwytu sprzęt o zupełnie innych parametrach, proponując parametry nie wymagane, pomijając istotne parametry wymagane i podlegające ocenie punktowej.

Pyt. 9.Dot. Poz. „Uchwyt wiertarki wysokoobrotowej”

Czy Zamawiający dopuści uchwyt wiertarki wysokoobrotowej o następujących parametrach:

- Zakres szybkości pracy:  500 do 40 000 obr/min Z wymiennymi końcówkami roboczymi (piła oscylacyjna, wzdłużna itp.)

- Długość kabla – 3m

- Możliwość sterylizacji w autoklawie?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ dotyczących wiertarki wysokoobrotowej.

Pyt. 10.Dot. Poz. 83.Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając w górnym zakresie przepływu pompy wartość 22 l/min?

Tak, powinno być 22 l/godzinę, co daje przepływ 37 ml/min.

Pyt. 11.Dot. Poz. 86.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w miejsce wymaganej tulei kosz metalowy dedykowany do sterylizacji i przechowywania optyk endoskopowych, który nieporównywalnie lepiej zabezpieczy optyki podczas transportu i procesów mycia i sterylizacji?

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 12.Dot. Poz. 87.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płaszcza ssąco-płuczącego wraz z uchwytem, dedykowanego do wymaganych optyk, z podłączeniem typu Luer-lock, ale bez podanej średnicy zewnętrznej płaszcza (producent nie podaje tego parametru w katalogu)?

Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem, że będzie kompatybilny z oferowanymi optykami.

Pyt. 13.Dot. Poz. 88.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie respatora przegrodowego o długości 205 mm z bocznym uchwytem bez podanej szerokości płaszcza (producent nie podaje tego parametru w katalogu)?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Szerokość raspatora ma znaczenie w sytuacji użycia go w wąskich przestrzeniach jamy nosowej.

Pyt. 14.Dot. Poz. 89.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noża sierpowatego, szpiczasty, ostrego, o długości 17 cm?

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 15.Dot. Poz. 90.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Elewatora obustronnego, typu FREER  ostry/tępy  dł. 20 cm,?

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 16.Dot. Poz. 91.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżeczki o długości 187 mm, małej, zagiętej pod kątem ~50° bez podanego dokładnego kąta zagięcia (producent nie podaje tego parametru w katalogu)?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Specyfika operacji i jej precyzja wymaga znajomości dokładnych parametrów narzędzia. Wszystkie znane Zamawiającemu katalogi laryngologiczne podają te parametry.

Pyt. 17.Dot. Poz. 92.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżeczki o długości 187 mm, małej, zagiętej pod kątem ~90° bez podanego dokładnego kąta zagięcia (producent nie podaje tego parametru w katalogu)?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Specyfika operacji i jej precyzja wymaga znajomości dokładnych parametrów narzędzia. Wszystkie znane Zamawiającemu katalogi laryngologiczne podają te parametry.

Dot. Poz. 92.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sondy podwójnej, okrągłe zakończenia, dł. 19 cm, zakrzywionej?

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nie dotyczy opisanej pozycji.

Pyt. 18.Dot. Poz. 94.Czy Zamawiający dopuści Elewator wg. Cottle, podwójny, z podziałką, dł. 225 mm?

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt. 19.Dot. Poz. 101-102.Czy Zamawiający dopuści kleszcze koszowe lewotnące, zagięte 90 stopni, dł. 12 cm, o rozmiarze  około 2,2 mm (producent nie podaje dokładnie tego parametru w katalogu)?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Specyfika operacji i jej precyzja wymaga znajomości dokładnych rozmiarów narzędzia

Pyt. 20.Dot. Poz. 103-104.Czy Zamawiający dopuści kleszcze wsteczne, tnące odpowiednio w prawo/lewo, dł. 105 mm i rozmiarze szczęk około 2.5x6.5 mm (producent nie podaje dokładnie tego parametru w katalogu)?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Specyfika operacji i jej precyzja wymaga znajomości dokładnych rozmiarów narzędzia

Pyt. 21.Dot. Poz. 105.Czy Zamawiający dopuści kleszcze zatokowe ANTRUMGRASPING, dł. 10 cm, zagięte do dołu i otwarcie ~120° - bez podanej dokładnej wartości kąta (producent nie podaje dokładnie tego parametru w katalogu)?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Specyfika operacji i jej precyzja wymaga znajomości dokładnych rozmiarów narzędzia

Pyt. 22.Dot. Poz. 106.Czy Zamawiający dopuści Kleszcze o łyżeczkowych szczękach, horyzontalne otwarcie, 70 st. wygięte w górę, śred. ~3 mm, długość robocza 89 mm, szer. ~3 mm? .

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Specyfika operacji i jej precyzja wymaga znajomości dokładnych rozmiarów narzędzia

Pyt. 23.Dot. Poz. 107-108.Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki nosowe  WEIL-BLAKESLEY, odpowiednio zagięte do góry 45°/proste, szer. ~3 mm, dł. 10 cm?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Specyfika operacji i jej precyzja wymaga znajomości dokładnych rozmiarów narzędzia. W tym wypadku narzędzia różnią się szerokością o 0,5 mm. Zamawiającemu zależy dokładnie na narzędziu opisanym w SIWZ.

Pyt. 24.Dot. Poz. 110.Czy Zamawiający zezwoli na pominięcie tego wymogu w przypadku zaoferowania głowicy kamery umożliwiającej jej sterylizację w autoklawie, a przez to całkowicie szczelnej dla płynów i nie wymagającej zastosowania sterylnych rękawów?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Sterylizacja kamery endoskopowej powoduje jej awarie oraz przedwczesne zużycie. Zamawiający nie chce stosować tego rozwiązania

Pyt. 25.Dot. Poz. 111-113.Czy Zamawiający dopuści oryginalny kontener producenta zaoferowanych narzędzi, plastikowy, przeznaczony do sterylizacji, z matą silikonową typu „jeż”, o wymiarach 266 x 366 x 60, przystosowany do sterylizacji w autoklawie?

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich innych wymogów opisanych w SIWZ w przedmiotowych punktach.

..............................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545