107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz , dnia 16.05.2012 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log/2012

107 szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu medycznego :

Zadanie nr 1 - autolaryngoskop

Zadanie nr 2 - zestaw do operacji czynnościowej nosa typu FESS

Pytania do załącznika nr 3

Zadanie nr 2 Zestaw do operacji czynnościowej nosa typu FESS

PYT.Czy Zamawiający dopuści źródło światła o następujących parametrach:

Ksenonowe źródło światła: Moc źródła światła 300W - Automatyczna Wyświetlacz graficzny informujący o aktualnym natężeniu światła - regulacja jasności światła - Tryb ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia - Wyposażone w specjalny filtr optyczny - Sterownik wyposażony w licznik godzin pracy żarówki - Oddzielny przycisk dla ustawienie natężenia światła na 0% - Wyposażona w zapasowy moduł żarnika xenonowego.

ODP.Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w modyfikacji SIWZ, dotyczącej tych punktów określił jakiego rodzaju sprzętu wymaga i o jakich parametrach granicznych. Nie dopuszcza w związku z tym innego rodzaju sprzętu, sprzętu nie spełniającego opisanych standardów oraz sprzętu posiadającego parametry, które nie są przedmiotem zainteresowania Zamawiającego, a pomijającego istotne parametry oraz właściwości i funkcje.

PYT.Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny o następujących parametrach:

Monitor medyczny: Kolorowy monitor medyczny LCD przeznaczony do endoskopii – panoramiczny 16/9 - Kąt widzenia min. 178˚ x 178˚– rozdzielczość 1920 x 1200 pixeli - wejścia: DVI-D, S-Video, VGA - wyjścia: S-video, komponent – przekątna 24” – jasność 470 cd / m2 – kontrast 800:1 – czas reakcji 7 ms.

ODP.Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w modyfikacji SIWZ, dotyczącej tych punktów określił jakiego rodzaju sprzętu wymaga i o jakich parametrach granicznych. Nie dopuszcza w związku z tym innego rodzaju sprzętu, sprzętu nie spełniającego opisanych standardów oraz sprzętu posiadającego parametry, które nie są przedmiotem zainteresowania Zamawiającego, a pomijającego istotne parametry oraz właściwości i funkcje.

PYT.Czy Zamawiający dopuści cyfrową kamerę medyczną o następujących parametrach:

Procesor wideo: Rozdzielczość 1920x1080 punktów/pixeli - Czułość 1,5 lux’a. - Skanowanie obrazu progresywne - Sterownik kamery z  funkcjami dostępu do menu z panelu sterowania - Zoom cyfrowy – Panel czołowy obudowy nie posiadający szczelin, ani wgłębień, zapewniający możliwość czyszczenia i stosowania  dezynfekcji powierzchniowej, potwierdzona przez producenta - 8 programów nastaw w tym 4 indywidualne użytkownika - Opcje menu kamery wyświetlane na ekranie monitora - Sterownik kamery wyposażony w wyjścia  2xDVI-D, 2xHD-SDI , 1xS-Video, 1xVideo - Możliwość pracy w różnych trybach HDTV pozwalających dopasować wysyłany obraz do możliwości pozostałych urządzeń: 720p, 1080i, 1080p (nagrywarki HD, monitory HD, itp.) – wyjścia  DVI-D 1280x720p, 1280x1080i, 1280x1080p - wyjścia HD-SDI 1280x720p, 1280x1080i, 1280x1080p; Głowica kamery: pracująca w systemie HDTV – 3 przetworniki CCD – dwa dwufunkcyjne przyciski sterujące na głowicy kamery (odpowiadają 4 przyciskom standardowym) – wyposażona w pierścień ogniskujący - Blokada mechanizmu mocowania optyki – przewód długości ~3m – autoklawowalna?

ODP.Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w modyfikacji SIWZ z dnia 11.05.12, dotyczącej tych punktów określił jakiego rodzaju sprzętu wymaga i o jakich parametrach granicznych. Nie dopuszcza w związku z tym innego rodzaju sprzętu, sprzętu nie spełniającego opisanych standardów oraz sprzętu posiadającego parametry, które nie są przedmiotem zainteresowania Zamawiającego, a pomijającego istotne parametry oraz właściwości i funkcje.

PYT.Czy Zamawiający dopuści archiwizator obrazu o następujących parametrach:

- Zewnętrznie podłączany medyczny archiwizator sterowany z głowicy kamery

- zapis sekwencji wideo w formacie MPEG

- Zapis zdjęć w formacie JPEG, TIFF, DICOM

- wyposażony w ekran LCD do podglądu,

- Możliwość podglądu i kasowania wybranych plików poprzez przyciski na obudowie archiwizatora

- możliwość zapisu danych na nośnikach pamięci typu USB oraz dyskach zewnętrznych

- Możliwość wpisywania danych pacjenta z klawiatury (w komplecie)?

ODP.Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych warunków wymaganych od archiwizatora medycznego w przedmiotowej SIWZ oraz potwierdzonych w modyfikacji SIWZ w tym zakresie z dnia 11.05.12

PYT.Czy Zamawiający dopuści cyfrową kamerę medyczną w obudowie z panelem przednim nie posiadającym szczelin, ani wgłębień, zapewniający możliwość czyszczenia i stosowania  dezynfekcji powierzchniowej, potwierdzona przez producenta? Wymóg „obudowy nie posiadającej szczelin, ani wgłębień” nie może być spełniony gdyż wbudowane w kamerę i wymagane przez Zamawiającego wejścia/wyjścia powodują powstawanie „szczelin i zagłębień”.

ODP.Wymóg opisany w pytaniu dotyczy panelu przedniego urządzenia, z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wynika, że opisane wejścia / wyjścia powinny znajdować się w panelu tylnym urządzenia,  nie pracującym w bezpośredniej bliskości strefy sterylnej. Nie dotyczy to wyjścia do połączenia z kamerą, które może być zaślepione na czas czyszczenia i dezynfekcji.

PYT.Czy Zamawiający dopuści cyfrową kamerę medyczną posiadającą możliwość szybkiego wywołania funkcji ustawienia jasności obrazu, ale bez odrębnych przycisków do ustawiania kontrastu oraz wielkości obrazu? Wymóg powyższy nie ma medycznego uzasadnienia gdyż zarówno kontrast jak i wielkość obrazu są parametrami definiowanymi podczas instalacji sprzętu na bloku operacyjnym i ich tak łatwa zmiana może powodować przypadkowe rozregulowanie parametrów obrazu i w efekcie nawet uniemożliwić dokończenie zabiegu.

ODP.Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zarówno kontrast jak i wielkość obrazu są parametrami, które ma mieć możliwość ustawienia każdy z operatorów w taki sposób jak jest mu to najbardziej korzystne w danej procedurze. Możliwość szybkiej zmiany tych parametrów nawet podczas zabiegu jest również rzeczą, na której zależy Zamawiającemu. Nie ma możliwości naciśnięcia przypadkowego takiego przycisku, który znajduje się na panelu przednim urządzenia. Według wiedzy Zamawiającego informacja o możliwości dokonania zmian takich parametrów jest zawsze wyraźnie wyświetlana na ekranie monitora, a dokonanie ich wymaga zawsze dodatkowego potwierdzenia.

PYT.Czy Zamawiający dopuści cyfrową kamerę medyczną z głowicą o ogniskowej 13 mm zalecanej przez producenta do stosowania w przypadku zabiegów z użyciem optyk o małych średnicach? Ogniskowa tak, zalecana przez producenta sprzętu do operacji laryngologicznych jest wystarczająca, gdyż głębia ostrości pokrywa praktycznie całe pole operacyjne.

ODP.Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Parametry i możliwości ogniskowej jako wymogi graniczne zostały dokładnie opisane w SIWZ oraz w modyfikacji. Od początku Zamawiający wymaga zmiennej ogniskowej o określonych parametrach, jako rozwiązanie najlepiej spełniające wymogi stawiane sprzętowi w operacji typu FESS. Proponowane rozwiązanie jest innym, przeciwstawnym, co najważniejsze mniej korzystnym i przydatnym dla Zamawiającego rozwiązaniem.

PYT.Czy Zamawiający dopuści cyfrową kamerę medyczną umożliwiającą zamrażanie obrazu z głowicy kamery, ale bez bezprzewodowego przycisku nożnego?

ODP.Tak, Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie, przy spełnianiu wszystkich pozostałych wymogów.

,

..............................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545