107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz , dnia 25.05.2012 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

12/log/2012

(oznaczenie zamawiającego)

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa sprzętu medycznego:

- aparat usg

- aparat Rtg przyłóżkowy

(oznaczenie zamówienia)

Zadanie 2  - Aparat przyłóżkowy

Zapytanie1 pkt 19

Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności cieplnej kołpaka wynoszącej 487kHU?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuści aparatu o pojemności cieplnej kołpaka wynoszącej 487kHU .Zamawiajacy podtrzymuje  zapisy SIWZ.

Zapytanie 2  do zadania 2 pkt33

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat , którego zakres wysokości ogniska lampy od podłogi wynosi od 69,7 cm do 217 cm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Parametr obniżenia jest bardzo ważny przy wykonywaniu zdjęć o wysokości minimalnej

Zapytanie 3

[dat. zadanie nr 2, pkt 5 i 6] Zamawiający wymaga zakresu obciążenia prądowo-czasowego ~ niż przedział 0,5-220 mAs. Aparat, który chcemy zaproponować posiada zakres 0,2-200 mAs. Dzięki krótszemu minimalnemu czasowi ekspozycji i większemu natężeniu prądu (w naszym aparacie 1,1 ms i 450 mA) otrzymujemy porównywalną wartość gęstości promieniowania. Czy w związku z tym zamawiający dopuści aparat z zakresem obciążenia prądowo-czasowego 0,2-200 mAs?

Wyjaśnienie: TAK zamawiający dopuści aparat z zakresem obciążenia prądowo-czasowego 0,2-200 mAs.

Zapytanie 4

[dat. zadanie nr 2, pkt 25] Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada diodowy oświetlacz z wyłącznikiem czasowym? Proponowana przez nas technologia oświetleniowa typu LED, jest nowocześniejsza od wymaganej przez Zamawiającego. Oświetlenie LED ma dłuższą żywotność i świeci mocniej niż wymagane oświetlenie halogenowe. W przypadku naszego aparatu oświetlacz kolimatora posiada aż 160 Lux. Ponadto oświetlenie typu LED jest energooszczędne i nie powoduje nagrzania obudowy, co może nastąpić w przypadku oświetlenia halogenowego, a to prowadzi do odkształceń obudowy.

Wyjaśnienie: TAK Zamawiający dopuści aparat, który posiada diodowy oświetlacz z wyłącznikiem czasowym.

Zapytanie 5

[dat. zadanie nr 2, pkt 13] Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym rozmiar ekranu dotykowego wynosi 6"? Panel sterowania, w naszym aparacie jest wygodny w obsłudze, na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie niezbędne informacje, komunikaty i polecenia. Rozmiar czcionki jest czytelny, a przyciski wygodne w obsłudze.

Wyjaśnienie: TAK Zamawiający dopuści aparat, w którym rozmiar ekranu dotykowego wynosi 6”.

Zapytanie 6

.  [dat. zadanie nr 2, pkt 14] Czy Zamawiający dopuści aparat bez portu RS232 do komunikacji? Taki port, w aparacie który chcemy Zamawiającemu zaproponować nie znajduje uzasadnienia. Wszystkie operacje, typu kalibracja aparatu oraz inne czynności serwisowe są wykonywane za pomocą ekranu dotykowego typu touch screen. Praca z naszym aparatem nie wymaga podłączania dodatkowych urządzeń typu laptop.

Wyjaśnienie: TAK Zamawiający dopuści aparat bez portu RS232 do komunikacji.

Zapytanie 7

.  [dat. zadanie nr 2, pkt 19] Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym pojemność cieplna kołpaka wynosi 500 kHU?

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3 SIWZ, bez obniżania parametrów punktowanych jakościowo.

Zapytanie 8

[dot. zadanie nr 2, pkt 36] Czy Zamawiający dopuści aparat o kompletnej wadze 274 kg?

Aparat, który chcemy zaproponować Zamawiającemu jest bardzo łatwy w prowadzeniu i przemieszczaniu się z sali do sali dzięki systemowi jezdnemu (są to trzy kólka). Aparat łatwo skręca i unosi się przy nierównościach, progach, czy stopniach. Aparat wyposażony jest w specjalny uchwyt ułatwiający unoszenie aparatu. Dlatego większa waga nie ma znaczenia w obsłudze aparatu.

Wyjaśnienie:  Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3 SIWZ, parametr bardzo ważny ze względu na logistykę w szpitalu punktowany jakościowo

Zapytanie 9

Pozycja 2 ; programy anatomiczne

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu posiadającego 24 programy anatomiczne?

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3 SIWZ, bez obniżania parametrów punktowanych jakościowo.

Zapytanie 10

Pozycja 8 – Maksymalny prąd

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu o maksymalnym prądzie 300mA?

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3 SIWZ, bez obniżania parametrów punktowanych jakościowo.

Zapytanie 11

Pozycja 11: Możliwość wyboru wielkości pacjenta

Czy Zamawiający uzna za spełniony przedmiotowy warunek w przypadku dostarczenia aparatu umożliwiającego wybór wielkości pacjenta z poziomu APR?

Wyjaśnienie: Tak zamawiający uzna za spełniony przedmiotowy warunek  w przypadku dostarczenia aparatu umożliwiającego wybór pacjenta z poziomu APR,

Zapytanie 12

Pozycja 12: Wyświetlanie kalkulacja jednostek cieplnych lampy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu nie wyświetlającego kalkulacji jednostek cieplnych lampy , ale dokonującego obliczeń I wyświetlajacego informacje o zbliżającym się osiągnięciu maksymalnej temperatury lampy?

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3 SIWZ,

Zadanie 1 – Aparat USG

Zapytanie 1

A.1. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością wpięcia i wypięcia aparatu lecz nie wykorzystując do tego jednego przycisku? Opisane rozwiązanie stosuje jeden producent, aparat który oferujemy można także podłączyć i odłączyć bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Wyjaśnienie: TAK zamawiający dopuszcza aparat z możliwością wpięcia i wypięcia aparatu lecz nie wykorzystując do tego jednego przycisku.

Zapytanie 2

A.8. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalną głębokością obrazowania min 2-30cm?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 3

A.11. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalną ilością stref obrazowania 8?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 4

A13. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalnym kątem korekcji 0-70°?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 5

A.15. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością podłączenia równocześnie dwóch głowic?

Wyjaśnienie:NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 6

A.16. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z menu w języku angielskim większość producentów ultrasonografów używa języka angielskiego do zarządzania menu aparatu.

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 7

B.11. Czy zamawiający dopuści system bez obrazowania rombowego.

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 8

C.1. Czy zamawiający dopuści do przetargu głowicę o kącie  75° i głębokość penetracji  30cm?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 9

C.3. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowicą o częstotliwości min 2-12Mhz i ilości elementów 128?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 10

E.2. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez  wyjścia BNC? W nowoczesnych rozwiązaniach stosuje się wyjścia DVI, podłączenie np. monitora zewnętrznego wyjściem BNC pogarsza jakość obrazu.

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 11

E.3. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez  wyjścia s-video?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 12

E.5. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez  wyjścia s-video?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 13

F.1. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez  obrazowania panoramicznego?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapytanie 14

F.4. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o tego typu głowicę?

Wyjaśnienie: NIE zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie obniżając klasy aparatu.

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

..............................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545