107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

_____________________________________________________________________________________________________

Wałcz 04.03.2013 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

11/sprzęt med. /2013

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn

Dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych  6 szt. dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu

- Czy Zamawiający podzieli przedmiot zamówienia na dwa pakiety ? –

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza podziału  przedmiotu zamówienia .Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ze względu na specyfikę oddziału dla którego realizowane jest zamówienie.

- Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza  8 tygodniowego terminu realizacji zamówienia.  Zapytanie mało precyzyjne w powiązaniu z punktem 13.

Wersja nr 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja posiada cztery punkty podparcia – pantograf? – Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania .Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ze względu na specyfikę oddziału dla którego realizowane jest zamówienie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko  ze szczytami wykonanymi z rur ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu unilam? –

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego  rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ze względu na specyfikę oddziału dla którego realizowane jest zamówienie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko  z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego, pilota przewodowego i panelu nożnego, ale tylko do regulacji wysokości leża? –

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ze względu na specyfikę oddziału dla którego realizowane jest zamówienie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko  z panelem nożnym do regulacji wysokości bez przycisku świadomego uruchomienia regulacji? –

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania , podtrzymuje zapisy SIWZ, ze względów bezpieczeństwa, by nie dochodziło do przypadkowego uruchomienia sterownika i  spowodowania zagrożenia dla pacjenta.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez blokady panelu nożnego na panelu centralnym? –

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania ,podtrzymuje zapisy SIWz, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta leżącego w łóżku (możliwość  stworzenia niebezpieczeństwa nieoczekiwanej i zagrażającej życiu zmiany pozycji  ciała pacjenta).

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 450-810 mm? –

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, proponowana minimalna wysokość  450 mm jest zbyt duża do właściwej pracy personelu przy pacjencie, w tak specyficznym oddziale dla którego realizowane jest zamówienie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-80°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego? –

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, zamawiający dopuszcza  łóżko z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-80 , ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko  bez odłączenia wszelkich funkcji elektrycznych  po 180 sekundach?  Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, ze względów bezpieczeństwa. pacjenta i możliwości natychmiastowego zatrzymania w dowolny momencie pracy łóżka( zmiany pozycji).

- Czy Zamawiający dopuści łóżko  wyposażony w barierki boczne dzielone, chroniące pacjenta na całej długości leża, składane na ramę leża, spełniające normę EN 60601-2-52?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ze względu na specyfikę oddziału dla którego realizowane jest zamówienie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem przeciwodleżynowym  o parametrach równoważnych? –  Odp. Zamawiający dopuszcza  łóżko z materacem przeciwodleżynowym  o parametrach równoważnych.

- Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? Pytanie niespójne z treścią z pytania 2. Nie wiadomo do którego zamawiający ma się odnieść. Zamawiający nie dopuszcza  10 tygodniowego terminu realizacji zamówienia

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do zaoferowania łóżek fabrycznie nowych jednak wyprodukowanych wcześniej niż  w 2013 ?

Odp. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  proponowanego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodne z SIWZ

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Polska Kasa Opieki S.A. Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20                       Grupa PEKAO S.A. I Oddział w Wałczu

Regon 570544566 N I P 765-14-95-874                   Nr  konta: 86 1240 3712 1111 0000 4363 6545