SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak  9/log/2013

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44,  78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę sprzętu medycznego

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 25.03.2013 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113, z 2010 r. pod pozycją 759.

ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:   dostawa sprzętu medycznego:

- zadanie nr 1 - Zestaw do badań wysiłkowych ,   CPV 33195000-3

- zadanie nr 2 - Stanowisko do resuscytacji noworodka ,   CPV 33157400-9

- zadanie nr 3 - Zestaw wiertarek ortopedycznych,   CPV33162200-5

- zadanie nr 4 - System do rejestracji ciśnienia tętniczego HOLTERA,   CPV 33195000-3

- zadanie nr 5 - Myjnia dezynfektor - szt. 2 ,   CPV 33191000-3

- zadanie nr 6 - Stanowisko do pielęgnacji noworodka z wagą ,   CPV 33000000-1

- zadanie nr 7 - Zestaw do spirometrii,  CPV 33195000-3

- zadanie nr 8 - Wózek do transportu ciężko chorych - szt. 2 , CPV 33192100-3

2. Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonywane w terminie do dnia 31.05.2013 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych     warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy ,  spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca  wykonał -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2

5. Do realizacji dostawy zastosują sprzęt  oznakowany znakiem zgodności CE, według z wymogami

opisanymi w  ustawie z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 107, poz. 679). Znak

zgodności CE  dotyczyć powinien całego  urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 	 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 ,

2.   Wykaz wykonanych dostaw -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w   celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 6 i 7 - wypełnić właściwy.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów-  deklaracja zgodności CE lub

dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych  na oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z 2010 r. o wyrobach   medycznych

(Dz.U.Nr 107, poz 679 z późn.zm.)

Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi

przez   zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę

wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na

każdej stronie za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności

musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione

przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ -

bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 2502820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba                tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński        	     tel.  67  250 2812       w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

9.1  Wysokość wadium ustala się w kwocie :

- zadanie nr 1 - Zestaw do badań wysiłkowych  - 1000,00 zł.

- zadanie nr 2 - Stanowisko do resuscytacji noworodka  - 400,00 zł.

- zadanie nr 3 - Zestaw wiertarek ortopedycznych  - 1200,00 zł.

- zadanie nr 4 - System do rejestracji ciśnienia tętniczego HOLTERA  - 900,00 zł.

- zadanie nr 5 - Myjnia dezynfektor - szt. 2   - 900,00 zł.

- zadanie nr 6 - Stanowisko do pielęgnacji noworodka z wagą  - 300,00 zł.

- zadanie nr 7 - Zestaw do spirometrii  - 250,00 zł.

- zadanie nr 8 - Wózek do transportu ciężko chorych - szt. 2  - 400,00 zł.

może być wnoszone w  jednej lub kilku formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.2	Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
      Zamawiającego:

Bank  PKO SA I O. Wałcz

Nr rachunku : 86 1240 3712 1111 0000 4363 6545

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ Dostawa sprzętu medycznego zadanie nr ……. "

9.3   Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert .

9.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na  rachunku bankowym Zamawiającego.

9.6 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w   wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9.7 Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże   do banku niezwłocznie po:

- wyborze oferty najkorzystniejszej

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem

terminu   składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4, 5, 6 lub 7

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi  być

ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.							5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.									9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.								10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.									12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.			14. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 9/log./2013 "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  16.04.2012 r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem , 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu

składania   ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 16.04.2013 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     16.04.2013 r.  o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.	2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.					1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- CENA	90%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 10%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 90%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 90 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 10%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze

sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi   się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza   niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

Ofertę przygotować oddzielnie na każde zadanie.

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

#### Załącznik nr 3

#### ZADANIE NR     1

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ZESTAW DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | WYMAGANIA TECHNICZNE | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana ogólne |  |  |
| 1 | 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 2 | Próbkowanie: 8000 Hz dla pików stymulatora 4000 Hz w trybie jednego kanału 500 Hz w trybie 12 kanałów | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość próbkowania 24 bity (0,286 (V/LSB) | TAK |  |
| 4 | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG | TAK |  |
| 5 | Pasmo przenoszenia 0,05 ÷ 150 Hz | TAK |  |
| 6 | CMRR > 100 dB | TAK |  |
| 7 | Wbudowana baza danych protokołów | TAK |  |
| 8 | Możliwość tworzenia własnych protokołów | TAK |  |
| 9 | Baza danych pacjentów | TAK |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji: 360J | TAK |  |
| 11 | Impedancja wejściowa modułu pacjenta > 100M( | TAK |  |
| 12 | Zasilanie modułu pacjenta z 2 baterii lub akumulatorów NiMH typ AA | TAK |  |
|  | Przeprowadzanie badania wysiłkowego |  |  |
| 1 | Wyświetlania 3,6 lub 12 kanałów podczas badania | TAK |  |
| 2 | Wyświetlanie podczas próby danych pacjenta | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie całkowitego czasu trwania badania | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie nazwy i czasu trwania aktualnego etapu badania | TAK |  |
| 5 | Prezentacja aktualnego i docelowego tętna, możliwość ustawienia kryteriów docelowego tętna indywidualnie dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie nazwy protokołu | TAK |  |
| 7 | Prezentacja zespołów uśrednionych indywidualnie dla wszystkich kanałów z możliwością złożenia z zapisem wyjściowym | TAK |  |
| 8 | Możliwość wpisania własnego komentarza podczas trwania badania | TAK |  |
| 9 | Prezentacja aktualnej wartości prędkości i nachylenia bieżni oraz przebytego dystansu | TAK |  |
| 10 | Prezentacja wartości współczynnika MET | TAK |  |
| 11 | Prezentacja wykresu ciśnienia | TAK |  |
| 12 | Prezentacja trendu tętna | TAK |  |
| 13 | Prezentacja trendów ST w wybranych odprowadzeniach | TAK |  |
| 14 | Prezentacja aktualnych uśrednień i poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach | TAK |  |
| 15 | Możliwość korekcji markerów pomiarowych (punktów Q, J i ST) w dowolnym momencie badania | TAK |  |
| 16 | Pełny dostęp do panelu konfiguracyjnego podczas trwania badania | TAK |  |
| 17 | Detekcja odpięcia elektrody | TAK |  |
| 18 | Możliwość przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie z jednoczesną obserwacją aktualnego EKG | TAK |  |
| 19 | Możliwość wydruku 12 kanałowego EKG oraz dodawania istotnych fragmentów EKG do raportu końcowego z poziomu okna służącego do przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie | TAK |  |
| 20 | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania | TAK |  |
| 21 | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią (przejście do kolejnego etapu, zatrzymanie etapu, powrót do poprzedniego etapu, sterowanie parametrami bieżni: prędkość i nachylenie) | TAK |  |
| 22 | Tabelaryczna prezentacja parametrów badania | TAK |  |
| 23 | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia | TAK |  |
| 24 | Prezentacja trendów ST, w każdym odprowadzeniu, | TAK |  |
| 25 | Obliczanie produktu podwójnego i wydruk w tabeli raportu | TAK |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy systemu o analizę późnych potencjałów | TAK |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy systemu o analizę HRV | TAK |  |
| 28 | Możliwość wykonania standardowego badania EKG z wydrukiem na drukarce laserowej | TAK |  |
| 29 | Możliwość współpracy z automatycznym rejestratorem ciśnienia | TAK |  |
| 30 | Archiwizacja danych na dyskach CD-R | TAK |  |
| 31 | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera | TAK |  |
|  | Parametry bieżni |  |  |
| 1 | Sterowanie bieżnią automatyczne i ręczne | TAK |  |
| 2 | Regulacja prędkości w zakresie 0÷22 km/h | TAK |  |
| 3 | Regulacja kąta nachylenia 0 ÷ 25% | TAK |  |
| 4 | Przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK |  |
| 5 | Minimalne wymiary pasa 1500 x 500 mm | TAK |  |
| 6 | Bieżnia wyposażona w poręcze boczne i przednie | TAK |  |
|  | Jednostka centralna |  |  |
| 1 | Procesor Intel Duo Core lub wyższy | TAK |  |
| 2 | Pamięć RAM ≥ 2 GB | TAK |  |
| 3 | Dysk twardy min. 500 GB | TAK |  |
| 4 | Nagrywarka CD/DVD | TAK |  |
| 5 | Stanowisko komputerowe z monitorem LCD o przekątnej ekranu min. 21,5’’ i drukarką laserową | TAK |  |
|  | ERGOMETR ROWEROWY |  |  |
| 1 | Zakres obciążeń od 6 do 999W | TAK |  |
| 2 | Regulowana wysokość siodełka i nachylenia kierownicy | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o opcję pomiaru ciśnienia i Spo2 | TAK |  |
| 4 | Współpraca z systemem do testów wysiłkowych | TAK |  |
| 5 | Waga max.70 kg | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………    .. …………………………………..............................

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Zadanie nr 2                                                                   Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: STANOWISKO DO RESYSCYTACJI  NOWORODKA

inkubatora otwartego/ stanowiska do resuscytacji noworodków

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie i natężenie prądu zasilającego: 230 V~ ± 20 V~ max. 4 A | TAK |  |
| 2. | Częstotliwość prądu zasilającego: 50-60 Hz | TAK |  |
| 3. | Maksymalna moc na jednostkę powierzchni dla promiennika pracującego na 100% mocy oraz odległości między kratownicą promiennika a materacem 68 cm powinna wynosić 32 mW/cm2 | TAK |  |
| 4. | Moc oświetlenia: max. 20 W | TAK |  |
| 5. | Kontrola temperatury ciała noworodka – czujnik naskórny temperatury wielorazowy, pomiar temperatury w zakresie 34.5-37.5ºC – co 0.1ºC | TAK |  |
| 6. | Zakres wyświetlany – od 4,0°C do 50°C z jednostką 0,1°C | TAK |  |
| 7. | Wyświetlacz mocy grzania w procentach w postaci świecącego słupka | TAK |  |
| 8. | Praca w trybie SERVO | TAK |  |
| 9. | Posiadający tryb nagrzewania wstępnego | TAK |  |
| 10. | Stoper Apgar emitujący dźwięki po 1, 5 oraz 10 minutach od włączenia. Z możliwością włączenia dodatkowego dźwięku w 3 minucie | TAK |  |
| 11. | Wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur | TAK |  |
| 12. | Wysokość : 172 cm | TAK |  |
| 13. | Wysokość materaca : 90,5 cm | TAK |  |
| 14. | Wymiary leża noworodkowego: 65 cm x 75 cm | TAK |  |
| 15. | Wymiary materaca: 62 cm x 72 cm | TAK |  |
| 16. | Zakres obrotu głowicy promiennika: od -130° do +130° w stosunku do położenia środkowego | TAK |  |
| 17. | Pozycja Trendelenburga max.. -10° do +10° płynnie regulowana | TAK |  |
| 18. | Kółka samonastawne: 4 x 100 mm, wszystkie zaopatrzone w hamulce | TAK |  |
| 19. | Cztery ścianki odchylane, w przedniej i tylnej oraz w czterech narożach silikonowe „śluzy” do mocowania drenów oddechowych | TAK |  |
| 20. | Alarmy: a) za wysokiej/za niskiej temperatury ciała noworodka b) odłączenia czujnika temperatury c) awarii zasilania d) uszkodzenia czujnika temperatury | TAK |  |
| 21. | Zestaw dwóch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad) | TAK |  |
| 22. | Aparat do resuscytacji wbudowany w kolumnę inkubatora, z ustawianym dokładnie ciśnieniem PIP (zakres 5-70 cm H2O), i PEEP (zakres 1-9 cm H2O) – ustawienia widoczne w formie zegarowego wskaźnika, zawierający układ oddechowy jednorazowego użytku 1op/ 10 szt. o parametrach: - dren do pacjenta, niepodgrzewany min. 145cm długości - dren doprowadzający gaz do aparatu - zastawka PEEP, znajdująca się na końcu drenu do pacjenta - maseczka w rozmiarach: średnica maseczki 42mm lub średnica maseczki 50mm lub średnica maseczki 60mm | TAK |  |
| 23. | Czujnik pomiaru temperatury wielorazowego użytku | TAK |  |
| 24. | Osłonki jednorazowego użytku na czujnika temperatury. 1 op./10 szt. | TAK |  |
| 25. | Przepływomierz tlenu i powietrza posiadające uchwyty uniwersalne szynowe wykonane z ABS | TAK |  |
| 26. | Szyna do zamocowanie przepływomierzy o długości min. 50cm | TAK |  |
| 27. | Ssak próżniowy z butlą o parametrach: - zasilanie ze źródła próżni - możliwość regulacji podciśnienia w sposób płynny w zakresie 0-600mbar pokrętłem znajdującym się od czoła - włącznik /wyłącznik regulatora w postaci dwóch przycisków w różnych kolorach - regulator ssania membranowy - wydajność min. 40 l/min - montaż na szynę do uchwytu uniwersalnego poprzez wsuwkę , umożliwiającą szybkie wyjęcie - regulator wyposażony w butelkę zabezpieczającą 0.1L oraz filtr bakteriobójczy oraz wąż silikonowy 1m do podł. butli - butla do odsysania 2l wielokrotnego stosowania z zaworem przeciwprzelewowym , króćce podłączeniowe i pokrywa wykonane z metalu , uszczelnienie poprzez uszczelke silikonową łączącą pokrywę z butlą , gwarantującą szczelność również przy braku prózni ,butla montowana na szynę do uniwersalnego uchwytu , - wąż łączący punkt poboru próżni typu AGA z regulatorem ssania w kolorze żółtym o dl. min. 2.5m - 2 uchwytu uniwersalne szynowe wykonane z ABS - wąż do odsysania silikonowy o dł. Min 2m z końcówką do odsysania posiadającą zawór wł/ wył. | TAK |  |
| 28. | Półka pod kardiomonitor z możliwością montażu po obu stronach urządzenia | TAK |  |
| 29. | Szyna pionowa do zainstalowania ssaka bądź pomp infuzyjnych | TAK |  |
| 30. | Puls oksymetr noworodkowy | TAK |  |
| 31. | Laryngoskop Noworodkowy-halogenowy. Łyżki 0,1 | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Zadanie nr 3                                                                   Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ZESTAW WIERTAREK ORTOPEDYCZNYCH

Zestaw napędów ortopedycznych do operacji protezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rękojeść piły ortopedycznej – 1 komplet |  |  |
| 1 | Kompatybilność z systemem piłek ortopedycznych AO | TAK |  |
| 2 | Specjalna podważka do mocowania piłek | TAK |  |
| 3 | Podstawowa funkcja piłowania w trybie oscylacyjnym, możliwość rozbudowy o końcówkę do piłowania posuwisto - zwrotnego | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy do zestawu pilarskiego do cięcia mostka ( w specjalną końcówkę kompatybilną z systemem STRYKER ) | TAK |  |
| 5 | Rękojeść zasilana bateryjnie, wyposażona w 2 przyciski do sterowania napędem. Jeden z przycisków jest jednocześnie blokadą przez przypadkowym uruchomieniem zestawu | TAK |  |
| 6 | W komplecie bateria 12V o mocy 150 W i kształcie walca wypełniająca rękojeść, dająca optymalne rozłożenie środka ciężkości całej rękojeści. Bateria nieautoklawowalna | TAK |  |
| 7 | W komplecie specjalny lejkowy uchwyt do mocowania baterii w rękojeści bez utraty jałowości sprzętu | TAK |  |
| 8 | Maksymalna szybkość cyklu piłki oscylacyjnej.obr/min | ≥ 14 000 |  |
| 9 | Bezstopniowa regulacja szybkości pracy ostrza od zera do wartości maksymalnej | TAK |  |
| 10 | Możliwość oferowania mniejszej baterii rezerwowej 9,6 V o mocy 70 W i pojemności 1,2 Ah, służącej do dokończenia zabiegu. Bateria nieautoklawowalna. | TAK |  |
| 11 | Maksymalne waga rękojeści z baterią podstawową 12V/gram/ | ≤1500 |  |
| 12 | Maksymalna waga rękojeści z baterią rezerwową 9,6 V/gram/ | ≤1250 |  |
| 13 | Maksymalny poziom głośności sprzętu podczas pracy/db/ | ≤62 |  |
| 14 | Bateria podstawowa i rezerwowa podłączane do taj samej 2 stanowiskowej konsoli zasilającej | TAK |  |
| 15. | Rękojeść oraz cały osprzęt sterylizowane w autoklawie w 134 stopniach | TAK |  |
| 16. | Możliwość używania piłek jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku | TAK |  |
| 17. | Funkcja automatycznego blokowania napędu po 5 minutach od ostatniego użycia sprzętu | TAK |  |
| 18. | W komplecie 5 szt. piłek do cięcia kości podczas operacji kolana | TAK |  |
| 19. | Możliwość oferowania różnego rodzaju piłek ortopedycznych o dł. min. 85 mm, grubościach min. 1.0, 1.27, 1.37 mm oraz szerokościach min. 13, 19, 25 mm | TAK |  |
|  | Rękojeść wiertarki ortopedycznej – 1 komplet |  |  |
| 1 | W komplecie końcówka wiertarska typu JACOBS, kompatybilność z każdym systemem wierteł ortopedycznych o średnicy do 7 mm | TAK |  |
| 2 | Specjalny kluczyk do mocowania wierteł | TAK |  |
| 3 | Specjalna nasadka prowadząca - do pracy z drutami Kirschnera, montowana z tyłu napędu, pełniąca też funkcję prowadnicy | TAK |  |
| 4 | Nakładka do pracy z drutami Kirschnera ( blokowanie drutu ) o średnicy min. od 0,5 mm do 3,0 mm | TAK |  |
| 5 | W komplecie rozwiertak typu Aesculap / Harris, kompatybilny z rozwiertakiem panewkowym SAMO | TAK |  |
| 6 | Rękojeść w pełni kaniulowana do średnicy min. 3,2 mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o końcówkę automatyczną do mocowania wierteł o średnicy do 2,5 mm | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o rozwiertaki min. typu : Aesculap,. AO i HUDSON | TAK |  |
| 9 | Rękojeść zasilana bateryjnie, wyposażona w 2 przyciski do sterowania napędem. . Jeden z przycisków jest jednocześnie blokadą przez przypadkowym uruchomieniem zestawu | TAK |  |
| 10 | W komplecie specjalny lejkowy uchwyt do mocowania baterii w rękojeści bez utraty jałowości sprzętu | TAK |  |
| 11 | W komplecie bateria 12V o mocy 150 W i kształcie walca wypełniająca rękojeść, dająca optymalne rozłożenie środka ciężkości całej rękojeści. Bateria nieautoklawowalna | TAK |  |
| 12 | Funkcja automatycznego blokowania napędu po 5 minutach od ostatniego użycia sprzętu | TAK |  |
| 13 | W komplecie specjalny lejkowy uchwyt do mocowania baterii w rękojeści | TAK |  |
| 14 | Maksymalna szybkość cyklu wiertarki./obr/min/ | ≥ 900 |  |
| 15 | Bezstopniowa regulacja szybkości pracy wiertła lub rozwiertaka od zera do wartości maksymalnej | TAK |  |
| 15 | Możliwość oferowania mniejszej baterii rezerwowej 9,6 V, mocy 70 W i pojemności 1.2 Ah, służącej do dokończenia zabiegu. Bateria nieautoklawowalna | TAK |  |
| 16 | Maksymalne waga rękojeści z baterią podstawową 12V/gram/ | ≤1500 |  |
| 17 | Maksymalna waga rękojeści z baterią rezerwową 9,6 V/gram/ | ≤1250 |  |
| 18 | Maksymalny poziom głośności sprzętu podczas pracy/db/ | ≤62 |  |
| 19 | Min. maksymalny moment obrotowy/Nm/ | 4 |  |
| 20 | Bateria podstawowa i rezerwowa podłączane do taj samej 2 stanowiskowej konsoli zasilającej | TAK |  |
| 21 | Możliwość oferowania specjalistycznych prowadnic do rozwiertaków giętkich o średnicach min. 2.4, 3.0 i 4.0 mm oraz długości 900 mm – prostych oraz zagiętych | TAK |  |
| 22 | Rękojeść oraz cały osprzęt sterylizowane w autoklawie w 134 stopniach | TAK |  |
| 23 | W komplecie specjalistyczny reduktor do obrotów 150 obr. / min. kompatybilny z systemem AO , do podłączenia i pracy rozwiertaków panewkowych | TAK |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o końcówki do rozwiertaków giętkich o ostrzach typu Synthess, Osteo, Aesculap współpracujących z napędem poprzez końcówki Aesculap. AO, Hudson. | TAK |  |
|  | Konsola do ładowania baterii – 1 komplet |  |  |
| 1 | Zasilanie 240V, opcjonalnie dostępna ładowarka pracująca w napięciu 115V | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o ładowarkę jednostanowiskową | TAK |  |
| 3 | Włącznik ładowarki na panelu przednim urządzenia oraz kontrolki ładowania baterii na górze obok gniazd ładowania | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas ładowania baterii/min/ | ≤60 |  |
| 5 | Napięcie wychodzące z ładowarki – 12V | TAK |  |
| 6 | Maksymalne natężenie prądu ładowarki – 1100 mA | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………                                                                                                                                    /podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Zadanie nr   4                                                                                                                                        Załącznik nr 3

#### Zadanie nr                                                                                                                   Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: SYSTEM DO REJESTRACJI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO HOLTERA

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| LP | WYMAGANIA TECHNICZNE | Wartość wymagana | Wartość oferowana/podać zakresy/opisać/wskazać nr strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. System holterowski EKG |  |  |
| 1 | edycja pobudzeń z możliwością reklasyfikacji z każdego poziomu analizy | TAK |  |
| 2 | prezentacja histogramów pobudzeń | TAK |  |
| 3 | superimpozycja pobudzeń z każdego szablonu | TAK |  |
| 4 | automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji, podstawowych typów arytmii | TAK |  |
| 5 | możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń, wyszukiwania pobudzeń podobnych, łączenia szablonów pobudzeń w ramach tych samych grup templetów | TAK |  |
| 6 | automatyczna detekcja migotania przedsionków oraz możliwość ręcznego oznaczania epizodów migotania | TAK |  |
| 7 | analiza ST z możliwością weryfikacji i korekcji markerów pomiarowych z możliwością zmiany linii bazowej, kryteriów uniesienia i obniżenia ST | TAK |  |
| 8 | możliwość rozbudowy systemu o analizę alternansu załamka T | TAK |  |
| 9 | analiza HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości | TAK |  |
| 10 | ocena wpływu leków na moc widma | TAK |  |
| 11 | analiza QT | TAK |  |
| 12 | analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości | TAK |  |
| 13 | ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK |  |
| 14 | dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | TAK |  |
| 15 | wektokardiografia | TAK |  |
| 16 | tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | TAK |  |
| 17 | Zestaw komputerowy przystosowany do instalacji i klinicznego użytkowania oferowanego oprogramowania w którego skład wchodzą przynajmniej: stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP/7/8, procesor Intel Core Duo lub wyższy, HDD 500GB lub więcej, RAM 3GB lub więcej, kolorowy monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 21,5”, drukarka laserowa A4, mobilny stolik pod zestaw | tak, proszę podać z czego składa się zestaw oraz podać podstawowe parametry oferowanych elementów zestawu |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

|  | II. Rejestrator EKG dostosowany do pracy z oferowanym systemem holterowskim | Szt. 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 5 dni | TAK |  |
| 2 | detekcja impulsów stymulatora serca w rejestratorze 3 kanałowym | TAK |  |
| 3 | częstotliwość próbkowania min. 4000Hz dla rejestracji 3 kanałowej | TAK |  |
| 4 | rejestracja 3 kanałów z 7 elektrod EKG | TAK |  |
| 5 | zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
| 6 | wymiary - podać | TAK |  |
| 7 | Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |
|  | III. Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi szt. 2 | Szt. |  |
| 1 | Rejestrator fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |
| 3 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 4 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiarów ciśnienia: 25÷260mmHg | TAK |  |
| 7 | Dokładność: ± 3mmHg | TAK |  |
| 8 | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | TAK |  |
| 9 | 2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem | TAK |  |
| 10 | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta | TAK |  |
| 11 | Przycisk do ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem | TAK |  |
| 12 | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia i ikony dzień/noc | TAK |  |
| 13 | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |
| 14 | Wymiary rejestratora: | PODAĆ |  |
| 15 | Waga rejestratora: | PODAC |  |
| 16 | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA | TAK |  |
| 17 | Możliwość zastosowania akumulatorów | TAK |  |
| 18 | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
| 19 | Rekomendacja Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego | TAK |  |
| 20 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Komunikacja z rejestratorem poprzez interface podłączany w komputerze do portu USB typ A | TAK |  |
| 22 | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |
| 23 | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie | TAK |  |

| 24 | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |
| 26 | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |
| 27 | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) | TAK |  |
| 28 | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta | TAK |  |
| 29 | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |
| 30 | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |
| 31 | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |
| 32 | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |
| 33 | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |
| 34 | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |
| 35 | Prezentacja wyników statystycznych badania: - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - częstość rytmu - MAP - PP - ładunek BP - DIP podczas snu z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |
| 36 | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, częstości rytmu, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |
| 37 | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, częstości rytmu. Możliwość porównania z innym badaniem tego samego pacjenta | TAK |  |
| 38 | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA i ESH/AHA | TAK |  |
| 39 | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |
| 40 | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |
| 41 | Możliwość eksportu wykonanego badania do GDT i ASCII. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |
| 42 | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |
| 43 | Możliwość konfiguracji kolorystyki wykresów | TAK |  |
| 44 | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |
| 45 | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania | TAK |  |
| 46 | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |
| 47 | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |
| 48 | Instrukcja oprogramowania i rejestratora w języku polskim | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………                         .. …………………………………

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

reprezentowania Wykonawcy/

#### Zadanie nr     5                                                                                                          Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

#### Przedmiot zamówienia: MYJNIA DEZYNFEKTOR DO BASENÓW - szt. 2

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe (rok produkcji 2013) urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. | TAK |  |
| 2 | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami sensorowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia | TAK |  |
| 3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 | TAK |  |
| 4 | Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany – zespolony z własną wytwornicą pary | TAK |  |
| 5 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu | TAK |  |
| 6 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych | TAK |  |
| 7 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK |  |
| 8 | System dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Minimum 12 dysz w tym teleskopowa dysza rotacyjna | TAK |  |
| 9 | Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | TAK |  |
| 10 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych | TAK |  |
| 11 | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji | TAK |  |
| 12 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | TAK |  |
| 14 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe | TAK |  |
| 15 | Wymiary zewnętrzne wnęki do montażu urządzenia Szerokość : . 930 mm Głębokość : 1000 mm Wysokość : 2000 mm | TAK /Podać wymiary urządzenia |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza tzn zgodnie z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 po zakończeniu cyklu na naczyniach nie wykrywa się żadnych pozostałości wody. | TAK |  |
| 17 | Zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 20 litrów program intensywny do 25 litrów | TAK |  |
| 18 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. Do 50 dB | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii | TAK |  |
| 20 | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 3N PE 400 V 50 Hz. | TAK |  |
| 21 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala | TAK |  |
| 22 | Podłączenie odpływu 100 Ǿ | TAK |  |
| 23 | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | TAK |  |
| 24 | Pakiet startowy dla każdego urządzenia: 20 szt basen szpitalny plastikowy , kolor 20 szt kaczka szpitalna , plastikowa, mleczna 3 poj. 5l środek odkamieniająco – nabłyszczający Regał na kaczki i baseny ze stali nierdzewnej wiszący na ścianie o szer. 1000 wys. 650 gł.250 mm. | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………    .. …………………………………..............................

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Zadanie nr 6                                                                  Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKA

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STOLIK DO PIELĘGNACJI Przeznaczony do pielęgnacji noworodków i niemowląt w oddziale położniczym., zapewniający odpowiednie warunki cieplne do prowadzenia opieki nad noworodkiem. Wyposażony w promiennik podczerwieni , wagę elektroniczną, dozownik tlenu i ssak tlenowy. | TAK |  |
| 1 | Wymiary blatu: szer. x wys./mm/ | 780 x 760/+-10%/ |  |
| 2 | Wysokość blatu od podłogi/mm/ | 900/+-10%/ |  |
| 3 | Wysokość całkowita z promiennikiem/mm/ | 1980/+-10%/ |  |
| 4 | Waga całkowita | >70 kg |  |
| 5 | Stolik wyposażony w cztery kółka o średnicy 100 mm z czego dwa z hamulcem | TAK |  |
| 6 | Blat i podstawa wykonane z tworzywa poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym. | TAK |  |
| 7 | Materacyk pokryty materiałem odpornym na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 8 | Ssak tlenowy | TAK |  |
| 9 | Dozownik tlenu | TAK |  |
|  | WAGA ELEKTRONICZNA |  |  |
| 1 | Zakres ważenia | 15 kg |  |
| 2 | Dokładność ważenia | Do 6 kg=2g Od 6 kg=5g |  |
| 3 | Ciężar wagi | >7 kg |  |
| 4 | Napięcie zasilania | 220-235 V/50Hz |  |
| 5 | Zasilanie bateryjno-sieciowe | TAK |  |
| 6 | Klasa dokładności | III |  |
|  | PROMIENNIK PODCZERWIENI |  |  |
| 1 | Automatyczna regulacja temperatury powietrza | TAK |  |
| 2 | Ręczna regulacja mocy grzania | TAK |  |
| 3 | Alarm zbyt niskiej temperatury | TAK |  |
| 4 | Alarm zbyt wysokiej temperatury | TAK |  |
| 5 | Próg działania alarmu | +-0,8°C |  |
| 6 | Alarm awarii czujnika ERR | TAK |  |
| 7 | Zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38°C z dokładnością do +-0,2°C | TAK |  |
| 8 | Cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1°C | TAK |  |
| 9 | Ręczna regulacja mocy grzania 0-800 W w sposób płynny | TAK |  |
| 10 | Zegar do oceny wg. skali APGAR sygnał dźwiękowy i optyczny po 1;3;5;10 min. | TAK |  |
| 11 | Moc kwarcowego promiennika podczerwieni 800 W | TAK |  |
| 12 | Oświetlenie luminescencyjne o mocy świetlnej 2x100 W | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Zadanie nr          7                                                                                                        Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ZESTAW DO SPIROMETRII / Aparat do badań spirometrycznych –diagnostycznych/

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. |
| 1 | Zakres mierzonej objętości do 10 l Zakres przepływu do 16 l/min Dokładność pomiaru objętości +/- 3% Dokładność pomiaru przepływu +/- 5% Wyświetlacz graficzny wbudowany w spirometr, minimum 320x240 pikseli Turbina pomiarowa niewymagająca kalibracji Wyświetlanie na ekranie krzywych przepływ/pojemność (F/V) oraz objętość/czas (V/t) w czasie rzeczywistym Wbudowana w spirometr drukarka termiczna drukująca pełny raport badania Możliwość wydruku: data badania, godzina badania, wartość BTPS, kod pacjenta, dane osobowe i antropometryczne pacjenta, Zakres minimalny mierzonych parametrów.: ERV, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25/75, FET, FEV1, *FEV1, FEV1%, FEV6, FEV6%, FEV1/FEV6%, FIVC, FIVC1%, RR, FVC, *FVC, IC, IVC, MVV, PEF, *PEF, PIF, Te, Ti, Ti/tt, TV, TV/ti, VE, Vext, VC, krzywe F/V i V/t Automatyczna interpretacja badania Możliwość wykonywania badań PRE-POST Możliwość wyboru 5 tabeli wartości należnych dla dorosłych i dla dzieci. Automatyczna ocena poprawności badania spirometrycznego Pamięć własna urządzenia pozwalająca zapamiętać 1000 pełnych raportów Możliwość pracy jako urządzenie samodzielne lub we współpracy z komputerem Zasilanie akumulatorowe z wbudowanego akumulatora wewnętrznego oraz sieciowe 230V/50 Hz Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna Waga max 2 kg W zestawie 100 sztuk ustników jednorazowych i torba zabezpieczająca urządzenie przy przenoszeniu Wymiary maksymalne urządzenia 300 x 200 x 100 mm +/- 50 mm |  |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………                         .. …………………………………..............................

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Zadanie nr      8                                                                                                             Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: WÓZEK DO TRANSPORTU CIĘŻKO CHORYCH - szt. 2

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość całkowita | 2100 ± 50mm |  |
| 2. | Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej | min. 1170 mm |  |
| 3. | Szerokość całkowita z uniesionymi barierkami | 800 ± 30mm |  |
| 4. | Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami | 650 ± 30mm |  |
| 5. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem | 500 ± 30 mm |  |
| 6. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem | 900 ± 30 mm |  |
| 7. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 8. | Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża | min. 0º-90º |  |
| 10. | Manualna hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna obustronnych dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. | TAK |  |
| 11. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | min. -18º- +18º |  |
| 12. | Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. | TAK |  |
| 13. | Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi obrotu. | min. 200 mm |  |
| 14. | Centralna podwójna blokada obrotu wokół osi i obrotu wszystkich kół | TAK |  |
| 15. | Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców oraz funkcji jazdy na wprost. | TAK |  |
| 16. | Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony głowy i nóg pacjenta. | TAK |  |
| 17. | Wybór kolorystyczny listew odbojowych i ochraniaczy (mieszków) kolumn wznoszących min. 2 kolory w celu odróżnienia na oddziałach. | TAK |  |
| 18. | Nośność maksymalna | min. 250kg. |  |
| 19. | Składane pod leże ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta | TAK |  |
| 20. | Opuszczane barierki boczne zabezpieczające leże na całej długości. | TAK |  |
| 21. | Zamocowany na stałe składany teleskopowy statyw infuzyjny z min. 2 hakami | TAK |  |
| 22. | Możliwość mycia maszynowego wózka | TAK |  |
| 23. | Barierki niepowodujące trudności przy przemieszczaniu pacjenta na łóżko lub z łóżka czyli nie zwiększające szerokości leża(opuszczane pod leże lub odejmowane bez użycia narzędzi. |  |  |
| MATERAC |
| 23. | Długość materaca | 1900 ±30mm |  |
| 24. | Szerokość materaca | 650 ± 10mm |  |
| 25. | Grubość materaca | 100 ± 10mm |  |
| 26. | Materac piankowy wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, niepalny, antystatyczny, odporny na promieniowanie UV | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 27. | Wieszak do kroplówek z możliwością zainstalowania w 4 narożach wózka | TAK |  |
| 28. | Odbojniki w narożach | TAK |  |
| 29. | System sterowania z użyciem 5-go koła | TAK |  |
| 30. | Uchwyty do ewentualnego unieruchomienia pacjenta wraz z pasami mocującymi pacjenta. | TAK |  |
| 31. | Pólka pod defibralator | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………                         .. …………………………………..............................

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……./2012 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu medycznego

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego -

,

(wpisać nazwę )

wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa sprzętu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy sprzęt medyczny  wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2.Sprzęt medyczny  musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679) i  , posiadać deklarację zgodności CE, musi być dopuszczona do obrotu.

3. Sprzęt medyczny  musi być fabrycznie nowy , gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadający certyfikat bezpieczeństwa.

4. Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu

5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia,

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt medyczny ………………………………………………..  do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia 15.05.2013 r.

2. Zakres zamówienia dot. autoryzowanego serwisu technicznego (zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych)

Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 67 2502812    , 603033173

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

NAZWA SPRZĘTU ……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości sprzętu , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności.

1.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego

2.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążeni rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór sprzętu, gwarancja i serwis

- Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru , podpisanego przez obie strony  . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (sprzęt musi być gotowy do użytku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do jej używania odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, montażu i uruchomieniu sprzętu  z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzetu obarczonego wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem sprzetu do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym  sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego sprzętu na nowy, wolny od wad. Sprzęt  oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7..	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na sprzęt, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia wraz z paszportem technicznym),

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 	 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania ewentualnej naprawy .

9..Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- zmiana kolejności lub terminów dostaw częściowych

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                                         Wykonawca dostaw

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ oświadczam, iż wykonałem w okresie trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwie dostawy oferowanego sprzętu medycznego.

| LLp. | nNazwa sprzętu | WWartość brutto wykonanych dostaw | NNazwa i adres i odbiorcy, dla którego wykonano dostawy | DData dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należyte wykonanie dostaw potwierdzam dokumentami zawartymi w załączeniu do niniejszego wykazu (poświadczenie )

Nazwa i adres Wykonawcy	Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa)	(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

#### Załącznik nr 6

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ............... na:

…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

- …………………………………

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

dnia

podpis Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

#### Załącznik nr 7

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ……………… na:

………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(Podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy