SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak  10/log/2013

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44,  78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę sprzętu medycznego

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 26.04.2013 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113, z 2010 r. pod pozycją 759.

ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:   dostawa sprzętu medycznego:

- zadanie nr 1 – Aparat do terapii nerkozastępczej CPV 33162100-4

- zadanie nr 2 – Defibrylator z kardiowersją  CPV 33182100-0

- zadanie nr 3 -  Defibrylator – szt. 3     CPV 33182100-0

- zadanie nr 4 -  Audiometr kliniczny    CPV 33124110-9

- zadanie nr 5 -  Aparat EKG – 5 szt.     CPV 33195000-3

- zadanie nr 6 -  Aparat ktg – szt. 2        CPV 33195000-3

- zadanie nr 7 -  Pompy infuzyjne strzykawkowe – szt. 5     CPV 33194110-0

- zadanie nr 8 -  Pompy infuzyjne objętościowe – szt. 5       CPV 33194110-0

-  zadanie nr 9 -  Pulsoksymetry – szt. 4  CPV 33195000-3

-  zadanie nr 10 - Zestaw do pneumatycznego ucisku kończyny PUP  CPV 33182100-0

- zadanie nr 11 -  Pompa do artroskopii  CPV 33162200-5

2. Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonywane w terminie do dnia 31.08.2013 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych     warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy ,  spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca  wykonał -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2

5. Do realizacji dostawy zastosują sprzęt  oznakowany znakiem zgodności CE, według z wymogami

opisanymi w  ustawie z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 107, poz. 679). Znak

zgodności CE  dotyczyć powinien całego  urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 	 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 ,

2.   Wykaz wykonanych dostaw -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w   celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 6 i 7 - wypełnić właściwy.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów-  deklaracja zgodności CE lub

dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych  na oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z 2010 r. o wyrobach   medycznych

(Dz.U.Nr 107, poz 679 z późn.zm.)

Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi

przez   zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę

wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na

każdej stronie za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności

musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione

przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ -

bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 2502820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba                tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński        	     tel.  67  250 2812       w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

9.1  Wysokość wadium ustala się w kwocie :

- zadanie nr 1 – Aparat do terapii nerkozastępczej     - 1000,00

- zadanie nr 2 – Defibrylator z kardiowersją  - 800,00

- zadanie nr 3 -  Defibrylator – szt. 3  - 900,00

- zadanie nr 4 -  Audiometr kliniczny  - 600,00

- zadanie nr 5 -  Aparat EKG – 5 szt.  – 1000,00

- zadanie nr 6 -  Aparat ktg – szt. 2  - 300,00

- zadanie nr 7 -  Pompy infuzyjne strzykawkowe – szt. 5  - 500,00

- zadanie nr 8 -  Pompy infuzyjne objętościowe – szt. 5  - 700,00

-  zadanie nr 9 -  Pulsoksymetry – szt. 4  - 800,00

-  zadanie nr 10 - Zestaw do pneumatycznego ucisku kończyny PUP – 400,00

- zadanie nr 11 -  Pompa do artroskopii 1000,00

może być wnoszone w  jednej lub kilku formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.2	Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
      Zamawiającego:

Bank  PKO SA I O. Wałcz

Nr rachunku : 86 1240 3712 1111 0000 4363 6545

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ Dostawa sprzętu medycznego zadanie nr ……. "

9.3   Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert .

9.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na  rachunku bankowym Zamawiającego.

9.6 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w   wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9.7 Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże   do banku niezwłocznie po:

- wyborze oferty najkorzystniejszej

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem

terminu   składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4, 5, 6 lub 7

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi  być

ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.

10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.

12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 10/log./2013 "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  15.05.2012 r. godz.   10.15

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem ,

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

16. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu

składania   ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 15.05.2013 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112

15.05.2013 r.  o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.

2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.					1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- CENA	90%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 10%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 90%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 90 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 10%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze

sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi   się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza   niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

Ofertę przygotować oddzielnie na każde zadanie.

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

#### ZADANIE NR 1                    Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:    APARAT DO  TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ/APARAT DO CIĄGŁYCH ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY/

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Opis aparatu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonywane zabiegi: SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHF,TPE | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją | TAK |  |
| 4. | Pompa krwi | TAK |  |
| 5. | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego, o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
| 6. | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF – z pre i post dylucją, | TAK |  |
| 7. | Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
| 8. | Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
| 9. | Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
| 10. | Pamięć zdarzeń do 90 godzin | TAK |  |
| 11. | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta | TAK |  |
| 12. | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | TAK |  |
| 13. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | TAK |  |
| 14. | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP | TAK |  |
| 15. | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | TAK |  |
| 16. | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) - praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu | TAK |  |
| 17. | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej | TAK |  |
| 18. | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | TAK |  |
| 19. | Czujnik przecieku krwi | TAK |  |
| 20. | Czujnik obecności powietrza we krwi | TAK |  |
| 21. | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci | TAK |  |
| 22. | Kolorowy ekran dotykowy min. 12’’ | TAK |  |
| 23. | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | TAK |  |
| 24. | Zintegrowana pompa strzykawkowa | TAK |  |
| 25. | Zabezpieczenie przed zakłócaniem przez aparat sygnału EKG i EEG | TAK |  |
| 26. | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem typu MARS | TAK |  |
| 27. | Dostępność zestawów do zabiegów nerko zastępczych - pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml | TAK |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 72 godziny. | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

……...................dn,………………………                         .. ………………………………….......

/podpis i pieczęć                                osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### ZADANIE NR 2                                Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: DEFIBRYLATOR  Z KARDIOWERSJĄ SZT 1

(ze stymulacja )

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji dzieci i dorosłych | tak |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami maks. 6 kg | tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia i wieszak na poręcz | tak |  |
|  | Torba ochronna zapewniająca dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych, z kieszenią na akcesoria | tak |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 7’’ | tak |  |
|  | Polska wersja oprogramowania i opisów na płycie czołowej | tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów | tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej wszystkich monitorowanych parametrów | tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J maks. 10 sekund przy nowych, w pełni naładowanych akumulatorach | tak |  |
|  | Defibrylacje ręczna oraz kardiowersja w zakresie min. od 1 do 360 J - wybór jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) w zakresie min. od 100 do 360 J - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji | tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim. Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | tak |  |
|  | Możliwość rozładowania energii przyciskiem na płycie czołowej | tak |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do obserwacji sygnału EKG | tak |  |
|  | z łyżek wielorazowych | tak |  |
|  | z elektrod jednorazowych do stymulacji/defibrylacji – w wyposażeniu 1 kpl. elektrod i kabel połączeniowy | tak |  |
|  | wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 | tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z min 3. odprowadzeń – zakres częstości min. od 15 do 350 B/min. W wyposażeniu kabel EKG | tak |  |
|  | Monitorowanie respiracji – zakres częstości min. od 0 do 120 odd./min | tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | tak |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm – 10 rolek | tak |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 2 krzywych | tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wielorazowe łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i zintegrowane łyżki dla dzieci | tak |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V | tak |  |
|  | Na w pełni naładowanych akumulatorach | tak |  |
|  | min. 2,5 godzin w trybie monitorowania | tak |  |
|  | min. 100 defibrylacji z maksymalną energią 360J w trybie defibrylacji | tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora bez efektu pamięci. |  |  |
|  | ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | tak |  |
|  | możliwość wymiany akumulatora bez użycia narzędzi | tak |  |
|  | Akumulator wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania | tak |  |
|  | Programowanie automatycznie wykonywanych autotestów okresowych nie wymagających włączenia defibrylatora | tak |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna | tak |  |
|  | tryby pracy: | tak |  |
|  | - rytm sztywny, | tak |  |
|  | - na żądanie | tak |  |
|  | zakres częstości impulsów stymulacyjnych min. od 40 - 170/min | tak |  |
|  | zakres amplitudy impulsu min. od 5 - 200 mA, rozdzielczość 5 mA | tak |  |
|  | Wózek z tacką do przemieszczania urządzenia | tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

#### ZADANIE NR 3                            Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: DEFIBRYLATOR  SZT. 3

(ze stymulacja i pulsoksymetrią)

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji dzieci i dorosłych | tak |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami maks. 6 kg | tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia i wieszak na poręcz | tak |  |
|  | Torba ochronna zapewniająca dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych, z kieszenią na akcesoria | tak |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 7’’ | tak |  |
|  | Polska wersja oprogramowania i opisów na płycie czołowej | tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów | tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej wszystkich monitorowanych parametrów | tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J maks. 10 sekund przy nowych, w pełni naładowanych akumulatorach | tak |  |
|  | Defibrylacje ręczna oraz kardiowersja w zakresie min. od 1 do 360 J - wybór jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) w zakresie min. od 100 do 360 J - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji | tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim. Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | tak |  |
|  | Możliwość rozładowania energii przyciskiem na płycie czołowej | tak |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do obserwacji sygnału EKG | tak |  |
|  | z łyżek wielorazowych | tak |  |
|  | z elektrod jednorazowych do stymulacji/defibrylacji – w wyposażeniu 1 kpl. elektrod i kabel połączeniowy | tak |  |
|  | wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 | tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z min 3. odprowadzeń – zakres częstości min. od 15 do 350 B/min. W wyposażeniu kabel EKG | tak |  |
|  | Monitorowanie respiracji – zakres częstości min. od 0 do 120 odd./min | tak |  |
|  | Monitorowanie SpO2 – zakres saturacji min. od 70 do 100%, zakres częstości pulsu min. do 250. W wyposażeniu czujnik na palec i kabel połączeniowy | tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | tak |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm – 3 rolki | tak |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 2 krzywych | tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wielorazowe łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i zintegrowane łyżki dla dzieci | tak |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V | tak |  |
|  | Na w pełni naładowanych akumulatorach | tak |  |
|  | min. 2,5 godzin w trybie monitorowania | tak |  |
|  | min. 100 defibrylacji z maksymalną energią 360J w trybie defibrylacji | tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora bez efektu pamięci. |  |  |
|  | ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | tak |  |
|  | możliwość wymiany akumulatora bez użycia narzędzi | tak |  |
|  | Akumulator wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania | tak |  |
|  | Programowanie automatycznie wykonywanych autotestów okresowych nie wymagających włączenia defibrylatora | tak |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna | tak |  |
|  | tryby pracy: | tak |  |
|  | - rytm sztywny, | tak |  |
|  | - na żądanie | tak |  |
|  | zakres częstości impulsów stymulacyjnych min. od 40 - 170/min | tak |  |
|  | zakres amplitudy impulsu min. od 5 - 200 mA, rozdzielczość 5 mA | tak |  |
|  | Wózek z tacką na akcesoria | tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

#### ZADANIE NR 4                               Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: AUDIOMETR KLINICZNY

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| 1 | Audiometr posiada dwa oddzielne i identyczne kanały | TAK |  |
| 2 | Zakres częstotliwości dla: | TAK |  |
| a | AC (powietrzne): 125 – 12500 Hz | TAK |  |
| b | AC HF (powietrzne dla wysokich częstotliwości): 125 – 20 000 Hz | TAK |  |
| c | BC (kostne): 250 – 8000 Hz | TAK |  |
| d | Insert (słuchawki wewnątrz uszne): 125 – 8000 Hz | TAK |  |
| e | SF (wolne pole): 125 – 20 000 Hz | TAK |  |
| f | Krok tłumika: 1, 2, 5dB | TAK |  |
| 4 | Podawanie bodźca (ucho prawe, ucho lewe, obuusznie) | TAK |  |
| 5 | Rozdzielczość częstotliwości: 1/48, 1/24, 1/12, i 1/6 okt, co 1 Hz | TAK |  |
| 6 | Rodzaje bodźca: | TAK |  |
| a | Ton | TAK |  |
| b | Modulowany | TAK |  |
| c | Ton pulsacyjny, modulacja co 200ms | TAK |  |
| d | Ton modulowany | TAK |  |
| e | Szum typu FRESH, ciągły | TAK |  |
| f | Szum typu FRESH, modulowany | TAK |  |
| 7 | Maskowanie: | TAK |  |
| a | Narrow Band Noise | TAK |  |
| b | Speech Weighted Noise | TAK |  |
| c | White Noise | TAK |  |
| 8 | Testy specjalne: | TAK |  |
| a | SISI(5, 2, 1 dB) | TAK |  |
| b | ABLB (Flowera) | TAK |  |
| c | Tone Decay | TAK |  |
| d | Multi Frequency Weber | TAK |  |
| e | Rinne | TAK |  |
| f | MLD | TAK |  |
| g | Bekesy | TAK |  |
| h | SAL | TAK |  |
| i | DLI (Lusher) | TAK |  |
| j | TEN | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania dwóch przycisków pacjenta jednocześnie (czerwony dla ucha prawego i niebieski dla lewego) | TAK |  |
| 10 | Audiometr posiada system komunikacji z pacjentem z (słuchawki z mikrofonem dla operatora, mikrofon do kabiny ciszy) | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenie min. 4 głośników jednocześnie | TAK |  |
| 12 | Możliwość sterowania każdym głośnikiem oddzielnie | TAK |  |
| 13 | Możliwość przyporządkowania podawanego bodźca dla danego głośnika | TAK |  |
| 14 | Wbudowany w audiometr 4 kanałowy wzmacniacz 4 x 40W | TAK |  |
| 15 | Łączność audiometru z komputerem przez port USB 2.0 | TAK |  |
| 16 | Obsługa audiometru odbywa się przy pomocy klawiatury komputera lub dodatkowego pulpitu sterującego. | TAK |  |
| 17 | Pulpit sterujący posiada przyciski funkcyjne oraz dwa pokrętła do zmiany nastaw | TAK |  |
| 18 | Oprogramowanie audiometru | TAK |  |
| a | Wizualizuje ustawienia parametrów audiometru, | TAK |  |
| b | Wizualizuje audiogramy | TAK |  |
| c | Umożliwia sterowanie audiometrem przy pomocy myszy | TAK |  |
| d | Umożliwia generowanie i wydruk raportów z wynikiem badania | TAK |  |
| 19 | Standardy audiometru: EN60645-1, Type 1, EN60645-2 Type A-E, EN60645-4, ANSI S3.6 | TAK |  |
| 20 | Zasilanie: zewnętrzny zasilacz sieciowy | TAK |  |
| 21 | Standardy elektryczne: EN 60601-1, Class 1, Type B | TAK |  |
| 22 | Waga audiometru max. 1,5 kg | TAK |  |
| Wyposażenie audiometru: |
| 23 | Słuchawki powietrzne z osłonami przeciwhałasowymi 125 – 12500 Hz | TAK |  |
| 24 | Słuchawka kostna 250 – 8000 Hz; | TAK |  |
| 25 | Dwa przyciski pacjenta (czerwony dla ucha prawego i niebieski dla lewego) | TAK |  |
| 26 | Dodatkowy panel sterujący do audiometru | TAK |  |
| 27 | Baza danych NOAH 3 lub NOAH ENT | TAK |  |
| 28 | Uchwyt ścienny do montażu audiometru; | TAK |  |
| 29 | Głośnik pola wolnego (min. 2 sztuki) | TAK |  |
| 30 | Testy słowno – liczbowe na płycie CD | TAK |  |
| Zestaw komputerowy: |
| 31 | Monitor LCD lub LED min 19” | TAK |  |
| 32 | Komputer stacjonarny PC z systemem operacyjnym Windows 7 (32-bity) | TAK |  |
| a | Procesor o częstotliwości min. 2GHz | TAK |  |
| b | Pamięć RAM min. 1GB | TAK |  |
| c | Dysk twardy min. 250GB | TAK |  |
| 33 | Kolorowa drukarka komputerowa | TAK |  |
| 34 | Klawiatura, mysz | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### ZADANIE NR 5                        Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: APARAT EKG -  5 szt.

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne – aparat EKG | Szt. 5 |  |
| 1 | Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3 | Częstość próbkowania min. 1000 Hz | TAK |  |
| 4 | CMRR min. 100dB | TAK |  |
| 5 | Przetwornik AC 24bit | TAK |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7” i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 7 | Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi | TAK |  |
| 8 | Zapis w trybie automatycznym lub manualnym | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru HR: 20÷240bpm | TAK |  |
| 10 | Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 11 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 12 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca | TAK |  |
| 13 | Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: - mięśniowych 25Hz, 35Hz, - sieciowych 50Hz/60Hz, - falowania izolinii, | TAK |  |
| 14 | Automatyczna regulacja izolinii | TAK |  |
| 15 | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
| 16 | Wbudowana pamięć na min. 500 badań | TAK |  |
| 17 | Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 18 | Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s | TAK |  |
| 19 | Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV | TAK |  |
| 20 | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm | TAK |  |
| 21 | Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4 | TAK |  |
| 23 | Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat) | TAK |  |
| 24 | Możliwość zapisu i odczytu kopii badania na zewnętrznym nośniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN 1064 | TAK |  |
| 25 | Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB | TAK |  |
| 26 | Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC | TAK |  |
| 27 | Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką | TAK |  |
| 28 | Waga aparatu maksymalnie 3 kg (z wyposażeniem) | TAK |  |
| 29 | Wymiary aparatu | PODAĆ |  |
| 30 | Pobór mocy maksymalnie 30VA | TAK |  |
| 31 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 32 | Spełniane normy: - EN 60601-1, - EN 60601-1-2, - EN 60601-2-25, - EN 60601-2-51 | TAK |  |
| 33 | Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF | TAK |  |
| 34 | Impedancja wejściowa min. 10MΩ | TAK |  |
| 35 | W zestawie z aparatem kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych | TAK |  |
| 36 | Wózek jezdny z pojemnikiem na akcesoria do aparatu ekg | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnym.

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### ZADANIE NR 6                                    Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: APARAT KTG  - szt . 2 ( kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej szt. 1 i bliźniaczej szt.1)

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej wyposażony w głowicę do mierzenia skurczów macicy - TOCO i głowicę do mierzenia tętna płodu FHR, ręczny znacznik ruchów płodu | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość pracy max 1Mhz, Moc ultradźwięku min. 10mW/cm2 | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiarów FHR min 50-240 uderzeń/min. Sygnalizacja na aparacie prawidłowego miejsca przyłożenia głowicy ultradźwiękowej, regulacja głośności. | TAK |  |
| 4 | Prędkość zapisu 1,2 i 3 cm/min. | TAK |  |
| 5 | Automatyczny czas drukowania: 10, 20, 30, 40, 50, 60 min. | TAK |  |
| 6 | Dokładność częstotliwości pracy serca płodu +/- 1 bpm | TAK |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe 100-240V, 50-60 Hz 1,2A/18V, 2,5A | TAK |  |
| 8 | Ustawienie dolnych i górnych granic alarmu czynności serca: Alarm bradykardii w zakresie: 50-110 bpm Alarm tachykardii w zakresie: 110-240 bpm | TAK |  |
| 9 | Ustawienie opóźnienia alarmu w zakresie: 10, 20, 30, 40, 50, 60 sekund | TAK |  |
| 10 | Ustawienie daty, czasu, kontrastu wydruku | TAK |  |
| 11 | Zapis na papierze termoczułym 216mm A4 | TAK |  |
| 12 | Funkcja zapisu i wydruku na zwykłym papierze do faksu (aparat drukuje siatkę) | TAK |  |
| 13 | Prezentacja pomiarów na dwóch wyświetlaczach LED | TAK |  |
| 14 | Automatyczna rejestracja skurczów macicy i ruchów płodu | TAK |  |
| 15 | Mierzenie ruchu płodu za pomocą ultradźwiękowego impulsu sygnału Dopplera | TAK |  |
| 16 | Mierzenie częstotliwości skurczów macicy w zakresie 0-99 jednostek | TAK |  |
| 17 | Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego alarmu tętna | TAK |  |
| 18 | Specjalistyczny stolik przejezdny z możliwością regulowania nachylenia aparatu KTG, wyposażony w koszyki i uchwyty na sondy i akcesoria | TAK |  |
| 19 | Możliwość pracy w systemie centralnego nadzoru położniczego za pośrednictwem złącz bezprzewodowych oraz konwencjonalnego okablowania. | TAK |  |

| 1 | Kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej. Głowica do mierzenia skurczów macicy - TOCO i wodoszczelne głowice do mierzenia tętna płodu FHR1 i FHR2, ręczny znacznik ruchów płodu, znacznik zdarzeń dla lekarza. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Częstotliwość pracy ≤ 1Mhz, Moc ultradźwięku < 10mW/cm2 | TAK |  |
| 3 | Wbudowana pamięć wszystkich zarejestrowanych zdarzeń min 12 h | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiarów FHR min (50-210) uderzeń/min. Sygnalizacja na aparacie prawidłowego miejsca przyłożenia głowicy ultradźwiękowej Regulacja głośności w aparacie osobna dla każdego płodu | TAK |  |
| 5 | Prędkość zapisu 1, 2, 3 i 50 cm/min. | TAK |  |
| 6 | Automatyczny czas drukowania: 10, 20, 30, 40, 50, 60 min., | TAK |  |
| 7 | Możliwość wydruku z pamięci zapisów o długości: 5, 10, 15, 20, 25, 30 min | TAK |  |
| 8 | Dokładność częstotliwości pracy serca płodu max. +/- 2 bpm | TAK |  |
| 9 | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz i akumulatorowe, alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 10 | Ustawienie dolnych i górnych granic alarmu czynności serca (alarm bradykardii, alarm tachykardii) | TAK |  |
| 11 | Ustawienie daty, czasu, kontrastu wydruku, identyfikacja pacjenta | TAK |  |
| 12 | Zapis na papierze termoczułym 216mm A4 lub B5 150 mm; alarm końca papieru. | TAK |  |
| 13 | Możliwość zapisu i wydruku na zwykłym papierze do faksu (aparat powinien drukować siatkę) | TAK |  |
| 14 | Prezentacja pomiarów na kolorowym monitorze LCD ≥4,7 ”, ustawienie kontrastu i koloru, ustawienie wartości przesunięcia krzywej FHR2 względem krzywej FHR1 | TAK |  |
| 15 | Automatyczna rejestracja skurczów macicy i ruchów płodu | TAK |  |
| 16 | Mierzenie częstotliwości skurczów macicy w zakresie 0-99 jednostek | TAK |  |
| 17 | Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego alarmu tętna | TAK |  |
| 18 | Mierzenie ruchu płodu za pomocą ultradźwiękowego impulsu sygnału Dopplera | TAK |  |
| 19 | Funkcja wydruku analizy zapisu KTG – raport bieżący przedstawiający minimum: - średni poziom FHR w analizowanym okresie - liczba skurczów macicy w analizowanym okresie - liczbę akceleracji w analizowanym okresie - liczbę deceleracji w analizowanym okresie - charakter deceleracji ( późne, wczesne, zmienne, wydłużone) oraz ich liczba - czas w minutach tachykardii ciężkich i umiarkowanych - czas w minutach bradykardii ciężkich i umiarkowanych | TAK |  |
| 20 | Specjalistyczny stolik przejezdny, dopasowany do wymiarów aparatu, wykonany w całości z polerowanej stali nierdzewnej, łatwy do dezynfekcji, na podstawie jezdnej z możliwością regulowania kąta nachylenia aparatu KTG, wyposażony w zdejmowane koszyki, wyposażony w uchwyty na sondy i akcesoria, konstrukcja kolumnowa. | TAK |  |
| 21 | Możliwość pracy w systemie centralnego nadzoru położniczego za pośrednictwem złącz bezprzewodowych oraz konwencjonalnego okablowania. | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### ZADANIE NR 7                              Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – SZT.5

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | tak |  |
| 2 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 3 | Klasa ochronności: Klasa II, typ CF, Ochrona przed wilgocią min, IP 22 | tak |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | tak |  |
| 5 | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny | tak |  |
| 6 | Masa nie większa niż 1,5 kg | tak |  |
| 7 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu . | tak |  |
| 8 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. | tak |  |
| 9 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej | tak |  |
| 10 | Możliwość mocowania pompy do rury poziomej bez dodatkowych akcesoriów | tak |  |
| 11 | Odłączalny uchwyt mocujący | tak |  |
| 12 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym | tak |  |
| 13 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | tak |  |
| 14 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | tak |  |
| 15 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | tak |  |
| 16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 200ml/h w zakresie 99,99 programowana co 0,01ml/godz. | tak |  |
| 17 | Prędkość infuzji w zakresie 99,99 programowana co 0,01ml/godz. | tak |  |
| 18 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | tak |  |
| 19 | Bolus podawany na żądanie | tak |  |
| 20 | Bolus o określonej objętości | tak |  |
| 21 | Bolus w określonym czasie. | tak |  |
| 22 | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1 – 1800 ml/h | tak |  |
| 23 | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji | tak |  |
| 24 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 1- 999 ml | tak |  |
| 25 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | tak |  |
| 26 | Funkcja KVO z możliwością i wyłączenia funkcji przez użytkownika. | tak |  |
| 27 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | tak |  |
| 28 | Podświetlany panel sterowania i klawisze ( tzw. Tryb nocny ) | tak |  |
|  | II ALARMY I OSTRZEŻENIA |  |  |
| 29 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | tak |  |
| 30 | Alarm pustej strzykawki | tak |  |
| 31 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | tak |  |
| 32 | Alarm okluzji | tak |  |
| 33 | Alarm rozładowanego akumulatora | tak |  |
| 34 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | tak |  |
| 35 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | tak |  |
| 36 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | tak |  |
| 37 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | tak |  |
| 38 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | tak |  |
| 39 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. | tak |  |
| 40 | Stojak do pomp infuzyjnych –nośność stojaka do 30kg | tak |  |
|  | III POZOSTAŁE |  |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | tak |  |
| 42 | Możliwość integracji i pracy z oferowaną Stacją Dokującą | tak |  |
| 43 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. Zasilane jednym przewodem | tak |  |
| 44 | Możliwość rozszerzenia pracy pompy o tryb TCI | tak |  |
| 45 | Możliwość rozszerzenia pracy pompy o tryb PCA | tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### ZADANIE NR 8                     Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚĆIOWA SZT. 5

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | tak |  |
| 2 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | tak |  |
| 3 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, Ochrona przed wilgocią min, IP 22 | tak |  |
| 4 | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny | tak |  |
| 5 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 4 godz. przy przepływie 100 ml/godz. | tak |  |
| 6 | Masa pompy max: 1,5 kg | tak |  |
| 7 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie | tak |  |
| 8 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej | tak |  |
| 9 | Możliwość mocowania pompy do rury poziomej bez dodatkowych akcesoriów | tak |  |
| 10 | Odłączalny uchwyt mocujący | tak |  |
| 11 | Odłączalny, mocowany w sposób zatrzaskowy uchwyt do przenoszenia pompy | tak |  |
| 12 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym | tak |  |
| 13 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | tak |  |
| 14 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | tak |  |
| 15 | Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji <0,2ml | tak |  |
| 16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 200 ml/godz. Programowany co 0,01ml/h w zakresie od 0,1 do 99,99ml/h | tak |  |
| 17 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | tak |  |
| 18 | Zakres prędkości infuzji bolusem min. 1 do 1 200 ml/godz. Programowany co 0,01ml/h w zakresie od 1 do 99,99ml/h | tak |  |
| 19 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | tak |  |
| 20 | Bolus podawany na żądanie | tak |  |
| 21 | Bolus o określonej objętości | tak |  |
| 22 | Dokładność prędkości infuzji +/- 5% | tak |  |
| 23 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | tak |  |
| 24 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | tak |  |
| 25 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | tak |  |
| 26 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | tak |  |
| 27 | Podświetlany panel sterowania | tak |  |
| 28 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli | tak |  |
| 29 | Biblioteka Leków zawierająca do 720 leków z możliwością podzielenia na max.15 grup | tak |  |
| 30 | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | tak |  |
| 31 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji ( limity względne min, max, limity bezwzględne , parametry standardowe) | tak |  |
| 32 | W przypadku leków wprowadzonych do Biblioteki bez parametrów infuzji – na ekranie odpowiednie ostrzeżenie | tak |  |
| 33 | Możliwość rozszerzenia funkcji o komunikację pomp umieszczonych w stacji dokującej poprzez sieć LAN/ WLAN z dowolną ilością komputerów PC Wizualizacja: poszczególnych stanowisk pacjentów danych pacjenta min.( imię nazwisko, masa ciała, wzrost ) wszystkich pomp umieszczonych przy danym stanowisku pacjenta dane dotyczące infuzji ( nazwa leku, stężenie, prędkość, dawka) | tak |  |
|  | II ALARMY I OSTRZEŻENIA |  |  |
| 34 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | tak |  |
| 35 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | tak |  |
| 36 | Alarm okluzji | tak |  |
| 37 | Alarm rozładowanego akumulatora | tak |  |
| 38 | Alarm braku lub źle założonego zestawu | tak |  |
| 39 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | tak |  |
| 40 | Alarm wstępny 3 min. przed końcem infuzji | tak |  |
| 41 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. | tak |  |
| 42 | Alarm powietrza w linii | tak |  |
| 43 | Alarm czujnika kropli | tak |  |
|  | III POZOSTAŁE |  |  |
| 44 | Możliwość integracji i pracy ze Stacją Dokującą | tak |  |
| 45 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. Zasilane jednym przewodem | tak |  |
| 46 | Możliwość pracy w trybie PCA i TCI | tak |  |
| 47 | Możliwość podłączenia uchwyt do przenoszenia do 3 pomp. | tak |  |
| 48 | Stojak do pomp infuzyjnych –nośność stojaka do 30kg | tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### ZADANIE NR 9                              Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: PULSOKSYMETR  SZT. 4

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostosowany do noworodków, pacjentów pediatrycznych i dorosłych. | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w zaawansowany system tłumienia artefaktów pomiarowych dla saturacji | TAK, opisać |  |
| 3 | Duży, kolorowy (min. 4 kolory prezentacji), ciekłokrystaliczny wyświetlacz, pokazujący: krzywą pletyzmograficzną, wartości pomiarów pulsoxymetrii i ciśnienia. | TAK |  |
| 4 | Możliwość wybrania min. 3 różnych konfiguracji ekrany pokazujących mierzone parametry | TAK |  |
| 5 | Możliwość regulacji podświetlenia wyświetlacza | TAK |  |
| 6 | Wbudowany system pomocy i objaśnień symboli na ekranie zależny od kontekstu w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Menu oraz pełna obsługa w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego widoczny na ekranie podczas pracy urządzenia | TAK |  |
| 9 | Wyświetlanie granic mierzonych parametrów na ekranie podczas pracy urządzenia w każdym trybie | TAK |  |
| 10 | Dwustopniowe alarmy optyczne i audio dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK, opisać |  |
| 11 | Możliwość manualnej regulacji granic alarmowych ze wspólnego menu | TAK |  |
| 12 | Możliwość automatycznej kalkulacji granic alarmowych na podstawie aktualnie mierzonych wartości pomiarów. | TAK, opisać |  |
| 13 | Możliwość wyciszenia alarmu na zaprogramowny okres czasu. | TAK, podać |  |
| 14 | Płynna, dostępna bezpośrednio z panelu obsługi regulacja głośności alarmów | TAK, opisać |  |
| 15 | Pamięć trendów min. 100 godzin | TAK, podać |  |
| 16 | Prezentacja trendów w formie graficznej dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| 17 | Prezentacja histogramów dla SpO2, pulsu, ciśnienia | TAK, opisać |  |
| 18 | Prezentacja czasu, w którym saturacja jest niższa od 90% | TAK |  |
| 19 | Możliwość wydruku pamięci urządzenia na opcjonalnej drukarce w formie tabelarcznej i graficznej | TAK, opisać |  |
| 20 | Gniazda do połączenia z komputerem i drukarką zewnętrzną | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie urządzenia: klipsowy czujnik saturacji, przewód połączeniowy do czujników saturacji, 3 rozmiary mankietów do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dla dzieci, przewód połączeniowy do mankietów. | TAK |  |
| 22 | Pomiar ciśnienia na żądanie, w zaprogramowanych odstępach czasowych oraz pomiar ciągły | TAK, podać |  |
| 23 | Zakres pomiaru saturacji: 0-99% | TAK, podać |  |
| 24 | 3 poziomy uśredniania pomiaru saturacji | TAK,opisać |  |
| 25 | Zakres pomiaru pulsu: 30-250 bpm | TAK, podać |  |
| 26 | Zakres pomiaru ciśnienia (dorośli) 10-280 mmHg | TAK, podać |  |
| 27 | Zakres pomiaru ciśnienia (noworodki) 5-155 mmHg | TAK, podać |  |
| 28 | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie | TAK, podać granice |  |
| 29 | Dokładność pomiaru saturacji: | TAK |  |
|  | - dorośli - +/-2% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
|  | - dzieci - +/- 3% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
|  | - podczas ruchu - +/- 2% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
| 30 | Dokładność pomiaru ciśnienia min.: +/- 8mmHg | TAK, podać |  |
| 31 | Waga urządzenia max. 1700g | TAK, podać |  |
| 32 | Wymiary urządzenia max.: 230x200x80mm | TAK, podać |  |
| 33 | Wbudowana bateria NiMH zapewniająca czas pracy na poziomie min. 4 godzin | TAK, podać |  |
| 34 | Podwójny system włączania zasilania urządzenia | TAK, opisać |  |
| 35 | Programowa blokada przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia | TAK, opisać |  |
| 36 | Wbudowany port podczerwieni umożliwiający podłączenie m.in. akcesoryjnej drukarki | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### ZADANIE NR 10                           Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ZESTAW DO PNEUMATYCZNEGO UCISKU KOŃCZYN PUP

Aparat do protekcji zakrzepicy kończyn dolnych – sekwencyjny ucisk kończyn

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Tryb pracy - Praca ciągła | TAK |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed przenikaniem wody - zwykłe | TAK |  |
| 9 | Typ ucisku: Mankiety nożne: sekwencyjny, gradientowy, obwodowy; Mankiety stopowe: jednolity | TAK |  |
| 10 | Cykl uciskania: Mankiety nożne: ucisk przez 11 sekund; Mankiety stopowe: 5 sekund ucisku Czas zwolnienia ucisku ustalony w oparciu o pomiar wykrywania ponownego napełniania naczyń krwią | TAK |  |
| 11 | Ustawione ciśnienie: Mankiety nożne: 45 mm Hg Mankiety stopowe: 130 mm Hg | TAK |  |
| 12 | Analiza cyklu pracy: automatyczna analiza cyklu pracy dobierana indywidualnie dla każdego pacjenta w sposób ciągły, czas wypełnienia komór jest uzależniony od stopnia wypełnienia naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 13 | Regulowany hak łóżkowy - umożliwia umieszczenie na ramie łóżka o różnym zakresie szerokości | TAK |  |
| 14 | Miejsce na kabel zasilający | TAK |  |
| 15 | Alarm dźwiękowy/wizualny: niskie ciśnienie, wysokie ciśnienie, awaria wewnętrznych elementów elektronicznych, niezgodność mankietów | TAK |  |
| 16 | Wysokość sterownika – do 18 cm | TAK/Podać |  |
| 17 | Szerokość sterownika – do 20 cm | TAK/Podać |  |
| 18 | Głębokość sterownika – do 12 cm | TAK/Podać |  |
| 19 | Masa – poniżej 2,5 kg | TAK/Podać |  |
| 20 | Zasilanie – 100-240 V~, 50 VA, 50/60 Hz | TAK |  |
| 21 | Akumulator – 10,8V, 2200 mAhr, litowo-jonowy, czas działania minimum 6-8 godzin, czas ładowania do 4 godzin | TAK |  |
| 22 | Zestaw drenów – Załączony | TAK |  |
| 23 | Charakterystyka komór powietrznych – 3 komory powietrzne – 45 mmHg, 40 mmHg, 30 mmHg | TAK |  |

WYMAGANE WYPOSAŻENIE

| 1. | Mankiety stopowe do aparatu do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (1-komorowe); ucisk 130 mmHg; rozmiar M i L; pakowane w opakowanie zbiorcze po 10 szt. Kompatybilne z aparatem. | M – 1op L – 1 op |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Mankiety goleniowo-udowe do aparatu do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (3-komorowe); ucisk 45-40-30 mmHg od kostki do uda; rozmiar S – opakowanie zbiorcze 5 par; M – opakowanie zbiorcze 5 par; | S – 2 op M – 2 op |  |
| 3. | Mankiety goleniowo-udowe do aparatu do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (3-komorowe); ucisk 45-40-30 mmHg od kostki do uda; rozmiar L – opakowanie zbiorcze 3 pary | L – 3 op |  |
| 4. | Mankiety goleniowo-udowe typu Comfort do aparatu do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (3-komorowe); ucisk 45-40-30 mmHg od kostki do uda; rozmiar XS - opakowanie zbiorcze 5 par; S – opakowanie zbiorcze 5 par; M – opakowanie zbiorcze 5 par; | XS – 2 op S – 2 op M – 2 op |  |
| 5. | Mankiety goleniowo-udowe typu Comfort do aparatu do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (3-komorowe); ucisk 45-40-30 mmHg od kostki do uda; rozmiar L – opakowanie zbiorcze 3 pary | L – 3 op |  |
| 6. | Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda; w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; niepełne zamknięcie opaski elastycznej w górnej części uda; punkt rewizyjny w obrębie palców; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy. Dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL; 9 rozmiarów standardowych od A do J oraz 9 rozmiarów dla osób otyłych od K do T. Pakowane po 6 par w ramach jednego rozmiaru. | Rozmiar 18 1 op |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### ZADANIE NR 11                                                       Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: POMPA DO ARTROSKOPI

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2013

| L.p. | Nazwa parametru Opis wymagań minimalnych/ granicznych | ILOŚĆ szt. | Warunek minimalny /graniczny/ Wymagany TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku. NR KATALOGOWY-PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa artroskopowa | 1 |  |  |
| 1 | Pompa rolkowa z możliwością ustawienia ciśnienia oraz przepływu |  | TAK |  |
| 2 | Parametry : aktualnego ciśnienia, zadanego ciśnienia oraz wielkości przepływu wyświetlane na 3 niezależnych wyświetlaczach |  | TAK |  |
| 3 | Praca pompy oparta na membranie, która jest wbudowana w urządzenie, współpracującej z membraną która jest częścią składową drenu. Całość stanowi komplet. |  | TAK |  |
| 4 | Możliwość stosowania drenów całkowicie wielorazowego użytku - w komplecie ze specjalną osłonką do sterylizacji |  | TAK |  |
| 5 | Możliwość stosowania drenów całkowicie jednorazowego użytku oraz tzw. drenów dziennych z jednorazowymi drenami do pacjenta |  | TAK |  |
| 6 | Minimalny zakres ciśnienia generowanego przez pompę 10 – 150 mmHg |  | TAK |  |
| 7 | Minimalny zakres przepływu generowanego przez pompę 0 – 1500 ml/min. |  | TAK |  |
|  | Ostrze shaverowe | 5 |  |  |
| 1 | Ostrze kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego shaverem EBERLE model C2 |  | TAK |  |
| 2 | Ostrze w pełni wielorazowego użytku, bez limitu ilości sterylizacji z gwarancją ostrości na min. 20 zabiegów, śr. 5,5 mm, końcówka owalna – przeznaczone do artroskopii barku |  | TAK |  |
|  | Rękojeść uniwersalna | 1 |  |  |
| 1 | Rękojeść współpracująca z shaverem EBERLE model C2 |  | TAK |  |
| 2 | Rękojeść z możliwością zastosowania min. końcówek : wiertarskiej typu Jacobs, piły oscylacyjnej, specjalistycznej końcówki do mocowania drutów Kirschnera |  | TAK |  |
|  | Optyka artroskopowa HD | 1 |  |  |
| 1 | Optyka śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość 175 mm, szerokokątna, okular wykonany z tworzywa PEEK. |  | TAK |  |
| 2 | Optyka w pełni kompatybilna z płaszczem artroskopowym RUDOLF poprzez system mocowania do płaszcza |  | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji optyki | 1 |  |  |
| 1 | Kosz druciany, wyposażony w silikonowe podpórki do unieruchomienia optyki |  | TAK |  |
| 2 | Kosz w rozmiarze odpowiadającym zaoferowanej optyce : 290 x 80 x 52 mm |  | TAK |  |
|  | Płaszcz artroskopowy | 1 |  |  |
| 1 | Płaszcz przepływowy obrotowy z dwoma zaworami, śr. 5,5 mm, system mocowania kompatybilny z optyką RUDOLF kąt 30 stopni. |  | TAK |  |
| 2 | W komplecie obturator tępy |  | TAK |  |
|  | Haczyk artroskopowy | 1 |  |  |
| 1 | Próbnik artroskopowy, hakowy, zagięty, dł. końcówki 3,0 mm, z podziałką |  | TAK |  |
|  | Kleszcze artroskopowe | 1 |  |  |
| 1 | Kleszcze proste, standard, długość części roboczej 12 cm |  | TAK |  |
| 2 | Rozmiar szczęk 1,5 / 2,0 mm |  | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………

/podpis i pieczęć  osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……./2013 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu medycznego

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego -

,

(wpisać nazwę )

wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa sprzętu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy sprzęt medyczny  wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2.Sprzęt medyczny  musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679) i  , posiadać deklarację zgodności CE, musi być dopuszczona do obrotu.

3. Sprzęt medyczny  musi być fabrycznie nowy , gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadający certyfikat bezpieczeństwa.

4. Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu

5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia,

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt medyczny ………………………………………………..  do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia 31.08.2013 r.

2. Zakres zamówienia dot. autoryzowanego serwisu technicznego (zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych)

Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 67 2502812    , 603033173

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

NAZWA SPRZĘTU ……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości sprzętu , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności.

1.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego

2.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążeni rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór sprzętu, gwarancja i serwis

- Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru , podpisanego przez obie strony  . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (sprzęt musi być gotowy do użytku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do jej używania odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, montażu i uruchomieniu sprzętu  z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzetu obarczonego wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem sprzetu do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym  sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego sprzętu na nowy, wolny od wad. Sprzęt  oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7..	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na sprzęt, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia wraz z paszportem technicznym),

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 	 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania ewentualnej naprawy .

9..Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- zmiana kolejności lub terminów dostaw częściowych

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                                         Wykonawca dostaw

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ oświadczam, iż wykonałem w okresie trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwie dostawy oferowanego sprzętu medycznego.

| LLp. | nNazwa sprzętu | WWartość brutto wykonanych dostaw | NNazwa i adres i odbiorcy, dla którego wykonano dostawy | DData dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należyte wykonanie dostaw potwierdzam dokumentami zawartymi w załączeniu do niniejszego wykazu (poświadczenie )

Nazwa i adres Wykonawcy	Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa)	(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

#### Załącznik nr 6

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ............... na:

…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

- …………………………………

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

dnia

podpis Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

#### Załącznik nr 7

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ……………… na:

………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(Podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy