107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, dnia  03.06.2013r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log /2013

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu medycznego- monitor funkcji życiowych 2 szt. dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu.

Pytanie 1– Pkt. 1 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor o masie ok. 4,5 kg.? Waga proponowanego monitora nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego, dodatkowo monitor ma być mocowany na stojaku.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w których określił tolerancję tego parametru na 10, a nie prawie 30%. Statyw ma zapewnić również możliwość zdjęcia monitora bez użycia narzędzi.

Pytanie 2- Pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  monitor, posiadający możliwość zapamiętywania 2 godzin krzywej EKG w czasie rzeczywistym? Dodatkowo oferowany kardiomonitor posiada pamięć trendów powyżej 200 godzin do retrospektywnej analizy zdrowia pacjenta.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3-Pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor zapewniający łatwą,  intuicyjna obsługa  przy pomocy pokrętła, przycisków funkcyjnych bez ekranu dotykowego? Oczekiwany rozmiar ekranu (ok. 10’’) może tylko utrudnić obsługę poprzez ekran dotykowy.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4-Pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla 3 grup pacjentów (dorosły, dziecko, noworodek)? Jedynie przy manualnych ustawieniach użytkownik posiada pewność poprawnie skonfigurowanych granic alarmowych w stosunku do aktualnego stanu pacjenta.

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający określił, że automatyczne ustawianie granic jest realizowane tylko na żądanie obsługi. Zmiana zakresu granic alarmowych wg kategorii wiekowych jest funkcją automatyczną, nie uwzględniającą stanu konkretnego pacjenta.

Pytanie 5– Pkt. 12 – Czy Zamawiający zaakceptuje do przetargu wysokiej klasy  monitor wyposażony w kalkulator dawek leków, ale nie posiadający funkcji obliczeń hemodynamicznych, nerkowych?

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie 6– Pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor zapewniający pracę na zasilaniu akumulatorowym min. 1,5 godziny? Jest to wystarczający czas do komfortowego transportu pacjenta.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie 7– Pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada ciche chłodzenie aktywne? Wymagane chłodzenie konwekcyjne jest mniej wydajne i naraża chłodzone podzespoły kardiomonitora na ewentualne uszkodzenia. Po okresie gwarancyjnym będzie miało to duże znaczenie na ewentualne koszty serwisu. Oferowany kardiomonitor posiada ciche i wydajne chłodzenie spełniające wszystkie wymogi medyczne, gdzie ciepło jest odprowadzone za pomocą konwekcji wspomaganej pracą wentylatora. Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający użytkuje monitory z chłodzeniem konwekcyjnym i nie ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów serwisowych.

Pytanie 8– Pkt. 25 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor posiadający analizę odchylenia odcinka ST z 4 odprowadzeń jednocześnie?

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie 9– Pkt. 37 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor nie posiadający funkcji pomiaru saturacji i nieinwazyjnego ciśnienia na jednej kończynie bez wywoływania alarmu? Nie jest to rozwiązanie zalecane przez wiodące firmy GE, Nellcor, Philips?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jest to funkcja szczególnie przydatna w monitorach umieszczonych na statywie czyli stojących najczęściej z boku łóżka.

Pytanie 10- Pkt. 45 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor nie  posiadający funkcji „stazy żylnej”? Takie rozwiązanie jest mało komfortowe dla pacjenta, gdyż powoduje dłuższy ucisk mankietu na ramię.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający korzysta z takiej funkcji w posiadanych monitorach i czas ucisku mankietu nie jest dłuższy niż ucisk stazy.

………………………………………………..

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład   Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz    Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 ,

Regon 570544566, N I P 765-14-95-87

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545