107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

_____________________________________________________________________________________________________

Wałcz 03.02.2014 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log/2014

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn

Dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych  16 szt. dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające szczyty wykonane z aluminium, wykończone płytą HPL, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na  czas  transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem? Proponowane rozwiązanie będzie równie praktyczne jak wskazane przez Zamawiającego, nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka, a zastosowane aluminium gwarantuje doskonałe wzornictwo oraz eliminuje ryzyko otarć i korozji.

ODP. Nie, Zamawiający wymaga szczytów wykonanych z jednolitego odlewu tworzywowego ograniczających do minimum miejsca trudno dostępne do mycia i dezynfekcji dbając o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta i personelu oraz mając na uwadze zabezpieczenie przed szerzeniem się zakażeń wewnątrzszpitalnych powodowanych używaniem niewłaściwego sprzętu, w tym  również łóżek.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające elektryczną regulację wysokości leża w zakresie od 390 do 910 cm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” / nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka? Oferowany dolny parametr (390 cm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny (810 cm) jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza regulację 390 do 910 mm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające funkcję autoregresji 10 cm, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn, dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom? Będzie to parametr w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni 100% bezpieczeństwa pacjentom.

ODP. Nie. Proponowane rozwiązanie jest znacząco gorsze od wymaganego. Zamawiający wymaga autoregresji w segmencie pleców min. 9 cm i w segmencie uda min. 5 cm. Dopiero taka autoregresja niweluje ryzyko powstawania odleżyn.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne  posiadające regulację pozycji Trendelenburga                                                              i anty-Trendelenburga 17o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza regulację Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17o.

- Czy (dla pkt.  1.20 i 1.21) Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w inteligentny układ elektryczny, zabezpieczony przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego dostępność funkcji, dostępnego np. na panelu sterowniczym oraz posiadający funkcję "stand by" - odłączającą regulacje z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia - bez narzucania czasu 180 sekund? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z określonym przez Zamawiającego, a różnica przejścia w tryb odłączenia regulacji i wznawianie funkcji uzależnione jest od preferencji danego producenta.

ODP. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w barierki boczne wykonane                              z aluminium i wysokiej jakości tworzyw sztucznych, składane teleskopowo, nie  powodujące poszerzenia łóżka, spełniające najnowszą normę EN 60601-2-52? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas codziennego korzystania z łóżka, a specjalna, najnowsza konstrukcja barierek zwiększa ich wielofunkcyjność.

ODP. Nie, Zamawiający określił już wymagania dotyczące barierek bocznych w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające elektryczną regulację wysokości leża w zakresie od 360 do 795 cm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” / nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka? Oferowany dolny parametr (360 cm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny (795 cm) jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie 360 do 795 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające elektryczną regulację części nożnej                        w zakresie 0 – 23,5o? Oferowany zakres regulacji będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni bezpieczne wykorzystanie wszystkich funkcji stosowanych podczas rehabilitacji pacjenta.

ODP. Nie. Parametr znacznie gorszy od wymaganego przez Zamawiającego, nie daje możliwości wystarczającego, właściwego ułożenia pacjenta np. w pozycji kardiologicznej.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające funkcję autoregresji 9 cm, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn, dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym,   a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom? Będzie to parametr   w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni 100% bezpieczeństwa pacjentom.

ODP.  Nie. Proponowane rozwiązanie jest znacząco gorsze od wymaganego. Zamawiający wymaga autoregresji w segmencie pleców min. 9 cm i w segmencie uda min. 5 cm. Dopiero taka autoregresja niweluje ryzyko powstawania odleżyn.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające funkcję autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn? Oferowane rozwiązanie jest adekwatne do opisanego przez Zamawiającego i wynika  z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, ponadto należy podkreślić, że określenie „Ergoframe” wskazuje na konkretnego producenta łóżek.

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji na panelu? Oferowane rozwiązanie będzie w zupełności wystarczające podczas codziennego korzystania z łóżka, spełni oczekiwania Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, a różnica w zastosowaniu zabezpieczeń wynika z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych danego producenta.

ODP. Nie. Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjenta wymaga zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na panelu i na pilocie. Funkcja na pilocie zabezpiecza pacjenta przed nieumyślnym, przypadkowym wciśnięciem sterowania łóżka np. podczas snu. Zabezpiecza też np. w przypadku transportu pacjenta przez personel, gdzie mogło by dojść do najechania łóżkiem na pilota, który upadł.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne w którym odłączenie wszelkich regulacji następuje po 30 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? Zasada działania jest identyczna jak wskazana przez Zamawiającego,                  a czas krótszy niż 180 sekund, będzie parametrem bardziej korzystnym i wynika z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie wnosząc negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

ODP. Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w inteligentny układ elektryczny bez konieczności stosowania dodatkowego i oddzielnego przycisku bezpieczeństwa w celu natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych?

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w barierki boczne wykonane  z tworzywa, opuszczane pod ramę leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, spełniające najnowsze normy bezpieczeństwa? Proponowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego ze względu na wielofunkcyjność. Oferowane rozwiązanie to cztery niezależne, ergonomiczne barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości,  w każdej pozycji, w tym również                                w pozycji siedzącej i fotelowej. Konstrukcja barierek umożliwia ich opuszczanie poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający pacjentowi wstawanie oraz siedzenie na łóżku, barierki posiadają wyprofilowane wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Konstrukcja barierek zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i personelu, bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie, zgodne z normą EN 60601-2-52. Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z łóżek przeznaczonych do rehabilitacji.

ODP. Nie, zamawiający określił już wymagania dotyczące barierek bocznych w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka, o lekkiej kontenerowej konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego, której podstawa wykonana jest ze stali nierdzewnej i aluminium, szafka wyposażona w cztery koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, szerokość całkowita 540 mm, długość całkowita 470 mm, wysokość całkowita 600 mm, czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w wyprofilowane uchwyty, fronty szuflad i drzwiczek w kolorze niebieskim? Proponowane parametry różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego, a różnice w nich wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek, którego szkielet, blat górny i czoła szuflad wykonane są                                z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wysokoodpornego tworzywa HDPE, konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz, wymiary zewnętrzne wózka: wysokość: 91 cm, głębokość: 61 cm, szerokość: 79 cm, wózek wyposażony w: trzy szuflady o wysokości 70 mm, jedną szufladę     o wysokości 160 mm, jedną szufladę o wysokości 250 mm, czoła szuflad z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady, pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu     i drobnoustrojów chorobotwórczych, układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2   z blokadą, o średnicy 120 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone                      w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka, wyposażenie podstawowe   i dodatkowe wózka:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zużytych igieł,

- otwieracz ampułek,

- pojemnik na cewniki,

- miejsce na butelki,

- kosz na odpadki ,

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,

- półkę na żel wykonaną ze stali

- uchwyt na butlę z tlenem,

- zintegrowany z szufladą pojemnik np. na leki natychmiastowego użycia

- wieszak kroplówki z regulacją wysokości

- nadstawka z 11 szt. transparentnymi,  umożliwiające identyfikację tego co znajduje się                             w środku odchylanymi „kieszeniami”, pojemnikami na igły, strzykawki

- półka na defibrylator

Wymienione wyposażenie jest adekwatne do gabarytów wózka i nie narażające go na uszkodzenia – zintegrowane z obudową wózka. Kolor wózka do wyboru przez Zamawiającego                   z palety producenta.

Proponowane rozwiązanie różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego, spełnia te same funkcje co oczekiwane przez użytkownika i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

ODP.TAK. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

ODP. Zapis SIWZ termin realizacji do 30.04.2014 r. z nadwyżką spełnia w/w propozycję i nie ulega zmianie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

ODP. Zamawiający  dopuszcza regulację w podanym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 0-45°, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

ODP. Tak. Zamawiający  dopuszcza regulację w podanym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców 90 mm, bez autoregresji w segmencie uda, co jest parametrem wystarczający dla tego rodzaju łóżek?

ODP. Nie, Zamawiający oczekuje autoregresji w segmencie pleców min.90 mm oraz w segmencie ud min. 50mm co daje należytą ochronę przeciwodleżynową. Proponowane rozwiązanie jest znacząco gorsze od oczekiwanego.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w autoregresją oparcia pleców, co spełnia tożsamą funkcję co opisana w siwz funkcja ergoframe?

ODP. Nie. Proponowane rozwiązanie nie spełnia tożsamej funkcji. Zamawiający wymaga autoregresji w segmencie pleców oraz  w segmencie uda. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje właściwe zabezpieczenie pacjenta przed powstawaniem odleżyn.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z trendelenburgiem 18° i anty-trendelenburgiem 18°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

ODP. Tak. Zamawiający  dopuszcza regulację w podanym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach, co jest parametrem zbędnym?

OPD.  Nie, nie jest to zbędny parametr. Parametr ten gwarantuje zabezpieczenie pacjenta przed przypadkowym, nieświadomym uruchomieniem funkcji i stanowi istotny element bezpieczeństwa pacjenta przebywającego w szpitalu.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku STOP?

ODP. Nie. Zamawiającemu zależy w dużym stopniu na bezpieczeństwie pacjenta i nie może zgodzić się na odstąpienie od wymogu przycisku Stop. Funkcja ta służy do natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych łóżka w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu.

- Czy Zamawiający wydzieli łóżko i szafkę przyłóżkową do odrębnego pakietu?

ODP. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową metalową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy?

ODP. Nie. Opis szafki pozostaje bez zmian zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm, co jest parametrem wystarczającym (standardowym) dla tego rodzaju asortymentu?

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę z kołami o średnicy 50 mm.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych: szerokość 400 mm, głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

ODP. Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w zaokrąglone uchwyty, nieznacznie wystające poza obrys szafki?

ODP.  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wystający uchwyt może narażać pacjentów i personel na urazy.

- Czy Zamawiający wydzieli wózek z  tworzywa BAYDUR do oddzielnego pakietu?

ODP. Nie, Zamawiający nie wydzieli wózka do innego pakietu.

- Czy Zamawiający dopuści przystąpienie do naprawy przez serwis techniczny w ciągu 48 h?

ODP. TAK Zamawiający dopuści przystąpienie do naprawy przez serwis techniczny w ciągu 48 h.

Dotyczy szafki przyłóżkowej:

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z 4 kołami, które  nie posiadają blokady; a spełniającą wszystkie pozostałe parametry?

ODP. Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjenta wymagane jest posiadanie blokady kół.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne o następujących parametrach technicznych:

- Łóżko 4 – segmentowe, z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione wysokiej jakości panelami z tworzywa ABS, odpornego na uszkodzenia, łatwego w dezynfekcji

- Szczyty oraz barierki boczne z tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami do wyboru spośród kilku opcji kolorystycznych,

- Sterowanie elektryczne za pomocą przewodowego pilota dla pacjenta oraz panelu sterowniczego dla personelu z możliwością zawieszenia na dolnym szczycie łóżka, panel sterowania z funkcją blokady elektrycznych regulacji

- Elektrycznie sterowane oparcia pleców, nóg, wysokości łóżka, pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga, CPR

- Dodatkowa mechaniczna funkcja CPR

- Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana w zakresie +/-16 stopni,

- Możliwość uzyskania pozycji krzesła kardiologicznego, Fowlera, Vasculera,

- 4 koła skrętne o 360 stopni z centralną i kierunkową blokadą jazdy o średnicy 125mm,

- Krążki odbojowe

- Uchwyt na cewniki

- Otwory na akcesoria

- Ruchomy stojak na kroplówkę z możliwością demontażu,

- Regulacja wysokości od 55cm do 83cm,

- Kąt regulacji oparcia pleców od 0 stopni do 70 stopni,

- Kąt regulacji oparcia nóg od 0 stopni do 35 stopni,

- Autoregresja, autokontur

- Bezpieczne obciążenie – 225kg,

- Waga – 129kg,

- Wymiary całkowite – 1020x2070mm

- Wymiary leża – 1900x900mm

- Zasilanie – 230V AC 50-60Hz

- Łóżko wyposażone w materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 10cm, w pokrowcu zmywalnym, paro przepuszczalnym

- Do każdego łóżka szafka przyłóżkowa o konstrukcji lekkiej, kontenerowej z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka, w całości wykonana z tworzywa sztucznego ABS o wymiarach 380x510x890, kolorystycznie i funkcjonalnie dopasowana do oferowanego łóżka

Odp. Nie, zmawiający określił już wymagania dotyczące łóżka wraz z szafką w SIWZ. Zapisy pozostają bez zmian. Proponowane łóżko nie posiada wielu niezbędnych funkcji np. takich jak ergoframe- autoregresja segmentu pleców i ud zabezpieczająca pacjentów przed odleżynami, wysokość minimalna łóżka na poziomie 55 cm absolutnie nie daje możliwości pacjentom niskim, mało mobilnym na bezpieczne wejście do łóżka lub z niego wyjście, naraża pacjentów na niebezpieczeństwo upadków a  personel na urazy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szkielet wykonany jest z anodyzowanego aluminium – trwałego, lekkiego i nierdzewnego, natomiast czoła szuflad wykonane są z wysokiej jakości tworzywa HPL? Proponowane rozwiązanie jest zatem równie korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.

Odp. Nie. Zmawiający wymaga wózka z jednolitych odlewów, bez miejsc trudnych w dostępie do mycia i dezynfekcji z lekkiego materiału, gdzie nawet naładowany dużą ilością sprzętu nie będzie sprawiał personelowi problemów z przemieszczaniem go.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o głębokości wynoszącej 645mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Nie. Zamawiającemu zależy na dużej ilości miejsca użytkowego w wózku, gdzie zmieści się niezbędny sprzęt bez ograniczeń związanych np. ze zbyt małymi szufladami.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w układ jezdny tj. 4 koła rozmieszczone na planie prostokąta, w tym trzy posiadające blokadę jazdy i obrotu?  Z uwagi na prostokątny kształt wózka i jego podstawy proponowane rozwiązanie jest najkorzystniejszym, poza tym nie ma ono wpływu na funkcjonalność, gdyż oferowany wózek jest wysoce mobilny oraz posiada wymaganą blokadę kół, co z kolei gwarantuje jego unieruchomienie.

Odp. Nie, wg wiedzy posiadanej przez Zamawiającego, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest układ jezdny rozmieszczony po kwadracie wg zasad fizyki, takie rozwiązanie zwiększa zwrotność wózka, szczególnie ważne jest to w małych salach, korytarzach po których wózek będzie przemieszczany.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez otwieracza ampułek? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odp. Nie, zamawiający nie zrezygnuje z użytecznego w codziennej pracy personelu wyposażenia wózka min. w otwieracz ampułek.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania w oferowanych wózkach dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jednej z wkładem ze stali nierdzewnej, drugiej na leki natychmiastowego użycia? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne i występuje wyłącznie w wózkach AURION. Brak rezygnacji z tego parametru może stanowić ograniczenie konkurencyjności składanych ofert, a tym samym naruszenie ustawy PZP poprzez umożliwienie złożenia oferty w tej części zamówienia wyłącznie przez jednego oferenta.

Odp. Nie. Zamawiający nie zrezygnuje z użytecznego w codziennej pracy personelu wyposażenia wózka min. w szuflady boczne. Zamawiającemu jest znanych przynajmniej kilku producentów wózków oferujących takie rozwiązanie.

- Jeżeli  Zamawiający nie zrezygnuje z ww. wymogu to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jedną boczną aluminiową szufladę przeznaczoną na leki natychmiastowego użycia? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym.

Odp. Nie. Proponowane rozwiązanie ogranicza funkcjonalność wózka i nie jest tożsame pod względem funkcjonalnym.

- Czy Zamawiający dopuszcza łóżko bez sygnalizacji włączenia łóżka do sieci ?

Odp. Nie, ze względu na niebezpieczeństwo wyrwania gniazdka z sieci elektrycznej przez kabel zasilający  łóżko przy jego przemieszczaniu.

- Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko , którego konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na min. 4 segmenty  z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 13,5cm w każdym punkcie, w celu współpracy z podnośnikami pacjenta.

Odp. Nie. Zamawiający określił już wymogi dotyczące łóżka w SIWZ

- Czy Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o następujących parametrach

Szafka wykonana z kolorowego laminatu z aluminiowych narożników

Górna ze zdejmowaną pokrywą

Odstęp pomiędzy częścią górną a dolną 157 mm

Część dolna zawierająca wysuwaną szufladę zawierającą dwie wymienne tacki

Podstawa pokryta pianką poliuretanową, zamontowana na 4 kółkach o średnicy 50mm

Waga 39 kg

Szerokość  46,4 cm

Głębokość 55,9 cm

Maksymalna wysokość tacy dla pacjenta 111cm

Minimalna wysokość tacy dla pacjenta 70 cm

Wysokość96,3 cm

Szerokość górnej szuflady 35 cm

Głębokość górnej szuflady 39,2cm

Wysokość górnej szuflady 9,2 cm

Szerokość dolnej szuflady  35 cm

Głębokość dolnej szuflady 39,2 cm

Wysokość dolnej szuflady 47 ,1 cm

Odp. Nie, Zamawiającemu zależy na szafce przyłóżkowej z tworzywa łatwego w myciu i dezynfekcji o konstrukcji kontenerowej, bez miejsc łączenia wielu różnych materiałów powodujących trudny dostęp  a w konsekwencji niebezpieczeństwo epidemiologiczne. Parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuszcza łóżko w którym panele sterujące umieszczone są w bocznych barierkach

od strony zewnętrznej dla personelu i od strony wewnętrznej dla pacjenta  z możliwością blokady funkcji ?

Odp. Nie. Panel sterujący ze  względu na wygodę pracy personelu i ergonomikę ma być umieszczony na szczycie łóżka od strony nóg. Takie rozwiązanie nie powoduje konieczności ciągłego schylania się personelu do panelu w nisko opuszczonych barierkach by sterować łóżkiem.

- Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości  w zakresie 46,5 cm do 76,5 cm  ?

Odp. Nie. Takie parametry wysokości nie są dopuszczalne. Łóżko z minimalną wysokością 46,5 cm jest łóżkiem bardzo wysokim i stwarza niebezpieczeństwo dla pacjenta przy wchodzeniu lub  z niego schodzeniu. Dodatkowo przysparza dodatkowej pracy personelowi, który musi pacjenta podnosić do łóżka lub ściągać przy jego opuszczaniu.

45. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją części nożnej w zakresie  0-25° ?

Odp. Nie. Taki parametr regulacji jest niewystarczający do ułożenia pacjenta w pozycji np. krzesła kardiologicznego.

46.  Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją autoregresji?

Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający określił wymóg autoregresji i wynosi ona w segmencie pleców 9 cm, w segmencie ud 4 cm.

47.  Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z przechyłami anty i Trendelenburga w zakresie ± 12° ?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga przechyłów anty i Trendelenburg w zakresie min. 15 stopni.

48. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko w którym pozycja krzesła  kardiologicznego uzyskiwana jest z min 2 przycisków ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

49. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko  w którym panel sterujący nie posiada przycisku STOP i nie wymagane jest aktywowanie przycisków , Natomiast przyciski są aktywne tylko w momencie ich wciśnięcia i dezaktywują się zaraz po ich zwolnieniu?

Odp. Nie. Zamawiającemu zależy na bezpieczeństwie pacjenta i możliwości natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia.

50. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko tylko  z mechaniczną funkcją CPR, która jest niezależna całkowicie od zasilania jako iż jest to funkcja ratująca życie?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga funkcji CPR elektrycznej i mechanicznej.

III Pytania dot. SIWZ oraz  wzoru umowy, załącznik 4 do SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na 10 tygodni od daty podpisania umowy?

Termin realizacji określony we wzorze umowy i SIWZ do dnia 30 kwietnia 2014r. jest rażąco krótki, w sytuacji rozstrzygnięcia postępowania w kwietniu 2014 Wykonawca nie ma możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie.

W przypadku gdy oferowany asortyment jest sprowadzany  z zagranicy oraz wymaga konfiguracji na zamówienie (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) realizacja w tak krótkim terminie jest niemożliwa. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie czasu realizacji do 10 tygodni od podpisania umowy.

ODP. Zapis SIWZ termin realizacji do 30.04.2014 r. w przybliżeniu  spełnia w/w propozycję i nie ulega

zmianie. Wzór umowy dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy.

- Dot. par. 2 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu w następujący sposób: „Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu – o ile dotyczy”

ODP. Tak Zamawiający wyraża zgodę na zapis o treści „Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu – o ile dotyczy”

- Dot. par 2, ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczenia wraz ze sprzętem dokumentacji technicznej?

Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja może stanowić dokumentację techniczną, która zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), nie może być przekazana do publicznej informacji. Zakres dokumentacji technicznej, o który się Państwo ubiegają może bowiem stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z brzmieniem w/w aktu prawnego. Art. 11, ust. 4 ustawy - wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa - cyt.: "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności."

ODP. Nie Zamawiający nie odstąpi od konieczności dostarczenia dokumentacji technicznej w zakresie instrukcji obsługi. Zamawiający nie wymaga żadnej dokumentacji techniczno-technologicznej która stanowiłaby tajemnicę przedsiębiorstwa rozumianą jako ujawnienie do wiadomości publicznej informacji technicznej, technologicznej, handlowej lub organizacji przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności."

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

„W przypadku  opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto sprzętu nie dostarczonego w terminie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę  na proponowaną zmianę umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 21 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na wykonanie dostawy nie krótszym niż 30 dni.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę  na proponowaną zmianę umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości wadliwego towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto reklamowanego towaru.

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy wzoru umowy SIWZ

Pytania Dot. zapisów Warunki Gwarancji i Serwisu dla zadania załącznik 3

- Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

ODP. Zamawiający potwierdza że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy tj. łóżek rehabilitacyjnych  w skład których nie wchodzą materiały jednorazowego użytku.

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin ”

na następujący:

„czas reakcji serwisu w dni robocze do 48 godzin ”

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na „czas reakcji serwisu w dni robocze do 48 godzin ” zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

3. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 5 dni roboczych jeśli

wymiana nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni ze względu na potrzeby własne. Zakładając że wykonawca zamówienia posiada sprawną sieć serwisu zdolna wykonać naprawę w czasie określonym w SIWZ.

4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu

„Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku  gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi”

na następujący:

„wliczone w cenę oferty przeglądy konserwacyjne w każdym roku gwarancji wraz z wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi według zaleceń producenta”

ODP. Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ co do podania ceny brutto wykonania zamówienia bez podziału na czynniki cenotwórcze i składowe.

5. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia 7 dniowego terminu naprawy.

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu o wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia  terminu 7 dniowego terminu naprawy , zakładając że wykonawca zamówienia posiada sprawną sieć serwisu zdolna wykonać naprawę w czasie określonym w SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi

Na następujący:

Wliczony w cenę oferty przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi według zaleceń producenta.

ODP. Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ co do podania ceny brutto wykonania zamówienia bez podziału na czynniki cenotwórcze i składowe.