107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz  05.03.2014 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Znak sprawy: 2/log/2014

Dostawa sprzętu medycznego

- zadanie nr 1 -  Cieplarka ,

- zadanie nr 2 – Fotel zabiegowy laryngologiczny ,

- zadanie nr 3 – Mikroskop operacyjny,

- zadanie nr 4 -  Myjka dezynfektor do narzędzi chirurgicznych,

- zadanie nr 5 -  Sterylizator gazowy ,

- zadanie nr 6 – Stół operacyjny z oprzyrządowaniem ortopedycznym ,

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2 – Fotel zabiegowy laryngologiczny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczny posiadający 2 silniki elektryczne, które umożliwiają zmianę wysokości siedziska i równoczesną zmianę położenia oparcia pleców i nóg? Oferowane rozwiązanie gwarantuje szeroki zakres ustawień fotela i bardzo dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Odp. Nie. Zamawiający wymaga fotela z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego, nachylenia Trendelenburga.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczny bez możliwości uzyskania pozycji Trendelenburga? Pozycja ta nie jest wykorzystywana podczas zabiegów laryngologicznych, które najczęściej przeprowadza się w pozycji siedzącej pacjenta.

Odp. Nie. Zamawiający wymaga pozycji Trendelenburga dokonywanej jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. kolorem czerwonym) : 17 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym. Jest to funkcja niezbędna w sytuacjach ratowania życia pacjenta.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczny, w którym oparcie fotela nie jest zsynchronizowane z podłokietnikami? Podłokietniki są odchylane oddzielnie, niezależnie od położenia oparcia, co jest korzystniejszym rozwiązaniem gdyż pacjent jest zabezpieczony również z pozycji leżącej.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga fotel laryngologiczny, w którym oparcie fotela nie jest zsynchronizowane z podłokietnikami.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczny, w którym elektryczna regulacja wysokości realizowana jest w zakresie od 590 do 890mm? Oferowany zakres zapewnia pełny komfort pracy personelowi medycznemu i umożliwia łatwe wchodzenie/schodzenia z fotela pacjentom.

Odp. Zamawiający dopuści regulację wysokości fotela od 480( +/-130) do 1100 mm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczny z przewodową konsolą nożną umożliwiającą regulację elektrycznych funkcji fotela bez pamięci ustawień dowolnie definiowanych przez użytkownika?

Odp.  Zamawiający dopuści fotel zabiegowy, którego ruchome segmenty sterowane są za pomocą pilota przewodowego lub konsoli nożnej, jednak wymaga aby konsola posiadała pamięć dla czterech ustawień fotela-minimum dwa ustawienia definiowane przez użytkownika.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczny z możliwością wyboru koloru tapicerki fotela spośród 11 kolorów?

Odp. Zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z możliwością wyboru min. 11 kolorów tapicerki.

- Czy w rozumieniu punktu 1, Zamawiający dopuści fotel zabiegowy  posiadający 3 silniki elektryczne, które umożliwiają zmianę położenia oparcia pleców, zmianę położenia części siedziska i części nożnej, które to zakresy sterowane są elektrycznie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego oraz funkcji Trendelenburga, które to segmenty regulowane są za pomocą pilota ręcznego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela zabiegowego z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego oraz funkcji Trendelenburga, które to segmenty realizowane są za pomocą pilota ręcznego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela zabiegowego z regulacją nachylenia oparcia pleców w zakresie: -17˚ (±5˚) do  +70˚ (±5˚), uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego  sterowanego pilotem ręcznym?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy z podstawą wyposażoną w cztery podwójne koła jezdne z blokadą, które to rozwiązanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość łatwego przemieszczania fotela, a blokada kół zapewnia stabilną, nieruchomą pozycję?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy z segmentem podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie oraz w pokrowcu zabezpieczającym?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy wyposażony w podłokietniki niezależne od segmentu oparcia pleców, co jest rozwiązaniem korzystniejszym z uwagi na możliwość regulowania podłokietników niezależnie od pozycji oparcia pleców, a także z możliwością całkowitego demontażu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy wyposażony w zagłówek z możliwością regulacji tylko w zakresie góra/dół, z możliwością łatwego całkowitego demontażu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy w pełni mobilny, co daje możliwość ułożenia fotela w dowolnej pozycji, z blokadą w wybranym położeniu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy ze stałą wysokością siedziska?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza fotela ze stałą wysokością.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy z regulacją wysokości siedziska w zakresie: 600 mm (±30 mm) do 1100 mm  (±30 mm), uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym?

Odp. Nie Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ określonych w parametrach technicznych, ze względu na oferowany parametr o niższych warunkach.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy z regulacją segmentu nożnego w zakresie: - 50˚ (±5˚) do 0˚ uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy w rozumieniu punktu 1.12 i 1.13,  Zamawiający dopuści fotel zabiegowy, którego ruchome segmenty sterowane są za pomocą pilota przewodowego, bez konieczności stosowania pamięci ustawień?

Odp. Nie Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ określonych w parametrach technicznych, ze względu na oferowany parametr o niższych warunkach.

- Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy z możliwością wyboru 4 kolorów tapicerki, gdyż kolor nie ma wpływu na zastosowanie kliniczne oferowanego urządzenia, a wymóg zaoferowania 25 kolorów znacznie ogranicza konkurencyjność składanych ofert?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści krzesło lekarza na kółkach w kolorze takim samym jak fotel zabiegowy, z regulacją wysokości na poziomie 550mm- 740 mm, bez metalowej obręczy jako oparcie dla stóp oraz bez oparcia dla pleców z regulacją wysokości?

Odp. Nie Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ określonych w parametrach technicznych, ze względu na oferowany parametr o niższych warunkach.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą sprzętu a do oferty pozwoli dołączyć stosowne oświadczenie o jej posiadaniu?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający w punkcie 1.1 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel laryngologiczny - zabiegowy posiadający 2 siłowniki elektryczne które umożliwiają zmianę wysokości siedziska, zmianę położenia oparcia pleców, zmianę położenia części podudzia,  zmianę położenia części łydek ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ, gdyż jest to gorsze rozwiązanie. Zamawiający oczekuje możliwość sterowania poszczególnymi elementami fotela niezależnie (oparcie, siedzisko, część podudzia, wysokość fotela).

- Czy Zamawiający w punkcie 1.2 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel laryngologiczny osadzony na stabilnej stacjonarnej podstawie z wyprofilowaniem w kształcie litery H umożliwiającym  swobodny dostęp do pacjenta ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w punkcie 1.6 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel laryngologiczny gdzie oparcie fotela zsynchronizowane jest z podnóżkiem, ale nie z podłokietnikami ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje możliwość sterowania poszczególnymi elementami fotela niezależnie (oparcie, siedzisko, część podudzia, wysokość fotela).

- Czy Zamawiający w punkcie 1.7 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel laryngologiczny z podłokietnikami odchylanymi na boki.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w punkcie 1.10 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel laryngologiczny wyposażony w regulacje wysokości siedziska w zakresie 530-910mm ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza regulacje wysokości siedziska w zakresie 530-910mm.

- Czy Zamawiający w punkcie 1.12 parametrów istotnych warunków specyfikacji oczekuje aby regulacja funkcji elektromechanicznych fotela odbywała się za pomocą 4 niezależnych paneli sterujących zlokalizowanych odpowiednio po dwa na elemencie tylnej części obudowy segmentu pleców oraz  bocznej  części obudowy elementu siedzenia?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający  w pkt 1 parametrów istotnych warunków specyfikacji oczekuje aby fotel laryngologiczny zabiegowy wyposażony był w przycisk awaryjnej pozycji Trendeleburga?

Odp. Zamawiający dopuszcza fotel wyposażony w przycisk pozycji Trendeleburga.

- Czy Zamawiający w punkcie 1.13 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel laryngologiczny wyposażony  w 4 panele sterujące (dwa na tylnej  obudowie segmentu pleców oraz 2 na bocznej części obudowy segmentu siedzenia)  każdy z realizacją 4 programów pamięci zabiegowych  oraz możliwością programowania?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w punkcie 1.14 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel laryngologiczny – zabiegowy którego bezszwowe pokrycie  wykonane jest z poliuretanu w kolorze szarym lub niebieskim ?

Odp. Zamawiający dopuści bezszwowe pokrycie  wykonane jest z poliuretanu do wyboru min. w 11 kolorach.

- Czy Zamawiający w punkcie 2.2  parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści krzesło lekarza z regulacją siedziska w zakresie: 550-730mm?

Odp. Tak. Zamawiają dopuszcza regulację siedziska w zakresie 550-730mm.

zadanie nr 3  –MIKROSKOP OPERACYJNY

- P 1.1 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop na stabilnej metalowej podstawie obudowanej tworzywem ABS  bez zasilacza i światłowodu ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że zasilacz wraz ze źródłem światła będzie zamontowany na statywie lub ramieniu mikroskopu.

- P 1.2 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop na stabilnej metalowej 5 ramiennej podstawie obudowanej tworzywem ABS z 5 kółkami skrętnymi  gdzie każde koło jest wyposażone w hamulec ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- P 1.4  Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop ze stałym  oporem ruchu ramienia  góra/dół, oraz regulacją oporu  ramienia w poziomie za pomocą pokręteł ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ proponowany parametr jest gorszy od wymaganego przez Zamawiającego.

- P1.6  Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop wyposażony  oświetlenie główne i awaryjne 150 W ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- P1.7 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop wyposażony  w system szybkiej wymiany przepalonej żarówki  bez narzędzi za pomocą pokrętła ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- P1.8 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop wyposażony  w 10 stopniową skokową regulację natężenia oświetlenia za pomocą przycisku zlokalizowanego na źródle światła ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ proponowany parametr jest gorszy od wymaganego przez Zamawiającego gdyż regulacja jasności powinna znajdować się w zasięgu ręki operatora.

- P1.9 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop bez systemu automatycznego wyłączania światła kiedy ramię jest w spoczynku ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ proponowany parametr jest gorszy od wymaganego przez Zamawiającego.

- P1.12 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop wyposażony w trzystopniowy zmieniacz powiększeń ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ proponowany parametr jest gorszy od wymaganego przez Zamawiającego.

- P1.13 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop o zakresie ruchu tubusa , kątowy ruch 0°, 30°,60°, 90°, pochylenie głowicy  +20°, -70°, wychylenie głowicy  330° i obrót  głowicy  165° ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ proponowany parametr jest gorszy od wymaganego przez Zamawiającego.

- P1.13 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop wyposażony w okulary szerokokątne x 10

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ proponowany parametr jest gorszy od wymaganego przez Zamawiającego.

- P 1.14 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop wyposażony w korekcję okularów +/- 6 D

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ proponowany parametr jest gorszy od wymaganego przez Zamawiającego.

- P 1.15  Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikroskop wyposażony w podzielnik obrazu typu CLIC  umożliwiający podłączenie kamery endoskopowej będącej na wyposażeniu  zamawiającego  za pomocą szybko-złącza?

Odp. Zamawiający dopuszcza podzielnik obrazu pod warunkiem, że nie podłączony do dzielnika światła gdyż  powoduje to pogorszenie jakości obrazu.

- Czy Zamawiający zaakceptuje znacznie nowsze rozwiązanie techniczne w postaci bezpośredniego trwałego oświetlenia 2 LED o średniej żywotności 60.000 godz. (dla kryterium końca żywotności w wysokości 70% początkowej jasności) (Ad. 1.1) ?  Proponowany rodzaj oświetlenia nie wymaga stosowania oświetlenia awaryjnego, oraz systemu wymiany przepalonej żarówki (Ad. 1.6, 1.7). Dodatkowo oświetlenie bezpośrednie typu LED w znaczący sposób zmniejsza koszty utrzymania mikroskopu ponieważ eliminuje konieczność wymiany światłowodu oraz awaryjnych żarówek halogenowych.

Odp. TAK, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający zaakceptuje równoważne rozwiązanie tj. obiektyw f = 250 mm z funkcją regulacji ostrości bez ruchu głowicy mikroskopu, tzw. obiektyw manualny z dokładnym fokusem dla którego producent nie podaje zakresu regulacji (Ad. 1.10) ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ, gdyż jest to gorsze rozwiązanie (producent powinien wiedzieć jaki jest zakres regulacji).

- Czy Zamawiający zaakceptuje zakres korekcji okularów +/- 5 D (Ad. 1.14) ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ, gdyż jest to gorsze rozwiązanie.

- Czy Zamawiający ma na myśli port typu C-mount do podłączania dostępnych na rynku kamer wideo (Ad. 1.15)?

Odp. Nie. Zamawiający ma na myśli port do którego podłączamy głowicę kamery dokładnie w taki sposób jak do optyk sztywnych używanych przy zabiegach endoskopowych.

- Czy  Zamawiający zaakceptuje filtr pomarańczowy (Ad. 1.17) ?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga aby powierzchnia mikroskopu była pokryta powłoką typu nano-silver dla zapewnienia najwyższej ochrony przeciwbakteryjnej pacjenta i operatora?

Odp. Zamawiający NIE wymaga ale  dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie przewody były całkowicie zamknięte i prowadzone wewnątrz ramion mikroskopu?

Odp. Zamawiający NIE wymaga ale  dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga wbudowanej przesłony światła do pracy w głębokich kanałach?

Odp. Zamawiający NIE wymaga, ale  dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy zamawiający wymaga wbudowanego systemu balansowania głowicy mikroskopu zapewniającego komfortową pracę?

Odp. Zamawiający wymaga systemu balansowania w dowolny sposób, przynajmniej ramienia sprężynującego.

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu do 72 godzin?

Odp: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnego czasu w przypadku naprawy nie wymagającej użycia części 5 dni roboczych, w przypadku naprawy wymagającej użycia części 10 dni roboczych , a w przypadku naprawy wymagającej użycia części sprowadzonych z zagranicy 14 dni roboczych

Odp: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4 „MYJKA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH”

- Prosimy o dopuszczenie myjni o poniższej specyfikacji spełniającej wszystkie niezbędne wymagania techniczne normy oraz dyrektywy dla tego typu urządzeń.

| Lp. | Wyszczególnienie parametru technicznego | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, przelotowe, o zasilaniu elektrycznym 400 V, mocy pobierana do 12 kW. | TAK |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie. | TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE oraz normą EN ISO 15883-1 oraz EN ISO 15883-2. | TAK |  |
|  | Pojemność komory myjącej 265 litrów. | TAK |  |
|  | Komora wykonana ze stali AISI 316, termicznie izolowana. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia: - szerokość 650 mm, - wysokość 1900 mm, - głębokość 700 mm. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia 245kg. | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność komory 10 tac narzędziowych DIN o wymiarach około 480 x 250 x 50 mm | TAK |  |
|  | Przyłącze elektryczne: 400V 3-fazowe, 16 kW | TAK |  |
|  | Wymagane przyłącza: energia elektryczna (z wyłącznikiem 0/1), woda zimna zmiękczona, woda ciepła, woda zdemineralizowana, wentylacja oraz odpływ kanalizacyjny. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu komputerowego monitorowania procesów mycia i dezynfekcji, sterylizacji i ewidencji narzędzi oraz wspomagającego wyliczenie kosztów pracy działu sterylizacji | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia systemu identyfikacji kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne przeszklone wykonane na ramie ze stali nierdzewnej (oddzielnie dla strefy czystej i brudnej), stanowiące blat roboczy. | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych, których mycie jest utrudnione). | TAK |  |
|  | 20 programów (myjące i dezynfekujące). | TAK |  |
|  | W programach myjących cykle dezynfekcji termicznej z temperaturą do 95oC. | TAK |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą dwóch czujników PT 1000. | TAK |  |
|  | Alarmy i opisy wyświetlane na wyświetlaczu, optyczne i akustyczne. | TAK |  |
|  | Miejsce do detergentów dla 4 szt. pojemników po 5 litrów każdy, wraz z oknem kontrolnym. | TAK |  |
|  | Dwa oddzielne płaskie kolorowe wyświetlacze graficzne o przekątnej co najmniej 3,4 cala po stronie czystej i brudnej współpracujące z przyciskami dotykowymi. | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |
|  | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, łącznie z opcją suszenia wsadu. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o ewentualnych zakłóceniach w języku polskim wraz z szczegółowym opisem na wyświetlaczach. |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kondensator pary do usuwania pary i wilgotności w fazie dezynfekcji oraz dla poprawy efektywności suszenia. | TAK |  |
|  | Dwa ramiona spryskująco-myjące (na górze i na dole komory). Dodatkowe ramiona na każdym poziomie wózka zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu. System wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | TAK |  |
|  | Chłodzony spust wody dla ochrony instalacji kanalizacyjnej budynku przed wysoką temperaturą. Przyłącze kanalizacji w podłodze lub opcjonalnie w ścianie. | TAK |  |
|  | Wydajność systemu suszenia min. 150 m3/h (wentylator z silnikiem bezszczotkowym). Powietrze rozprowadzane w komorze myjącej przez ramiona i dyfuzory. Możliwość nastawiania temperatury oraz czasu suszenia, odrębnie dla każdego procesu. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr powietrza HEPA oraz filtr wstępny. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system sprawdzania jakości mycia poprzez czujnik przewodności wody. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wbudowany zmiękczacz wody. | TAK |  |
|  | 2 pompy perystaltyczne z czujnikiem kontroli poziomu oraz przepływomierzami z możliwością nastawy dozowania dla każdego programu oddzielnie. | TAK |  |
|  | Zewnętrzne panele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. | TAK |  |
|  | Drukarka istotnych parametrów procesu po stronie wyładowczej. | TAK |  |
|  | Dostęp serwisowy od frontu urządzenia. | TAK |  |
|  | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w system automatycznego opróżniania wody z komory, pompy wodnej oraz orurowania po skończonym cyklu. | TAK |  |
|  | Wyposażenie myjni dezynfektora: | TAK |  |
|  | Wózek załadowczy do mycia narzędzi chirurgicznych na 10 tac narzędziowych DIN ustawionych na pięciu poziomach z ramionami myjącymi, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo – 1 szt (po jednym dla każdej myjni). | TAK |  |

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy parametrów zawartych w SIWZ „ dla myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych” jako wystarczające dla potrzeb Szptala. Państwa oferta nie jest pytaniem do zapisów SIWZ  lecz ofertą całkowicie odbiegającą od warunków określonych przez Szpital.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie fabrycznie nowe z datą produkcji 2013? Urządzenia z 2013 i 2014 roku pod względem funkcjonalnym i konstrukcyjnym niczym się nie różnią. Oba urządzenia objęte są pełną gwarancją i są fabrycznie nowe. Dopuszczenie urządzenia z 2013r pozwoli na zaoferowanie znacznie atrakcyjniejszej ceny.

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymaga urządzenia fabrycznie nowego rok produkcji 2014.

- Dot. pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy grzewczej komory wynoszącej 7,5 kW, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii przez Zamawiającego bez wpływu na jakość mycia?

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmniejszenie mocy spowodowałoby wydłużenie czasu procesu.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny komorę o pojemności 200l, co gwarantuje wymaganą przez Zamawiającego pojemność 8 tac DIN 1/1?

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymagana objętość jest optymalna dla przewidywanych wsadów.

- Dot. pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wydajności suszarki wynoszącej 150m³/h co jest wydajnością gwarantującą, iż na koniec procesu myte przedmioty będą suche zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz? Każdy producent urządzenia tak dobiera parametry by osiągnąć jak najlepsze efekty. Dzięki optymalnej konstrukcji komory oferowanego przez nas urządzenia wydajność na poziomie 150 m3/h zupełnie wystarcza by dokładnie wysuszyć narzędzia.

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Obniżenie parametru wydajności tłoczenia spowodowałoby zmniejszenie wydajności i skuteczności suszenia.

- Dot. pkt. 15 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym graficzny wskaźnik postępu procesu, czas pozostały do zakończenia procesu oraz stany alarmowe wyświetlane są na dużym, czytelnym, kolorowym wyświetlaczu urządzenia, który standardowo dedykowany jest właśnie do wyświetlania tego typu informacji. Jeżeli nie, bardzo prosimy o doprecyzowanie w jakim miejscy Zamawiający wymaga, aby wyświetlane były powyższe informacje?

Odp: Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o powyższych parametrach , nie lecz nie jest to wymóg konieczny.

- Dot. pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w sterownik z portem USB zamiast portu RS 485, co jest rozwiązaniem równoważnym i powszechnie stosowanym?

Odp: Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o powyższych parametrach , nie lecz nie   jest to wymóg konieczny.

- Dot. p. 18 – Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w czytnik kodów kreskowych czy jedynie w możliwość podłączenia czytnika?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. pkt. 20 – Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób kontrola obecności piany w układzie cyrkulacyjnym pompy wyeliminować ma nieprawidłowości  związane z niewłaściwym doborem ilości środków chemicznych, gdzie dozowanie oraz dobór środków pozostają w gestii personelu, urządzenia nie posiadają możliwości automatycznego doboru stężeń i rozpoznawania podłączonych środków. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym w przypadku wykrycia piany w układzie cyrkulacyjnym cykl jest zatrzymywany, a użytkownik informowany o stanie alarmowym komunikatem na wyświetlaczu?

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W przypadku wykrycia piany w układzie cyrkulacyjnym urządzenie powinno automatycznie uruchomić ponowne płukanie wstępne.

- Dot. pkt. 22 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym 3 najczęściej stosowane programy wybierane są za pomocą 3 dedykowanych pól dotykowych, a wybór kolejnych programów dokonywany jest za pomocą oddzielnego przycisku? Jest to rozwiązanie równoważne pod względem funkcjonalnym z zapisami SIWZ.

Odp:Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o powyższych parametrach , nie lecz nie jest to wymóg konieczny.

- Dot. pkt. 25 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym autodezynfekcja następuje na koniec każdego cyklu przez co nie istnieje konieczność przeprowadzania okresowej samodezynfekcji urządzenia? Pozwala to na oszczędność wody i energii w stosunku do rozwiązania zapisanego w SIWZ.

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowane rozwiązanie nie gwarantuje czystości mikrobiologicznej po dłuższym postoju urządzenia.

- Dot. pkt. 27 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie posiadające układu redukującego zużycie wody i środków chemicznych w zależności od wielkości załadunku? System dopasowujący ilość wody i środków chemicznych nie jest systemem zwalidowanym, nie gwarantuje więc powtarzalnych efektów mycia, co naraża Zamawiającego na ewentualne roszczenia pacjentów. Oferowane przez nas urządzenie posiada możliwość zaprogramowania 40 programów mycia i dezynfekcji, co pozwala na dobór intensywności programu przez personel – jest to rozwiązanie znacznie tańsze.

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Urządzenie musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 34 dotyczące obowiązujących norm i walidacji programów.

- Dot. pkt. 32 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy przyłączeniowej 8,25 kW? Jest to rozwiązanie nie tylko tańsze w zakupie ale i dalszej eksploatacji.

Odp:Tak zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy przyłączeniowej 8,25 kW.

Dot.pkt. 2

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy grzewczej 6 kW?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmniejszenie mocy spowodowałoby wydłużenie czasu procesu.

Dot.pkt. 3

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną wysokowydajną, energooszczędną suszarką, zapewniającą dosuszenie wewnętrznych powierzchni skomplikowanych kształtów wyposażoną w filtr wstępny i jałowy typu H13 powietrza suszącego, kondensator oparów o wydajności tłoczenia 100 m³/h i suszarkę ogrzewaną elektrycznie o mocy 2,8 kW?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Obniżenie parametru wydajności tłoczenia i mocy grzewczej spowodowałoby zmniejszenie wydajności i skuteczności suszenia.

Dot.pkt. 17

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez złącza 485?

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w sprawie wartości wymagań.

Dot.pkt. 19

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie rejestrujące parametry procesu na drukarce zewnętrznej dostarczonej wraz z zaoferowanym urządzeniem?

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w sprawie wartości wymagań.

Dot. pkt. 20

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kontroli obecności piany w układzie cyrkulacyjnym pompy wyposażone w czujniki ilości dozowanych środków zapewniające właściwą ilość dozowanych środków chemicznych oraz wyposażone w przeszklone drzwi i oświetlenie komory mycia umożliwiające wizualna ocenę obecności piany w układzie cyrkulacyjnym.

Odp; Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W przypadku wykrycia piany w układzie cyrkulacyjnym urządzenie powinno automatycznie uruchomić ponowne płukanie wstępne.

Dot. pkt. 22

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 12 programów mycia dostępnych z panelu sterowania za pomocą 4 przycisków wyboru na panelu sterującym?

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w sprawie wartości wymagań..

Dot. pkt. 23

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyświetlające współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu, posiadające rozwiązanie równoważne zgodne z normą PN EN ISO 15883 polegające na wyświetlaniu na wyświetlaczu temperatury i czasu trwania programu oraz możliwości regulacji współczynnika dezynfekcji termicznej A0 za pomocą zmiany temperatury i czasu dezynfekcji z panelu sterowania?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w sprawie wartości wymagań..

Dot. pkt. 25

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym programem samo - dezynfekcji uruchamianym ręcznie z panelu sterowania?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w sprawie wartości wymagań..

- Dot. pkt. 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię z komorą myjącą o pojemności 225 litrów?

Uzasadnienie: Wydajność myjni narzędziowych określa się przez ilość tac lub wyposażenia, którą można skutecznie umyć i zdezynfekować. Zawężenie możliwości oferowania myjni o dokładnie podanej objętości wskazuje na ograniczenie konkurencji. Objętość 8 tac narzędziowych o wymiarach z zgodnych ze standardem DIN1/1 wynosi ok. 60 litrów. Zasadnym byłoby dążenie przez Zamawiającego do posiadania przez urządzenie objętości komory zbliżonej do objętości mytego wsadu, aby ograniczyć puste przestrzenie wewnątrz komory.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymagana objętość jest optymalna dla przewidywanych wsadów

- Dot. pkt. 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-dezynfektor wyposażoną we wbudowaną suszarkę o wydajności dostosowanej do konstrukcji oferowanego urządzenia o wydajności mniejszej niż 350 m3/min oraz mocy suszenia min. 3 kW?

Uzasadnienie: Wydajność suszarki powinna zapewniać skuteczne suszenie wsadu. Większa wydajność i moc jest zawsze związana z większym zużyciem energii elektrycznej, której koszty będzie ponosił Zamawiający w całym okresie eksploatacji urządzenia. Zaawansowane technologicznie konstrukcje dążą do niezbędnego, zapewniającego skuteczną pracę zmniejszania mocy podzespołów a nie stosowania podzespołów wielkiej mocy. W oferowanej przez nas myjni zastosowano innowacyjny system odzysku ciepła z powietrza odprowadzanego z komory myjni, który posiada mniejsze zapotrzebowanie na moc grzewczą, a także nie wymaga zwiększonego przepływu (lepsza skuteczność wymiany ciepła). Konstrukcja oferowanego urządzenia gwarantuje poprawną i skuteczną pracę urządzenia (w tym skuteczność suszenia) potwierdzoną wymaganymi certyfikatami w tym PN-EN 15883. Ponadto większe ilości odprowadzanego powietrza wymagają większych przekrojów przewodów wentylacyjnych oraz większej wydajności elementów systemu wentylacyjnego, co powoduje wzrost kosztów instalacji wentylacyjnej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Obniżenie parametru wydajności tłoczenia i mocy suszenia spowodowałoby zmniejszenie wydajności i skuteczności suszenia.

- Dot. pkt. 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w pompę cyrkulacyjną (myjącą) z wirnikiem wykonanym z innego materiału niż stal kwasoodporna, odpornego na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych stosowanych w urządzeniu?

Uzasadnienie: Różni producenci w różny sposób realizują te same funkcje użytkowe. Zamawiający powinien kierować się parametrami użytkowymi a nie indywidualnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Obecnie stosowane w pompach są nowoczesne materiały zapewniające wysoką wydajność oraz ekonomiczną pracę, przy zapewnieniu prawidłowej i bezawaryjnej pracy urządzenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jakość materiałów ma decydujące znaczenie dla trwałości urządzenia.

- Dot. pkt. 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną we książkę serwisową w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe oraz w pamięć ostatniego błędu z system autodiagnostyki lub z pamięcią zewnętrzną pozwalającą na zapis wszystkich powstałych błędów?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

- Dot. pkt. 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną we wbudowaną fabrycznie sygnalizację akustyczną w przypadku alarmu oraz sygnalizację optyczną zakończenia procesu?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

- Dot. pkt. 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści w miejsce

„Graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza wyświetlaczem urządzenia wskazujący czas do zakończenia procesu oraz stan alarmowy”

wskaźnik diodowy postępu procesu po stronie załadowczej i wyładowczej, pozwalający na określenie stanu pracy urządzenia (praca – dioda żółta, koniec programu – dioda zielona, alarm – dioda czerwona) ?

Uzasadnienie:  Parametr opisany w SIWZ:

„Graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza wyświetlaczem urządzenia wskazujący czas do zakończenia procesu oraz stan alarmowy”

jest indywidualnym rozwiązaniem stosowanym przez firmę Belimed oferowanej w Polsce przez firmę Informer Med. Proponowane rozwiązanie pozwala na wizualną kontrolę stanu pracy urządzenia. Pozostawienie takiego zapisu uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej przez jakąkolwiek inną firmę.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

- Dot. pkt. 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię z wbudowanym programem samo-dezynfekcji działającym automatycznie po naciśnięciu przycisku na panelu sterowania przez personel?

Uzasadnienie: Wymagane automatyczne uruchamianie programu może powodować uruchomienie myjni podczas nieobecności personelu. W przypadku awarii urządzenia automatyczne uruchomienie procesu może spowodować np. zalanie pomieszczenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Dot. pkt. 27 tabeli:

- Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną we wbudowany układ redukujący zużycie wody i środków chemicznych w zależności od wielkości załadunku, dobierający odpowiednią ilość wody do wielkości załadunku?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną we wbudowany system automatycznego doboru ilości środków chemicznych w zależności od ilości wody w komorze poprzez nastawę dozowanych ilości środków chemicznych dla danych programów z panelu sterującego bezpośrednio według wskazówek producenta środka w ml pobranego środka chemicznego?

Uzasadnienie:  Parametr opisany w punkcie 27 tabeli jest indywidualnym rozwiązaniem stosowanym przez firmę Belimed oferowanej w Polsce przez firmę Informer Med.

Proponowane rozwiązanie zapewnia ten sam efekt (oszczędność wody i środków chemicznych), ale realizowane w inny sposób.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

- Dot. pkt. 34 tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza aby dokumenty wymienione punkcie 34 były załączone do oferty w postaci deklaracji zgodności wystawionych przez wytwórcę oferowanego wyposażenia ? Zgodnie z EN ISO 15883 producent urządzenia deklaruje jego zgodność z wymaganiami przedmiotowej normy. Wymóg Zamawiającego polegający na konieczności załączenia certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę certyfikującą nie znajduje odzwierciedlenia w stanie prawnym. W związku z powyższym wnioskujemy o jego usunięcie.

Uzasadnienie: Poświadczeniem zgodności z deklarowanymi normami jakościowymi jest certyfikat CE wg 93/42/EC wystawiany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności na podstawie niezbędnych badań oraz deklaracji producenta. Utrzymanie bieżącej treści punktu 34 służyć może jedynie ograniczaniu konkurencji.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza  dokumenty wymienione punkcie 34 były załączone do oferty w postaci deklaracji zgodności wystawionych przez wytwórcę oferowanego wyposażenia.

- Dot. pkt. 36 tabeli:

a) Czy Zamawiający dopuści wózek załadowczy do myjni 4-poziomowy na 8 dużych tac narzędziowych DIN, wyposażony w zdejmowane półki, zapewniający możliwość mycia przedmiotów wyższych niż taca narzędziowa (do 500mm) oraz z możliwością podłączenia 6 połączeń typu Luer ?

Uzasadnienie: W oferowanym przez nas urządzeniu zastosowany jest innowacyjny system wózka wsadowego z możliwością demontażu półek i ramion natryskowych (bez użycia narzędzi), co umożliwia mycie wysokich przedmiotów bez konieczności zakupu dodatkowych wózków o wąskim zastosowaniu. Wymagane przez Zamawiającego wyposażenie pozwala jedynie na mycie i dezynfekcję prostych narzędzi. Brak wymogu odnośnie dodatkowych wózków (np. do instrumentów laparoskopowych, do osprzętu anestezjologiczneogo, do obuwia operacyjnego itp.) może spowodować późniejsze znaczące koszty poprzez konieczność dokupienia ww. wyposażenia. Z racji niemożliwości zastosowania zamienników innych producentów Zamawiający może ponieść koszty przekraczające znacząco koszty zakupu łącznie z urządzeniem.

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

b) Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor oraz wózek załadowczy wyposażone w ramiona spryskujące wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz posiadające elementy łączne wykonane z tworzywa, odpornego na wysoką temperaturę i środki dezynfekcyjne?

Uzasadnienie: Konstrukcja oferowanych wózków wsadowych i ramion natryskowych pozwala na ich szybki i łatwy demontaż w celu oczyszczenia lub dostosowania wózka do gabarytów mytych przedmiotów. Funkcjonalność elementów łącznych jest możliwa do osiągnięcia jedynie przy zastosowaniu zaawansowanych technologicznie tworzyw.

Odp.  Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykonania ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  klasy  316 lub lepszej gatunkowo.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy z możliwością demontażu poziomów w celu dopasowania wózka do wsadu oraz możliwością demontażu ramion spryskujących w celu ich czyszczenia podczas przeglądów okresowych ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje  i wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ.

- Czy Zamawiający przywiązuje najwyższą wagę do bezpieczeństwa i optymalnego planowania pracy ?

Odp. Tak Zamawiający przywiązuje najwyższą wagę do bezpieczeństwa i optymalnego planowania pracy.

- Czy Zamawiający zezwoli na program auto-dezynfekcji uruchamiany manualnie ze względu na bezpieczeństwo i elastyczne planowanie pracy  ? Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć uruchomienia programu auto-dezynfekcji gdy narzędzia znajdują się jeszcze w komorze po cyklu mycia i dezynfekcji lub tuż przed planowanym załadunkiem.

Odp. Zamawiający podtrzymuje  i wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze wskaźnikiem postępu procesu umieszczonym na ekranie urządzenia ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje  i wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ.

- Czy Zamawiający zezwoli na dostawę stacji uzdatniania wody bez deklaracji zgodności z dyrektywą medyczną ?

Odp.  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie..

Warunki gwarancji i serwisu:

- Dot. pkt. 6 – Prosimy o wyłączenie z punktacji kosztów przeglądów serwisowych po upływie gwarancji. Oferent nie ma wpływu na warunki makroekonomiczne, jakie będą panowały w czasie po upływie okresu gwarancji, trudno jest więc się zobowiązywać do podawania jakichkolwiek stawek, które mogłyby być wiążące. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie to prosimy o doprecyzowanie jakiego okresu po upływie gwarancji ma dotyczyć.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu SIWZ. W zapisie podano że chodzi o koszt rocznego  kontraktu i o taki okres chodzi Zamawiającemu ( 1 rok)

- Dot. pkt. 7 – podobnie jak w pkt. 6 prosimy o wyłączenie zapisu pkt. 7 z punktacji. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie to prosimy o doprecyzowanie jakiego okresu po upływie gwarancji ma dotyczyć.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu SIWZ .Zamawiający prosi o podanie wartości 1rg w bezpośrednim okresie pogwarancyjnym .(1 rok)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?

Odp. NIE faktura ma być wystawiona jedna na całe urządzenie z nazewnictwem zgodnym z SIWZ.

- Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 24h do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych oraz odstąpienia od umowy w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Odp. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych oraz odstąpienia od umowy w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia na 10 tygodni od podpisania umowy? Urządzenie przez nas oferowane jest produkowane na zamówienie, zatem proces produkcyjny i walidacyjny rozpoczyna się po zawarciu umowy.

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia zatwierdzonych warunków dostawy zawartych w projekcie umowy.

Dotyczy zadania nr 5 poz. 37

1. Czy Zamawiający  miał na myśli:

Potwierdzenie przez polskiego przedstawiciela producenta sterylizatora zgodności współpracy oferowanego sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO, w sposób zdalny , co daje efekt „bezobsługowej” pracy spalarki do tlenku etylenu?

Odp. Zamawiający w pkt. 37 miał na myśli treść przedstawioną w pytaniu , z przestawieniem wyrażenia zgody „oferowanego sterylizatora”.

Dotyczy przedmiotu zamówienia Zadanie nr 6  – Stół operacyjny z oprzyrządowaniem ortopedycznym

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, którego konstrukcja wykonana jest z materiałów nierdzewnych, a podstawa osłonięta jest wysokiej jakości pokrywą z tworzywa ABS odpornego na uszkodzenia, zarysowania i pęknięcia? Oferowane rozwiązanie nie wpływa na walory użytkowe stołu, poza tym wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z wysokiej jakości materiałów gwarantujących ich długi okres eksploatacji.

Odp. Zamawiający wymaga stołu wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym alternatywnym źródłem energii w przypadku zaniku zasilania jest drugi zapasowy akumulator? Oferowany model posiada 2 niezależnie działające akumulatory – główny i zapasowy. Podczas użytkowania stołu podłączonego do zasilania oba akumulatory są automatycznie ładowane. Po odłączeniu od zasilania funkcje stołu realizowane są przy użyciu baterii głównej, a po jej pełnym rozładowaniu istnieje możliwość przełączenia na baterię zapasową. Jest to rozwiązanie gwarantujące długi czas pracy stołu operacyjnego nawet w przypadku długotrwałej utraty zasilania. Brak zasilania powyżej 24 godzin jest praktycznie niemożliwy i paraliżuje działanie całego szpitala, nie tylko bloku operacyjnego.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiając nie dopuszcza  dwóch systemów uzależnionych od źródła energii – wymagany jest jeden hydrauliczno-mechaniczny : kolumny, akumulatora lub któregoś ze sterowań .na wypadek sytuacji braku dostępu do prądu ale też usterki dowolnego elementu podstawowego systemu elektrohydraulicznego.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości całkowitej 2230mm? Proponowana długość jest korzystniejsza i związana jest z wymaganiem wyposażenia stołu w segment podnóżków dzielonych wzdłużnie.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny o długości całkowitej 2230mm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 670-1070mm? Oferowana wysokość minimalnie odbiega od wymaganej i w przypadku najniższego położenia stołu różnica rzędu 2cm nie jest odczuwalna i na tyle niska, że w żaden sposób nie ogranicza komfortu operatorów o niskim wzroście.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ proponowany parametr jest gorszy od wymaganego przez Zamawiającego.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie ±18°? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzanych zabiegów.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest znacznie gorsze od wymaganego przez Zamawiającego i nie daje możliwości odpowiedniego pozycjonowania pacjenta podczas operacji.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez przesuwu wzdłużnego? Z uwagi na przeznaczenie stołu do wykonywania zabiegów ortopedycznych przesuw wzdłużny blatu nie jest konieczny, stół jest w pełni przezierny i pozwala na pełne monitorowanie pacjenta ramieniem C.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego przez Zamawiającego i nie daje możliwości właściwego dostępu operatorowi do pacjenta oraz nie gwarantuje też pełnego monitorowania ramieniem C podczas operacji.

- Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu numer 6                       osobny pakiet  z zestawem pozycjonerów przeciwodleżynowych opisanych w punkcie 22 i 23? Pozwoli to na zagwarantowanie Zamawiającemu większej ilości ofert, jednocześnie motywując potencjalnych wykonawców do składania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp. Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą sprzętu a do oferty pozwoli dołączyć stosowne oświadczenie o jej posiadaniu?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

poz 22. Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki wiskoelastycznej i żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładają ciężar ciała i obniżają nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu poniżej 32mmHg, chronią przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni  RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce:

- krążek pod głowę,  200mmx 50 mm – 1 szt.

- podkład pod głowę w pozycji na brzuchu 273 x 220 x 135mm – 1 szt.

- pozycjoner boczny 720 x 500 x 160mm – 1 szt.

- podkład pod rękę 600 x 125 x 20mm – 1 szt.

- pozycjoner uniwersalny, półwałek 350 x 150 x 75mm – 1 szt.

9.  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne lub lepsze renomowanej amerykańskiej firmy  o następujących parametrach:

- Podkładka przeciwodleżynowa pod głowę -  dla dorosłych.  –  rozmiar: 20.5zew.x7.5wew.x 4.5wys.cm .

- Podkładka przeciwodleżynowa pod głowę w pozycji na brzuchu  typu podkowa - dla dorosłych.  –  rozmiar: 20.5zew.x7.5wew.x 4.5wys.cm.

- Pozycjoner przeciwodleżynowy do zabiegów w pozycji na boku.   –  rozmiar: 71.1x49.5x15.2x

2.5cm.

- Podkładka przeciwodleżynowa pod rękę - szeroka, długa  –  rozmiar: 61x16.5x0.95cm.

- Wałek przeciwodleżynowy - dla dorosłych –  rozmiar: 40.6x15cm.

Rodzaj materiału:  wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D 412 – 98a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D 395 – 97. (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin – substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy).  Parametry potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych z zastosowaniem metod: ATMD 412-98a, ASTM D 395-97. Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące.

Wiskoelastomer Akton-:

-posiada niezwykle silną pamięć kształtu, przez co skutecznie zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn,

- jest trwały i odporny na zniszczenie,

- nie jest higroskopijny, nie zawiera lateksu, silikonu, plastyfikatorów,

-jest przezierny dla promieni Rentgena,

-może być stosowany z materacami/kołdrami grzewczymi/chłodzącymi – charakteryzuje się dużą pojemnością cieplną,

-jest łatwy w myciu i dezynfekcji dostępnymi środkami,

-rozkłada ciężar ciała pacjenta i obniża nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu poniżej 32 mmHg -zapobiega zamykaniu naczyń włosowatych,

-produkty z wiskoelastomeru Akton są wielokrotnego użytku,

-nie wycieka, nie wypada, nie sączy się w przypadku przecięcia powłoki (w razie przecięcia można naprawić firmową reparaturką),

-nie przewodzi ładunków elektrycznych.

Obecne zapisy koncentrujące się na konkretnym materiale z jakiego ma być wykonany produkt oraz na rozmiarach, które mają być spełnione co do milimetra wyraźnie sugerują jednego dostawcę rozwiązania i ograniczają wolną konkurencję.

ODP. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie , ale nie wymaga.

Poz.23 Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z dwóch warstw żelu silikonowego o różnej gęstości, pokryty poliuretanem, rozkłada ciężar ciała i obniżają nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu poniżej 32mmHg, chroni przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni  RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce:

- typu ochrona kości krzyżowej ,450 x 445 x 30mm– 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne lub lepsze renomowanej amerykańskiej firmy Action Products o następujących parametrach:

Ochrona kości krzyżowej  –  rozmiar: 43,2 szer. 68,6 dł., 2,2 wys. cm.

Charakterystyka produktu jak w poprzednim pytaniu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

poz 7. Regulacja wysokości : 600 mm  – 1150  mm +/-50 mm
 (Nie dopuszcza się stołów o „wysokiej” minimalnej wysokości blatu o parametrze powyżej 650 mm. Stół powinien schodzić maksymalnie nisko uwzględniając zarówno potrzebę jak najdoskonalszego dostępu chirurgów o niskim wzroście jak i potrzebę wygodnego dostępu przy dłuższych operacjach (również kiedy to chirurdzy operują w pozycji siedzącej))

- Czy zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości 550 mm  – 1000  mm? Stół z taką regulacją idealnie wpasowuje się w wymagania Zamawiającego, umożliwiając jak najdoskonalszy dostęp chirurgów o niskim wzroście jak i umożliwia wygodny dostęp przy dłuższych operacjach (również kiedy to chirurdzy operują w pozycji siedzącej))

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga min. regulacji wysokości 1150mm +/- 50 mm dla lepszego dostępu też przy np. operacjach na stojąco. W tym względzie proponowane rozwiązane jest gorsze od wymaganego przez Zamawiającego.

Poz.18 Materace segmentów blatu bezszwowe, antystatyczne, odejmowane, wykonane z pianki poliuretanowej

- Czy zamawiający dopuści materace najwyższej jakości ze zgrzewanym szwem na jednym boku, wodoszczelne, ognioodporne, antystatyczne i antybakteryjne, odejmowalne? Materace posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty wymagane dla stołów operacyjnych. Ponadto Zamawiający „otrzymuje” dodatkową funkcjonalność tj. wodoszczelność.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga materacy bezszwowych, odejmowanych, antystatycznych, wykonanych z pianki poliuretanowej.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:

-segment głowy – specjalistyczny podgłówek w kształcie podkowy

-segment plecowy w konfiguracji ortopedycznej z odejmowanymi panelami pod barki,

-segment siedziska,

-segment nożny dzielony wzdłużnie

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z SIWZ

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z napędem elektromechanicznym zasilanym z sieci lub akumulatora, posiadający dwa niezależne od siebie systemy sterowania w postaci pilota przewodowego oraz panelu sterującego umieszczonego z boku kolumny stołu? Możliwość sterowania awaryjnego funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota 
z dodatkowego panelu obsługi awaryjnej umieszczonego na kolumnie.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza  dwóch systemów uzależnionych od źródła energii – wymagany jest jeden hydrauliczno-mechaniczny na wypadek sytuacji braku dostępu do prądu, usterki dowolnego elementu podstawowego systemu elektrohydraulicznego : kolumny, akumulatora lub któregoś ze sterowań.

- Poz. 4  - Czy Zamawiający dopuści możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównego pilota ręcznego na awaryjnym panelu na kolumnie stołu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza  dwóch systemów uzależnionych od źródła energii – wymagany jest jeden hydrauliczno-mechaniczny na wypadek sytuacji braku dostępu do prądu, usterki dowolnego elementu podstawowego systemu elektrohydraulicznego : kolumny, akumulatora lub któregoś ze sterowań.

- Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektryczną regulacją wysokości 
w zakresie 665-965 mm?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Proponowane parametry są gorsze od oczekiwanych przez Zamawiającego.

- Poz. 10 i 11 - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektryczną regulacją przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie -260 do +260?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Proponowane parametry są gorsze od oczekiwanych przez Zamawiającego. Nie dają możliwości odpowiedniego ułożenia pacjentów podczas operacji i w razie zaistnienia niebezpieczeństwa.

- Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pneumatyczną regulacją kąta odchylenia podnóżków w zakresie -900 do +200?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Proponowane parametry są gorsze od oczekiwanych przez Zamawiającego. Nie dają możliwości odpowiedniego ułożenia pacjentów podczas operacji.

- Poz. 14 – Czy Zamawiający pod pojęciem „regulacja kąta nachylenia segmentu siedziska„ rozumie jego nachylenie wzdłużne i poprzeczne, tj. Trendelenburg i anty-Trendelenburg oraz przechyły boczne?

Odp. Zmawiającemu chodzi o regulację z pilota segmentu siedziska przy sprowadzaniu stołu do wielu stosowanych pozycji.

Poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z akumulatorem wbudowanym w układ elektromechaniczny stołu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga akumulatora wbudowanego w układ elektrohydrauliczny stołu.

Warunki gwarancji i serwisu

- Poz. 2 – Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu w dni robocze do 48h?

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z SIWZ.

- Poz. 3 – Czy Zamawiający wydłuży maksymalny czas naprawy do 5 dni roboczych, 
a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z SIWZ.

Certyfikaty – wymagania dodatkowe

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności? 
W pkt. 1 Zmawiający wymaga już zgłoszenia/powiadomienia/wniosku do URWM lub deklaracji zgodności CE.

Odp. Wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja zgodności,

Kopia certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zarówno producenta jak i oferenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia

Kopia certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych  ISO 13485:2003 zarówno producenta jak i oferenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia .

………………………………………………..

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład   Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz    Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 ,

Regon 570544566, N I P 765-14-95-87

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545