SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak  17/log/2014

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44,  78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę sprzętu medycznego  - mikroskop operacyjny

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 14.03.2014 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw , z 2013 r. pod pozycją  907.

ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:   dostawa sprzętu medycznego     –   Mikroskop operacyjny,   CPV33162200-5

2. Opis części zamówienia

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonywane w terminie do dnia 30.05.2014 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych     warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy ,  spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami  zdolnymi   do

realizacji zamówienia.

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca  wykonał -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2

5. Do realizacji dostawy zastosują sprzęt  oznakowany znakiem zgodności CE, według z wymogami

opisanymi w  ustawie z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 107, poz. 679). Znak

zgodności CE  dotyczyć powinien całego  urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 	 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań  z art. 22 ust. 1 ,

2.   Wykaz wykonanych dostaw -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w   celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 6 i 7 - wypełnić właściwy.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów-  deklaracja zgodności CE lub

dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych  na oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z 2010 r. o wyrobach   medycznych

(Dz.U.Nr 107, poz 679 z późn.zm.)

Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi

przez   zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę

wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na

każdej stronie za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności

musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione

przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ -

bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 2502820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba                tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński          	     tel.  67  250 2812       w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

9.1  Wysokość wadium ustala się w kwocie :      800,00 zł.

może być wnoszone w  jednej lub kilku formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.2	Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
      Zamawiającego:

Bank  PKO SA I O. Wałcz

Nr rachunku : 86 1240 3712 1111 0000 4363 6545

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ Dostawa sprzętu medycznego   mikroskop operacyjny "

9.3   Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert .

9.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na  rachunku bankowym Zamawiającego.

9.6 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w   wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9.7 Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże   do banku niezwłocznie po:

- wyborze oferty najkorzystniejszej

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem

terminu   składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4, 5, 6 lub 7

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi  być

ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.

10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.

12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 17/log./2014 "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  31.03.2014 r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem ,

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu

składania   ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 31.03.2014 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112

31.03.2014 r.  o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.

2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.					1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- CENA	90%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 10%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 90%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 90 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 10%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze

sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi   się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza   niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

#### Sprawa nr  17/log/2014                                                              Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: MIKROSKOP OPERACYJNY

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2014

| L.p | Nazwa parametru Opis wymagań minimalnych/ granicznych | Warunek minimalny /graniczny/ Wymagany TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku. NR KATALOGOWY-PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop |
| 1.1 | Stabilny statyw podłogowy o budowie modułowej z wbudowanym zasilaczem i oświetleniem halogenowym prowadzonym światłowodem oraz wyłącznikiem pracy mikroskopu | TAK |  |
| 1.2 | Statyw mobilny posiadający 4 kółka skrętne, każde kółko wyposażone w blokadę. | TAK |  |
| 1.3 | System zawieszenia głowicy pozwalający na pochylanie jej w płaszczyznach przód / tył i prawo/lewo | TAK |  |
| 1.4 | Ruch ramienia mikroskopu w pionie o regulowanym oporze | TAK |  |
| 1.5 | Wyposażenie w odłączany kabel zasilający | TAK |  |
| 1.6 | Oświetlenie główne i awaryjne – halogenowe 100 W(min) | TAK |  |
| 1.7 | System szybkiej wymiany przepalonej żarówki – przyciskiem, bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 1.8 | Płynna regulacja natężenia oświetlenia – pokrętło regulacji w zasięgu ręki operatora – regulacja bez konieczności odrywania oczu od mikroskopu | TAK |  |
| 1.9 | System automatycznego wyłączenia oświetlenia w spoczynkowym położeniu ramienia mikroskopu | TAK |  |
| 1.10 | Obiektyw f = 250 mm z funkcją regulacji ostrości w zakresie 13 mm, bez ruchu głowicy mikroskopu | TAK |  |
| 1.11 | Dodatkowy obiektyw f = 400 mm | TAK |  |
| 1.12 | Pięciostopniowy zmieniacz powiększeń | TAK |  |
| 1.13 | Tubus uchylny w zakresie 0-180 stopni, okulary szerokokątne 12,5x | TAK |  |
| 1.14 | Zakres korekcji okularów +5/-6 D | TAK |  |
| 1.15 | Specjalny port optyczny zintegrowany z optyką mikroskopu w głowicy, tzw. "endoport" (nie podłączony do dzielnika światła) pozwalający na podłączenie kamery endoskopowej za pomocą szybkozłącza | TAK |  |
| 1.16 | Możliwość rozbudowy mikroskopu o kamerę video HD całkowicie zintegrowaną w obudowie głowicy mikroskopu w sposób umożliwiający wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów - opcja dostępna w dniu składania oferty. | TAK |  |
| 1.17 | Zintegrowany filtr bezczerwienny | TAK |  |
| 1.18 | Dwa uchwyty na głowicy, o regulowanej pozycji | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 25-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……./2014 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu medycznego

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego -

,

(wpisać nazwę )

wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa sprzętu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy sprzęt medyczny  wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2.Sprzęt medyczny  musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679) i  , posiadać deklarację zgodności CE, musi być dopuszczona do obrotu.

3. Sprzęt medyczny  musi być fabrycznie nowy , gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadający certyfikat bezpieczeństwa.

4. Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu

5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia,

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt medyczny ………………………………………………..  do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia 30.05.2014 r.

2. Zakres zamówienia dot. autoryzowanego serwisu technicznego (zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych)

Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 67 2502812    , 603033173

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

NAZWA SPRZĘTU ……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości sprzętu , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności.

1.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego

2.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążeni rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór sprzętu, gwarancja i serwis

- Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru , podpisanego przez obie strony  . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (sprzęt musi być gotowy do użytku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do jej używania odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, montażu i uruchomieniu sprzętu  z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzetu obarczonego wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem sprzetu do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym  sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego sprzętu na nowy, wolny od wad. Sprzęt  oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7..	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na sprzęt, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia wraz z paszportem technicznym),

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 	 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania ewentualnej naprawy .

9..Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- zmiana kolejności lub terminów dostaw częściowych

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                                         Wykonawca dostaw

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ oświadczam, iż wykonałem w okresie trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwie dostawy oferowanego sprzętu medycznego.

| LLp. | nNazwa sprzętu | WWartość brutto wykonanych dostaw | NNazwa i adres i odbiorcy, dla którego wykonano dostawy | DData dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należyte wykonanie dostaw potwierdzam dokumentami zawartymi w załączeniu do niniejszego wykazu (poświadczenie )

Nazwa i adres Wykonawcy	Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa)	(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

#### Załącznik nr 6

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ............... na:

…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

- …………………………………

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

dnia

podpis Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

#### Załącznik nr 7

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ……………… na:

………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(Podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy