107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

_____________________________________________________________________________________________________

Wałcz  24.03.2014 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa sprzętu medycznego – mikroskop operacyjny

Znak sprawy: 17/log/2014

1) Czy Zamawiający dopuści  znacznie nowsze rozwiązanie techniczne w postaci bezpośredniego trwałego oświetlenia 2 LED o średniej żywotności 60.000 godz. (dla kryterium końca żywotności w wysokości 70% początkowej jasności) (Ad. 1.1, 1.6, 1.7) ? Proponowany rodzaj oświetlenia nie wymaga stosowania oświetlenia awaryjnego, oraz systemu wymiany przepalonej żarówki. Dodatkowo oświetlenie bezpośrednie typu LED w znaczący sposób zmniejsza koszty utrzymania sprzętu, ponieważ eliminuje konieczność wymiany światłowodu oraz awaryjnych żarówek halogenowych.

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2)Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 1.10 na:

Obiektyw f = 250 mm z funkcją regulacji ostrości w zakresie minimum 13 mm, bez ruchu głowicy mikroskopu.

Alternatywnie prosimy o dopuszczenie obiektywu f=250 mm z regulacją ostrości w zakresie 14mm, co jest rozwiązaniem wyższym niż wymagane.

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza obiektyw f=250 mm z regulacją ostrości w zakresie 14mm .

3) Czy Zamawiający dopuści tubus o zakresie regulacji 30-150 stopni (Ad. 1.13) ? Wymagany zakres 0-180 stopni nie znajduje zastosowania w warunkach operacyjnych i podwyższa koszty całego urządzenia. U stawienie tubusa w położeniu 180 stopni oznacza, że jest on zlokalizowany po przeciwnej stronie głowicy mikroskopu, a taka pozycja operacyjna nie jest możliwa.

Odp.  Zamawiający NIE dopuszcza takiego rozwiązania. Zgodnie z SIWZ.

4) Czy Zamawiający dupuści zakres korekcji okularów +/- 5 D (Ad. 1.14). Różnica -1 D jest nieznacząca, a dodatkowo niezmiernie rzadko spotyka się operatorów z wadą wzroku -6D. W przypadku większych wad wzroku niż +/- 5 D istnieje możliwość pracy z mikroskopem w okularach korekcyjnych. Funkcjonalność ta jest zapewniona dzięki możliwości wkręcenia muszli ocznych.

Odp.  Zamawiający NIE dopuszcza takiego rozwiązania. Zgodnie z SIWZ.

5) Czy Zamawiający dopuści filtr pomarańczowy (Ad. 1.17) ?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6) Czy Zamawiający wymaga aby powierzchnia mikroskopu była pokryta powłoką typu nano- silver dla zapewnienia najwyższej ochrony przeciwbakteryjnej pacjenta i operatora?

Odp. Zamawiający NIE wymaga, ale  dopuszcza takie rozwiązanie.

7) Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie przewody były całkowicie zamknięte i prowadzone wewnątrz ramion mikroskopu?

Odp. Zamawiający NIE wymaga, ale  dopuszcza takie rozwiązanie.

8) Czy Zamawiający wymaga wbudowanej przesłony światła do pracy w głębokich kanałach?

Odp. Zamawiający NIE wymaga, ale  dopuszcza takie rozwiązanie.

9) Czy zamawiający wymaga wbudowanego systemu balansowania głowicy mikroskopu zapewniającego komfortową pracę?

Odp. Zamawiający wymaga systemu balansowania w dowolny sposób, przynajmniej ramienia sprężynującego.

………………………………………………..

Kierownik    Zamawiającego

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład   Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz    Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 ,

Regon 570544566, N I P 765-14-95-87

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545