107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Tel. 261472809, fax. 261472820

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego

na dostawę  sprzętu medycznego - aparatu  RTG kostno-płucnego, oraz ultrasonografu

Nr postępowania   5/log/2015

Zatwierdził:

DYREKTOR

...............................

Wałcz dnia: 30.03.2015 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowany w Dzienniku Ustaw  z 2013 r. pod pozycją 907 z późn.  zm..

ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 261472803 , fax. 261472815

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu  medycznego

Zadanie nr 1  - aparat RTG kostno-płucny

Zadanie nr 2  - ultrasonograf

Zadanie nr 3 – ultrasonograf

Zadanie nr 4 - ultrasonograf

CPV 33111000-1 aparatura rentgenowska, 33112200-0 aparaty ultrasonograficzne

2. Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonywane w terminie do dnia 21.07.2015 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny

spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy ,  spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami

zdolnymi   do   realizacji zamówienia.

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca  wykonał -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2

5. Do realizacji dostawy zastosują sprzęt  oznakowany znakiem zgodności CE, według z wymogami

opisanymi w  ustawie z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 107, poz. 679). Znak

zgodności CE  dotyczyć powinien całego  urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 	 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań  z art. 22

ust. 1 ,

2.   Wykaz wykonanych dostaw -  w okresie trzech ostatnich  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia   działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z   podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,  oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w   celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 6 i 7 - wypełnić właściwy.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów-  deklaracja zgodności CE lub

dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych  na oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z 2010 r. o wyrobach   medycznych

(Dz.U.Nr 107, poz 679 z późn.zm.)

Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi

przez   zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę

wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na

każdej stronie za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności

musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione

przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ -

bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję  261472815, lub 261472820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba                tel.  261472803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński        	     tel.  261472812       w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium

przed terminem otwarcia ofert w wysokości:

8.000,00 zł. ( osiem tysiące złotych) dla zadania nr 1

3.000,00 zł. ( trzy tysięce złotych) dla zadania nr 2, 3 , 4

2.  Wadium, można wnosić w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego  O/ Szczecin

64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

4.  W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać cesji praw na jego rachunek. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może  być sporządzony później niż przed terminem składania ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.  Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu.

6.  Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy włączyć do oferty.

7.  W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu kserokopię potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem” należy załączyć do oferty, natomiast oryginał złożyć w Kasie szpitala (bud. nr 1) przed upływem terminu składania ofert.

8.  Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 1 i 1a ustawy:

- niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej,

- po unieważnieniu postępowania ;

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po podpisaniu umowy

-oraz na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem

terminu  składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4, (5)

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu,

musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.			5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany,

muszą  być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.							9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.							10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.								12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.		14. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej

kopercie  oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 5/log/2015 – dostawa sprzętu medycznego"

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  21.04.2015 r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod

warunkiem , 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub

zmianie przed terminem  składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu

składania   ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 21.04.2015 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu

do  wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. Nr 112

21.04.2015 r.  o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania

Umowy

2. Na cenę oferty składają się:

- Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.	     -  Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.					1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

1) CENA - 	65%

2) OCENA TECHNICZNA - 30%

3)WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 5%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 65%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 65 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych parametrów opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia tj w Warunkach Granicznych , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma punktów oferty badanej

X =	x 100 x 30%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Ocena techniczna" można otrzymać maksymalnie 30 pkt ; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najwyższą ilością punktów, zgodnie z pow. wzorem.

ad.3) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 5%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 5 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której

zamawiający     jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca  się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz   wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego

wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze

sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie  przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi   się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość

zamówienia jest  mniejsza   niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

#### Zadanie nr 1                                                                        Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: APARAT RTG KOSTNO - PŁUCNY

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2015

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne-ZESTAW RENGENOWSKI-RENTGEN CYFROWY KOSTNO-PŁUCNY Aparat rentgenowski cyfrowy, nie ucyfrowiony, wyprodukowany jako aparat typu DR. |
| I | Generator RTG |  | Tak |  |
| 1 | Moc generatora | [kW] | ≥50kW | >50 - 2 pkt =50 - 0pkt |
| 2 | Zakres napięć radiografii | [kV] | ≥40-150kV |  |
| 3 | Częstotliwość generatora | [kHz] | ≥300 | >300 - 2 pkt =300 - 0pkt |
| 4 | Maksymalna wartość mAs | [mAs] | ≥600 | >600 -2 pkt =600 - 0pkt |
| 5 | Minimalny czas ekspozycji | [msek] | ≤2 | <2 – 5pkt =2 – 0pkt |
| 6 | Maksymalny prąd | [mA] | ≥10-630 | - |
| 7 | Automatyka AEC | - | Tak | - |
| 8 | Programy anatomiczne | szt | ≥750 | - |
| 9 | Zasilanie 3-fazowe/400V | - | Tak | - |
| 10 | Zabezpieczenia przed przegrzaniem | - | Tak | - |
| 11 | Wyświetlacz typu LCD na pulpicie sterowania generatora min (kV, mA/mAs, time), wybór stanowiska, wielkości pacjenta. | - | Tak | - |
| 12 | Zakres nastawień czasu | s | ≥0,002 ÷ 6 | >0,002-6 -2 pkt =0,002-6 - 0pkt |
| 13 | Minimalna wartość Mas (ładunku) | mAs | 0,1 | - |
| 14 | Zabezpieczenie przed min przegrzaniem, przekroczeniem, napięcia, szybkości, temperatury anody | - | Tak | - |
| 15 | Manualna lub automatyczna zmiana ogniska | - | Tak | - |
| 16 | Włącznik ekspozycji ręczny na kablu | - | Tak | - |
| 17 | Trzypunktowy tryb pracy | - | Tak | - |
| II | Lampa rtg dla kolumny podłogowej |  | Tak |  |
| 18 | Szybkość wirowania anody | Obr/min | ≥8500 | >8500 - 2 pkt =8500 - 0pkt |
| 19 | Wielkość małego ogniska | [mm] | ≤0,6 | <0,6 – 5pkt =0,6 – 0pkt |
| 20 | Wielkość dużego ogniska | [mm] | ≤1,2 | - |
| 21 | Moc dla ogniska dużego | [kW] | ≥35kW | >35 - 2 pkt =35 - 0pkt |
| 22 | Moc dla ogniska małego | [kW] | ≥75kW | >75 - 2 pkt =75 - 0pkt |
| 23 | Pojemność cieplna anody | [kHU] | ≥300 | >300 - 2 pkt =300 - 0pkt |
| 24 | Szybkość chłodzenia anody | [W] | ≥800 | >800 - 2 pkt =800 - 0pkt |
| 25 | Pojemność cieplna kołpaka | kHU | ≥1700 | - |
| 26 | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | - | Tak | - |
| III | Kolimator |  | Tak |  |
| 27 | Kolimator manualny | - | Tak | - |
| 28 | Podświetlenie pola ekspozycji typu LED, wskaźnik laserowy, wyłącznik czasowy | - | Tak | - |
| 29 | Taśma pomiarowa zakresu SID | - | Tak | - |
| 30 | Możliwość wprowadzenia dodatkowej filtracji. | - | Tak | - |
| 31 | System pomiaru dawki z wyświetlaniem na stacji technika i monitorze na kolumnie | - | Tak | - |
| IV | Stół pacjenta |  | Tak |  |
| 32 | Pochłanialność płyty stołu ekwiwalent mmAl | mmAl | ≤0,8 |  |
| 33 | Minimalna wysokość blatu od podłogi | [cm] | ≤47 | <47 – 25pkt =47 – 0pkt |
| 34 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | [cm] | ≥84cm | >84 - 10 pkt =84 - 0pkt |
| 35 | Odległość blat detektor | [cm] | ≤70mm | <70 –5pkt =70 – 0pkt |
| 36 | Zakres ruchu szuflady z detektorem | [cm] | ≥55cm | >55 - 10 pkt =55 - 0pkt |
| 37 | Ruch wzdłużny blatu pacjenta | [cm] | ≥+/-60cm |  |
| 38 | Ruch poprzeczny blatu pacjenta | [cm] | ≥+/- 13cm |  |
| 39 | Wymiary blatu pacjenta | [cm] | ≥220x84 | >220x84 - 10 pkt =220x84 - 0pkt |
| 40 | Kratka przeciwrozproszeniowa oscylacyjna min: R10:1 F: 120, cm (+/- 10%) | [Lp/cm] | ≥34 | - |
| 41 | Komora AEC trójpolowa | - | Tak | - |
| 42 | Obciążalność płyty pacjenta statyczna (stół bez ruchu) | [kg] | ≥300 | - |
| 43 | Obciążalność płyty pacjenta dynamiczna ( w momencie podnoszenia) | [kg] | ≥250 | - |
| 44 | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, zwolnieniem blokad. | - | Tak | - |
| 45 | Elektromagnetyczne hamulce zwalniane czujnikiem na podczerwień | - | Tak | - |
| 46 | Powierzchnia stołu płaska w całym zakresie. | - | Tak | - |
| 47 | Stół przystosowany do wykonywania ekspozycji za pomocą panela cyfrowego typu WIFI | cm | ≥35x43cm | - |
| 48 | Obszar przezierny blatu | [cm] | 218x65 | >218x65 - 10 pkt =218x65 - 0pkt |
| V | Kolumna lampy RTG montowana na podłodze , kolumna wolnostojąca niezintegrowana ze stołem. |  | Tak |  |
| 49 | Kolumna z możliwością wykonywania badań pacjentów na łóżku , wózku inwalidzkim. | - | Tak | - |
| 50 | Wzdłużny ruch lampy na kolumnie | [cm] | ≥205 | - |
| 51 | Poprzeczny ruch lampy | [mm] | ≥250 | - |
| 52 | Pionowy ruch lampy | [cm] | ≥170 | >170 - 10 pkt =170 - 0pkt |
| 53 | Wszystkie ruchy mechaniczne | - | Tak | - |
| 54 | Obrót kolumny wokół osi pionowej | [º] | +/- 90 º | - |
| 55 | Obrót lampy wokół osi poziomej | [º] | ±180º | - |
| 56 | Najniższe położenie ogniska od podłogi | [cm] | ≤30 | - |
| 57 | Najwyższe położenie ogniska od podłogi | [cm] | ≥200cm | >200 - 10 pkt =200 - 0pkt |
| 58 | Kolumna z wyświetlaczem typu LCD (kolorowym) wbudowanym w kołpak lampy min 5” do wyświetlania parametrów min: odległość (SID),obrót lampy kąt, zastosowana kratka kratki, | - | Tak | - |
| VI | Stojak do zdjęć odległościowych |  | Tak |  |
| 59 | Zakres regulacji wysokości stojaka panelu Bucky | [cm] | ≥165 | - |
| 60 | Minimalna odległość promienia centralnego od podłogi | [cm] | ≤30cm | - |
| 61 | Maksymalna odległość promienia centralnego od podłogi | [cm] | ≥200 | - |
| 62 | Pochłanialność płyty czołowej | [mmAl] | Podać ≤0,4mmAl | - |
| 63 | Statyw przystosowany do wykonywania ekspozycji na penelu cyfrowym typu WIFI | [cm] | ≥35x43cm | - |
| 64 | Kratka przeciwrozproszeniowa min: R10:1 F: 180, cm (+/- 10%) | [Lp/cm] | ≥34 | - |
| 65 | Automatyka ekspozycji, komora trójpolowa | - | Tak | - |
| 66 | Odstęp płyta czołowa - detektor | [cm] | ≤4,0 | <0,4 – 25pkt =0,4 – 0pkt |
| 67 | Ruch w pionie - manualny | - | Tak | - |
| 68 | Hamulce mechaniczne | - | Tak | - |
| VII | Inne |  | Tak |  |
| 69 | Uchwyt do rąk do stołu | - | Tak | - |
| 70 | Uchwyt do statywu | - | Tak | - |
| VIII | Detektor cyfrowy do stołu i statywu typu WIFI |  | Tak |  |
| 71 | Rozmiar matrycy detektora | [cm] | ≥35x43cm | - |
| 72 | Materiał detektora: CSL, amorficzny krzem , TFT jodek cezu z warstwą scyntylatora | - | Tak | - |
| 73 | MTF dla 1lp/mm | % | ≥70 | - |
| 74 | Wielkość piksela | [µm] | ≤110 | ≤110-50pkt =110-0pkt |
| 75 | Rozdzielczość detektora | [pixel] | ≥ 3500 x 4300 | ≥3500x4300-25pkt =3500x4300-0pkt |
| 76 | Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji - podgląd | [s] | ≤5s | - |
| 77 | Czas wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości | [s] | ≤10s | - |
| 78 | DQE dla 0lp/mm | % | ≥70% | ≥70-25pkt =70-0pkt |
| 79 | Rozdzielczość liniowa | Lp/mm | ≥5 | - |
| 80 | Akwizycja obrazu | [bit] | ≥14bitów | ≥14-25pkt =14-0pkt |
| 81 | Detektor typu bezprzewodowego – WIFI | - | Tak |  |
| 82 | Waga detektora | kg | ≤3,8kg |  |
| 83 | Wyposażenie zestawu, ładowarka, dodatkowa bateria,. | - | Tak |  |
| 84 | Stacja technika z oprogramowaniem | - | Tak |  |
| 85 | Oprogramowanie do post-procesingu , obróbki zdjęć, dane pacjenta, adnotacje, analiza obrazu, pomiary. | - | Tak |  |
| 86 | Możliwość importu eksportu danych przez urządzenia peryferyjne jak min: CD/DVD/USB | - | Tak |  |
| 87 | Protokół DICOM, Store, , Worklist, MPPS, | - | Tak |  |
| 88 | Komputer min Procesor 2,0GHZ, 4GB ram, 500GBHDD, | - | Tak |  |
| 89 | Monitor typu Typu LCD 19”do obsługi interfejsu , rozdzielczość min 1280×1024 | - | Tak |  |
| 90 | Zdalny dostęp serwisowy | - | Tak |  |
|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
|  | System PACS |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | System PACS/RIS/dystrybucji obrazów jednego producenta | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | System PACS, licencja bezterminowa, bez ograniczenia ilości i pojemności przechowywanych badań | Tak/Nie |  | Tak -30 Nie - 0 |
|  | Dostęp poprzez przeglądarkę internetową min. Internet Explorer, Firefox, gogle chrome | Tak |  | Bez oceny |
|  | System pozwalający na współpracę z systemami Mac Os oraz przeglądarką OsiriX | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pełna integracją z przeglądarkami OsiriX - otwarcie badania na systemie z oprogramowaniem Mac i zainstalowanym oprogramowaniem OsiriX skutkuje automatycznym uruchomieniem oprogramowania z otwartym zdjęciem wybranego pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 30 Nie - 0 |
|  | Dystrybucja obrazów do badań dla uprawnionych komputerów nie może być ograniczana ilościowo pod względem licencji na stanowiska przeglądowe | Tak/Nie |  | Tak – 30 Nie – 0 |
|  | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych w standardzie kodowania min. Latin 1, Latin 2, UTF-8 z możliwością wyświetlania polskich znaków diakrytycznych liście roboczej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury - czasu przybycia Możliwość zmiany tagów DICOM dla poszczególnej reguły autoroutingu | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań | Tak |  | Bez oceny |
|  | Centralne zarządzanie użytkownikami | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział pediatrii, onkologii, neurologii) | Tak |  | Bez oceny |
|  | System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów w formacie DICOM oraz skompresowanym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej, licencja bez ograniczenia liczby użytkowników na stanowiska przeglądowe | Tak |  | Bez oceny |
|  | Produkcja płyty z badaniem dla pacjenta na napędzie lokalnym i sieciowym duplikatorze CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów – dostęp do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie/bezstratnie lub obrazy DICOM) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | System PACS RIS i dystrybucji obrazów w pełni zintegrowane tworzące jeden system | Tak |  | Bez oceny |
|  | System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania - opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) - data badania - lekarz zlecający - czas oczekiwania badania na opis - czas do przeterminowania badania - transkrypcjoniste - status badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  | Bez oceny |
| 32. | Automatyczna zmiana statusu badania (np. na cito) na podstawie informacji z systemu RIS (integracja HL7) | Tak |  | Bez oceny |
|  | System posiada zintegrowaną przeglądarkę obrazów DICOM nie wymagającą instalowania dodatkowego oprogramowania. Obsługującą min. Funkcje: - Zmiana okna w czasie rzeczywistym (Dicom Window Level) - Automatyczne dostosowanie Dicom Window Level dla zaznaczonego obszaru - Dopasowanie obrazu do rozmiaru okna - Narzędzia do pomiaru odległości, kątów, obszaru - Funkcja obracania obrazu, odbicia lustrzanego - Inwersja skali szarości - Wyświetlanie kilku obrazów jednocześnie, wybór układu wyświetlania (1x1, 2x1, 3x3…) - Możliwość jednoczesnego opisywania badania i przeglądania obrazów - Podgląd obrazów w postaci miniatur - użycia lupy o określony powiększeniu - dynamicznego powiększenia - definiowania parametrów „windows level” dla poszczególnych typów badań - definiowania tagów wyświetlanych na monitorach przez użytkownika - dodawania obrazów do opisu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka animacji dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów o min. funkcjonalności: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość komunikacji z innymi systemami poprzez protokół HL7 | Tak |  | Bez oceny |
|  | System PACS musi zapewniać także dystrybucję obrazów w technologii web https dla wszystkich uprawnionych komputerów w sieci LAN dla celów poglądowych. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Język interfejsu użytkownika – min. język polski | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dokumentacja systemu i instrukcja użytkownika w j. polskim | tak |  | Bez oceny |
|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| System RIS |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | System PACS/RIS/dystrybucji obrazów jednego producenta | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | System funkcjonuje na różnych platformach systemowych min. Windows i MAC Os |  |  |  |
|  | Dostęp poprzez przeglądarkę internetową min. Internet Explorer, firefox, google chrome | Tak |  | Bez oceny |
|  | System RIS musi zapewniać także dystrybucję obrazów w technologii web https dla wszystkich uprawnionych komputerów w sieci LAN dla celów poglądowych. | Tak |  | Bez oceny |
|  | System RIS w pełni zintegrowany z systemem PACS obydwa systemu pracują na jednym wspólnym interfejsie | Tak/nie |  | Tak – 50 Nie - 0 |
|  | System RIS, licencja bezterminowa, bez ograniczeń liczby użytkowników, bez ograniczenia liczby pracowni i bez ograniczenia ilości przechowywanych badań | Tak |  | Bez oceny |
|  | Baza danych w technologii SQL pracująca na systemach typu Windows serwer | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia zapis i archiwizację danych demograficznych i adresowych pacjentów | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia wprowadzanie i archiwizację opisów badań oraz ich statusów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Proces wprowadzania opisu jest oparty o listę roboczą prezentującą minimum: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania - opis badania - data badania - lekarz zlecający - czas oczekiwania badania na opis - czas do przeterminowania badania - transkrypcjoniste - status badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia zapis danych z uwzględnieniem minimum: Rodzaju badania Lekarza kierującego i jednostki kierującej Daty zlecenia Planowanej daty badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia wykonywanie raportów z zakresie minimum: - wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące - wykaz badań z podziałem na lekarzy zlecających - wykaz badań z podziałem na procedury - wykaz badań z podziałem na lekarzy opisujących | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia eksport wybranych zestawień i raportów do formatu txt i csv | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia zlecenie kilku badań jednocześnie dla jednego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zabezpieczenie przed wpisywaniem danych tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia nagrywanie badań pacjentów na nośnikach CD/DVD na wewnętrznej nagrywarce CD/DVD na stacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwia podłączenie zewnętrznych duplikatorów nagrywających na CD/DVD w celu automatycznego nagrywania płyt z badaniami pacjentów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrane płyty z wynikami badań zawierają oprogramowanie prezentujące dane pacjenta/badania wraz z przeglądarka obrazów DICOM uruchamiane bezpośrednio z płyty i nie wymagające instalowania dodatkowego oprogramowania lub bibliotek | Tak |  | Bez oceny |
|  | System jest wyposażony w graficzny moduł administracyjny umożliwiający: Dodawanie i edycję użytkowników Dodawanie i edycję jednostek organizacyjnych Nadawanie uprawnień dla użytkowników | Tak |  | Bez oceny |
|  | System jest wyposażony w moduł kontroli uprawnień dla użytkowników, kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu oraz do określonych typów badań dla każdego użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | System posiada zintegrowany słownik ortograficzny podkreślający błędnie wpisane słowa na czerwono, usprawniający proces wpisywania opisów i eliminujący podstawowe błędy literowe | Tak |  | Bez oceny |
|  | Skanowanie papierowej dokumentacji medycznej (opisy, zlecenia…). Skany po konwersji do standardu DICOM dołączane są do badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa pracowni mobilnych. Możliwość zdalnego zarejestrowania pacjenta, przesłanie z centralnego systemu listy pacjentów (dicom worklist). Przesłanie badań do centralnego systemu - Teleradiologia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania indywidualnie dla każdego rodzaju badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Widok zajętych i wolnych terminów wykonania badań w poszczególnych pracowniach w obrębie danego dnia lub tygodnia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość tworzenia wzorców opisów badań z rozgraniczeniem na ogólnodostępne dla wszystkich i dostępnych tylko dla osoby tworzącej wzorzec | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wzorce opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość umieszczenia logo pracowni/ szpitala na wydruku wyników badań dla pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Walidacja numeru PESEL podczas wprowadzania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne generowanie opisu badania w formie PDF | Tak |  | Bez oceny |
|  | Polski interfejs użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Generowanie listy DICOM Worklist dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość komunikacji z innymi systemami poprzez protokół HL7 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Auto odświeżanie listy roboczej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dokumentacja systemu i instrukcja użytkownika w j. polskim | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość sortowania listy roboczej alfabetycznie lub rosnąco/malejąco poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny | Tak/Nie |  | Tak – 10 Nie - 0 |
|  | Możliwość dodawania usuwania kolumn listy roboczej przez użytkownika | Tak/Nie |  | Tak – 50 Nie - 0 |
|  | Możliwość zapisu obecnie używanego widoku listy roboczej | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Możliwość wyszukiwania pacjentów w liście roboczej po wpisaniu frazy lub ciągu znaków | Tak/Nie |  | Tak – 30 Nie - 0 |
|  | Autouzupełnianie w polu wyszukiwania pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 40 Nie - 0 |
|  | Możliwość kreowania reguł dla badań przychodzących pozwalających na automatycznie nadawanie im terminu ważności według np. stopnia krytyczności lub modalności | Tak/Nie |  | Tak - 40 Nie - 0 |
|  | Moduł opisowy stylizowany na wzór ms word - możliwość zmiany czcionki jej wielkości pogrubienia, stylu. Dodawanie kolumn, zmiana koloru czcionki lub zaznaczenie kolorem wyrazu | Tak/Nie |  | Tak – 40 Nie - 0 |
|  | Moduł opisowy wyświetla wszystkie dane demograficzne pacjenta wraz z badaniami poprzednimi | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Podgląd opisu w formacie PDF | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - |
|  | Dodawania podpisu lekarza do opisu | Tak |  |  |
|  | Możliwość otwarcia kilku opisów jednocześnie | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Możliwość nagrania dźwiękowego opisu badania i przekazania do transkrypcjonisty | Tak/Nie |  | Tak – 40 Nie - 0 |
|  | Możliwość modyfikacji szablonu opisu | Tak |  |  |
|  | Ustalanie grafików dostępności użytkowników w systemie | Tak |  | Tak – 60 Nie - 0 |
|  | Ustawiania reguł przypisywania badań dla radiologów ze względu na ich dostępność w systemie | tak |  | Tak – 50 Nie - 0 |
|  | Duplikator: - Możliwość załadunku min 50 płyt czystych - magazynek na min 50 płyt zadrukowanych - min dwie wbudowane nagrywarki pozwalające na jednoczesną produkcję min 2 płyt - technologia zadruku - atramentowa |  |  |  |
|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
|  | Oprogramowanie Diagnostyczne |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie bez ograniczeń licencyjnych na stanowiska komputerowe – oprogramowanie nie przypisane do komputera PC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US/CT/ USG i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania - opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) - data badania - lekarz zlecający - czas oczekiwania badania na opis - czas do przeterminowania badania - transkrypcjoniste - status badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja ze stacją diagnostyczną na poziomie pulpitu stacji tzn. oprogramowanie stacji i system opisywania badań pracują na tym samym komputerze. Otwarcie okna opisu inicjuje otwarcie okna z zdjęciami pacjenta. Zamknięcie okna opisu zamyka okno przeglądarki co uniemożliwia opisanie zdjęć innego pacjenta. | Tak/Nie |  | Tak – 50 Nie - 0 |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez specjalny moduł w przeglądarce pozwalający na: - zmianę jasności - powiększanie - zaznaczanie obszaru zainteresowania w elipsie i prostokącie - zmianę układu min. od 1x1 do 8x4 - nawigację pomiędzy stronami wydruku - możliwość usuwania strony - możliwość zapisania układu stron | Tak |  | Bez oceny |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC, z możliwością: - zatrzymania nagrywania badania - usunięcia badania z kolejki do nagrania - wznowienia zatrzymanego badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie miniaturek serii obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie serii obrazów danego badania w postaci tzw. drzewka | Tak |  |  |
|  | Narzędzia pomiarowe automatycznie personalizowane w zależności od modalności badania | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Możliwość ustawiania presetów(W/L) dla poszczególnych typów badania | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przesuwania kilku serii na monitorze jednocześnie (synchronizacja serii) | Tak/Nie |  | Tak – 10 Nie - 0 |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przełączenia w tryb pełno ekranowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka uruchamia się na monitorze diagnostycznym w trybie zmaksymalizowanym przykrywa wszystkie elementy pulpitu windows (nie widoczny jest pasek narzędzi itp.) |  |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar kątów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość dodania zdjęcia z adnotacjami do opisu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zapisania badania z adnotacjami na serwerze PACS jako nowy obraz w serii |  |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania przez użytkownika | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania, - długość obwodu regionu zainteresowania, - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość Reformatowania wielopłaszczyznowego (MPR), w czasie rzeczywistym, z możliwością zmiany parametrów warstwy: - rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej (MPR Standard) - rekonstrukcje wzdłuż prostej skośnej (MPR Oblique) - rekonstrukcje wzdłuż dowolnej krzywej (MPR Curved) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Minimalne parametry komputera stacji lekarskiej: - Procesor Xeon 3GHz 10 MB Cache - Windows 7 Pro - RAM 8GB DDR3 – 1600MHz - Medyczna karta Graficzna dedykowana do współpracy z oferowanymi monitorami Medycznymi - Dysk Twardy SATA 500GB - Nagrywarka CD/DVD - Klawiatura i mysz - Karta sieciowa 1Gbps - Monitor kolorowy 21’’ | Tak, podać nazwę i model |  | Bez oceny |
|  | Minimalne parametry monitorów diagnostycznych 2szt: - przekątna 21’’ - wielkość pixela 0,27 mm - rozdzielczość 1200x1600 - kąt widzenia 176/176 stopni - jasność 1650 cd/m2 - kontrast 850:1 - Głębia 14 bit - Stabilizacja jasności - tryb DICOM - sensor do kalibracji DICOM wbudowany w monitor, automatycznie wysuwający się podczas kalibracji - Pivot - porty DVI-D, DsiplayPort, USB - Płyta zabezpieczająca przednią cześć ekranu | Tak, podać nazwę i model |  | Bez oceny |
|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
|  | Oprogramowanie na stanowiska przeglądowe |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US/CT/ USG i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania - opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) - data badania - lekarz zlecający - czas oczekiwania badania na opis - czas do przeterminowania badania - transkrypcjoniste - status badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja ze stacją diagnostyczną na poziomie pulpitu stacji tzn. oprogramowanie stacji i system opisywania badań pracują na tym samym komputerze. Otwarcie okna opisu inicjuje otwarcie okna z zdjęciami pacjenta. Zamknięcie okna opisu zamyka okno przeglądarki co uniemożliwia opisanie zdjęć innego pacjenta. | Tak/Nie |  | Tak – 50 Nie - 0 |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez specjalny moduł w przeglądarce pozwalający na: - zmianę jasności - powiększanie - zaznaczanie obszaru zainteresowania w elipsie i prostokącie - zmianę układu min. od 1x1 do 8x4 - nawigację pomiędzy stronami wydruku - możliwość usuwania strony - możliwość zapisania układu stron | Tak |  | Bez oceny |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC, z możliwością: - zatrzymania nagrywania badania - usunięcia badania z kolejki do nagrania - wznowienia zatrzymanego badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie miniaturek serii obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie serii obrazów danego badania w postaci tzw. drzewka | Tak |  |  |
|  | Narzędzia pomiarowe automatycznie personalizowane w zależności od modalności badania | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Możliwość ustawiania presetów(W/L) dla poszczególnych typów badania | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | Tak |  |  |
|  | Możliwość przesuwania kilku serii na monitorze jednocześnie (synchronizacja serii) | Tak/Nie |  | Tak – 10 Nie - 0 |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przełączenia w tryb pełno ekranowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka uruchamia się na monitorze diagnostycznym w trybie zmaksymalizowanym przykrywa wszystkie elementy pulpitu windows (nie widoczny jest pasek narzędzi itp.) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar kątów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość dodania zdjęcia z adnotacjami do opisu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zapisania badania z adnotacjami na serwerze PACS jako nowy obraz w serii | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania przez użytkownika bez supportu | Tak/Nie |  | Tak – 20 Nie - 0 |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania, - długość obwodu regionu zainteresowania, - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | tak |  | Bez oceny |
|  | Licencjonowanie użytkowania dostępu do badań nie może być podane ograniczeniom ilościowym. Typ licencji enterprise. | tak |  | Bez oceny |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 25-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |
| 6 | Zamawiający wymaga potwierdzonego przez producenta upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na oferowany sprzet. | TAK |  |
| 7 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Miejscowość i data

#### Zadanie nr 2                                                                           Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ULTRASONOGRAF

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2015

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne-aparat usg ginekologia - położnictwo |  |
|  | System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy brzusznej, naczyń, płytko położonych narządów, położnictwa, ginekologii, urologii ,pediatrii, kardiologii, obrazowania 3D | TAK |  | X |
|  | Aparat stacjonarny z czterema aktywnymi, równoważnymi portami dla głowic obrazowych, z podstawą na 4 jezdnych kołach | TAK |  | X |
|  | Aparat oparty na systemie operacyjnym Windows 7 lub wyższym | TAK podać |  | X |
|  | Masa aparatu maksymalnie 106 kg | TAK podać |  | X |
|  | Szerokość maksymalnie 56cm | TAK podać |  | X |
|  | Wysokość maksymalnie 128cm | TAK podać |  | X |
|  | Głębokość maksymalnie 90cm | TAK podać |  | X |
|  | Zasilanie 230 V / 50Hz | TAK |  | X |
| Panel sterujący |
|  | Dedykowane klawisze funkcyjne | TAK |  | X |
|  | Klawisze skrótowe, bezpośrednie do włączania danych funkcji | TAK |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o sterownik nożny dwuprzyciskowy | TAK |  | X |
|  | Monitor kolorowy o przekątnej minimum 18” bez przeplotu | TAK podać |  | x |
|  | Monitor LED lub LCD na wysięgniku umożliwiającym jego obrót prawo-lewo, góra-dół oraz zmianę wysokości (położenia względem klawiatury) | TAK podać |  | LED- 20 pkt LCD- 0 pkt |
|  | Monitor pracujący w rozdzielczości minimum 1300x700 (panoramiczny) | TAK |  | X |
|  | Czytelny, prosty w obsłudze, podświetlany pulpit sterowniczy wyposażony w panel dotykowy min. 10" typu LED. Panel dotykowy z możliwością obsługi w rękawiczkach lateksowych | TAK |  | X |
|  | Alfanumeryczna, wysuwana klawiatura z podświetlaniem, sterownik typu “Trackball” | TAK |  | x |
|  | Wysokiej jakości głośniki stereo wbudowane w aparat | TAK |  | X |
|  | Regulacja panelu sterowania góra dół minimum17cm | TAK podać |  | x |
|  | Wbudowany podgrzewacz żelu | TAK |  | TAK- 10pkt NIE- 0 pkt |
| Obrazowanie |
|  | Przetwarzanie obrazu minimum 8 bitów, obraz o minimum 16 mln kolorów | TAK podać |  | X |
|  | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych minimum 130000 | TAK podać |  | ≥130000- 20pkt Poniżej 130000- 0pkt |
|  | Dynamika systemu minimum 240dB wyświetlane na ekranie zależne od zastosowanej sondy | TAK podać |  | ≥240dB- 20pkt <240dB- 0pkt |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | X |
|  | Frame rate dla trybu B minimum 1,8MHz | TAK podać |  | >1,8MHz- 20pkt ≤1,8MHz- 0pkt |
|  | Oprogramowanie polepszające obrazowanie, podać nazwę | TAK podać |  | X |
|  | Pamięć filmowa CINE minimum 24000 klatek | TAK podać |  | X |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  | x |
|  | Minimum 8 strefowa dynamiczna regulacja wzmocnienia TGC. Sterowanie poprzez panel dotykowy. | TAK |  | Sterowanie przez panel dotykowy- 10pkt Sterowanie suwakami fizycznymi- 0pkt |
|  | Maksymalna liczba ognisk minimum 4 | TAK podać |  | X |
|  | Maksymalne powiększenia ZOOM minimum 16x | TAK podać |  | X |
|  | Głębokość obrazowania w zakresie minimum 0,5 do 36 cm | TAK podać |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EKG | TAK |  | X |
|  | Presety fabryczne aparatu z możliwość tworzenia własnych ustawień przez użytkowników minimum 90 | TAK podać |  | X |
|  | System zarządzania obrazami | TAK |  | X |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy minimum 1-13MHz | TAK podać |  | X |
| Tryby obrazowania |
|  | B | TAK |  | X |
|  | 2B | TAK |  | X |
|  | Kolorowy M-mode | TAK |  | X |
|  | Kolor Doppler | TAK |  | X |
|  | Power Doppler | TAK |  | X |
|  | Kierunkowy Power Doppler | TAK |  | X |
|  | Obrazowanie harmoniczne THI z inwersją impulsu | TAK |  | X |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb CW | TAK |  | X |
|  | Możliwość trybów pracy: B/M, B/D(PW), B/C, B/PD, B/DPD, B/TD, B/D(CW), B/C/PW, B/PD/PW, B/DPD/PW, B/C/M, Dual, B/C/CW, B/PD/CW | TAK |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D | TAK |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru grubości Intima Media | TAK/NIE |  | X |
|  | Możliwość automatycznej redukcji szumów echa w trybie 2D | TAK |  | X |
|  | Możliwość optymalizacji obrazu B i trybu 3D/4D przez wygładzanie obrazu i poprawę kontrastu | TAK |  | X |
|  | Możliwość wykorzystania obrazowania krzyżowego poprawiającego jakość obrazu na głowicach liniowych | TAK |  | X |
|  | Możliwość automatycznej optymalizacji obrazu B I PW za pośrednictwem jednego klawisza | TAK |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną typu convex o częstotliwości 4-8Mhz i polu obrazowania minimum 85 stopni | TAK/NIE |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną typu endokawitarnego o częstotliwości 4-9Mhz i polu obrazowania minimum 140 stopni | TAK/NIE |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array o częstotliwości 2-4MHz | TAK/NIE |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array typu Single Crystal o częstotliwości 3-8MHz | TAK/NIE |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o czole 50 mm +/- 2 mm, zakresie częstotliwości 3-12MHz, 256 elementów | TAK/NIE |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex 1-4MHz, kąt widzenia minimum 50 stopni | TAK/NIE |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice ołówkowe 2MHz i 4MHz | TAK/NIE |  | X |
| Doppler pulsacyjny PW |
|  | Wielkość bramki minimum 0,5-15mm | TAK podać |  | X |
|  | PRF maksimum 23KHz | TAK podać |  | X |
|  | Kąt korekcji bramki minimum +/- 80 stopni | TAK podać |  | X |
| Głowica konweksowa (convex) |
|  | Głowica typu convex do badań abdominalnych | TAK |  | x |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 2-8MHz | TAK podać |  | x |
|  | Liczba elementów w głowicy convex minimum 128 | TAK podać |  | x |
|  | Promień krzywizny czoła głowicy convex minimum 55 mm, +/- 2 mm | TAK podać |  | x |
|  | Kąt pola skanowania ( WIDZENIA ) minimum 70 stopni +/- 2 stopnie | TAK podać |  | x |
|  | Praca w trybie Duplex i Triplex | TAK |  | x |
|  | Minimum 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2 D | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji | TAK |  | x |
|  | Praca głowicy convex w trybach: B, 2B, M-mode, Dopplera Pulsacyjnego, Dopplera kolorowego, Power Dopplera, , obrazowania harmonicznego THI | TAK |  | x |
| Głowica endowaginalna |
|  | Liczba elementów w głowicy liniowej minimum 128 | TAK podać |  | x |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 4-9 MHz | TAK podać |  | x |
|  | Promień krzywizny czoła głowicy convex minimum 10 mm, +/- 2 mm | TAK podać |  | x |
|  | Kąt pola skanowania ( WIDZENIA ) minimum 150 stopni +/- 2 stopnie | TAK podać |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji | TAK |  | x |
|  | Praca głowicy endowaginalnej w trybach: B, 2B, M-mode, Dopplera Pulsacyjnego, Dopplera kolorowego, Power Dopplera, Kierunkowego Power Dopplera, obrazowania harmonicznego THI oraz elastografii | TAK |  | x |
| Głowica liniowa |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 5-13 MHz | TAK podać |  | x |
|  | Szerokość głowicy minimum 40mm | TAK podać |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji | TAK |  | x |
|  | Praca głowicy liniowej w trybach: B, 2B, M-mode, Dopplera Pulsacyjnego, Dopplera kolorowego, Power Dopplera, Kierunkowego Power Dopplera, obrazowania harmonicznego THI, elastografii oraz obrazowania trapezowego i rombowego | TAK |  | x |
| Pomiary |
|  | Pomiar odległości (minimum 10 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie) | TAK |  | x |
|  | Pomiar pola powierzchni | TAK |  | x |
|  | Pomiar objętości | TAK |  | x |
|  | Pomiar kątów metodą Grafa | TAK |  | x |
|  | Pomiary Dopplerowskie | TAK |  | x |
|  | Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna, średnia | TAK |  | x |
|  | Indeksy: PI i RI | TAK |  | x |
|  | Pomiary gradientów | TAK |  | x |
|  | Procent zwężenia | TAK |  | x |
| Archiwizacja |
|  | Wideoprinter czarno-biały (110mm) wbudowany w aparat | TAK |  | x |
|  | Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym minimum 450 GB | TAK |  | x |
|  | Wbudowana nagrywarka płyt DVD | TAK |  | x |
|  | Archiwizacja obrazów z badań | TAK |  | x |
|  | Archiwizacja sekwencji video | TAK |  | x |
|  | Archiwizacja raportów z badań | TAK |  | x |
|  | Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej | TAK |  | x |
|  | Wyjście cyfrowe USB (minimum 6 portów) i Ethernet umożliwiające archiwizację na zewnętrznej stacji roboczej | TAK |  | x |
|  | Archiwizacja i przenoszenie danych na nośnikach danych typu Pendrive | TAK |  | x |
|  | Aparat z możliwością pełnej kompatybilności z systemem PACS | TAK |  | x |
|  | Integracja oferowanych usg z systemem PACS i RIS | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu do współpracy z protokołami klasy DICOM umożliwiającymi współpracę z innymi stacjami pracującymi w formacie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie Storage, Storage Commitment, Worklist, MPPS, Media-Class, Query | TAK |  | x |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 25-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |
| 6 | Zamawiający wymaga potwierdzonego przez producenta upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na oferowany sprzet. | TAK |  |
| 7 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Miejscowość i data

#### Zadanie nr 3                                                   Załącznik nr 3

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ULTRASONOGRAF

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2015

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZENOŚNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1 SZT. /OIOM/ |  |
|  | Przenośny system ultrasonograficzny, posiadający następujące tryby obrazowania : B, M, Doppler, Power Doppler. Urządzenie dedykowane do zastosowań anestezjologicznych, w warunkach oddziałów intensywnej terapii, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym | Tak |  |  |
|  | Zakres pracy system od 1 – 15 MHz | Tak |  |  |
| 16113. | Wbudowany moduł edukacyjny dla każdego z dostępnych presentów dla głowicy liniowej pozwalający użytkownikowi uzyskać wskazówki w formie graficznej dotyczące : właściwej pozycji pacjenta, właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, ruchu sony diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego, graficzne wskazanie miejsca do którego operator będzie kierował igłę, projekcja igły w obrazie ultrasonograficznym oraz prezentacja w formie pliku video o sposobie prowadzenia igły z jednoczasową możliwością podglądu obrazu na żywo | Tak |  |  |
| 14. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu i modułu edukacyjnego w okresie trwania gwarancji na urządzenie | Tak |  |  |
| 15. | Wbudowany system automatycznej wykrywania, wizualizacji i identyfikacji igły na ekranie aparatu USG w technice in-plane i out-of-plane. (tor prowadzenia igły, głębokości i identyfikacji celu dla użytkownika na ekranie). | Tak |  |  |
| 16. | Waga: < 6 kg | Tak |  |  |
| 17. | Wyświetlacz: w pełni dotykowy, przekątna min. 12 cala / 30 cm, LCD w pełni dotykowy z regulacją głębokości i wzmocnienia w 10cio stopniowej skali na ekranie monitora | Tak |  | =12 cal-0 pkt >12cal-5 pkt |
| 18. | Tryby obrazowania: Tryb-B- Mode Tryb – 2B Mode Tryb-M-mode Tryb - Color Doppler / Power dopper | Tak |  |  |
| 19. | Możliwość archiwizacji danych pacjenta wraz z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi, wraz z możliwością exportu danych w trybach : DICOM, JPG, AVI | Tak |  |  |
| 20. | Sonda / głowica diagnostyczna : Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa sonda liniowa – odporna na uderzenia Częstotliwość pracy : 3 – 12 MHz | Tak |  |  |
| 21. | Sonda / głowica diagnostyczna : Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa sonda convexowa Częstotliwość pracy : 1 – 6 MHz | Tak |  |  |
| 22. | Sonda / głowica diagnostyczna : Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa sonda do zastosowań kardiologicznych Częstotliwość pracy : 2 – 4 MHz (+/- 1 MHz) | Tak |  |  |
| 23. | Fantom uniwersalny do kontroli igły pod USG zawierający struktury naczyniowe (żyła, tętnica) oraz nerwowe (nerw hiperechogeniczny oraz hypoechogeniczny) | Tak |  |  |
| 24. | Fantom do kontroli igły pod USG w dostępie między mięśniami pochyłymi oraz w dostępie nadobojczykowym zawierające struktury naczyniowe oraz nerwowe | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 25-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |
| 6 | Zamawiający wymaga potwierdzonego przez producenta upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na oferowany sprzet. | TAK |  |
| 7 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Miejscowość i data

#### Załącznik nr 3                                                   Zadanie nr 4

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ULTRASONOGRAF

Producent/kraj: ………..

Typ/model/wersja aparatury : ………..

Rok produkcji: NOWY 2015

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne - aparat usg dla chirurgii i endokrynologii |
|  | System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy brzusznej, naczyń, płytko położonych narządów, położnictwa, ginekologii, urologii, pediatrii, kardiologii, obrazowania 3D | TAK |  | x |
|  | Aparat stacjonarny z trzema aktywnymi, równoważnymi portami do głowic, z podstawą na 4 jezdnych kołach | TAK |  | x |
|  | Masa aparatu maksymalnie 65kg | TAK podać |  | < 65 kg -20 pkt = 65 kg - 0 pkt |
|  | Szerokość maksymalnie 50cm | TAK podać |  | x |
|  | Wysokość maksymalnie 135cm | TAK podać |  | x |
|  | Głębokość maksymalnie 70cm | TAK podać |  | x |
|  | Zasilanie 230 V / 50Hz | TAK |  | x |
| Panel sterujący |
|  | Dedykowane klawisze funkcyjne | TAK |  | x |
|  | Klawisze skrótowe, bezpośrednie do włączania danych funkcji | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o sterownik nożny dwuprzyciskowy | TAK |  | x |
|  | Monitor kolorowy LCD TFT o przekątnej minimum 18” bez przeplotu | TAK podać |  | > 18" -20 pkt =18" - 0 pkt |
|  | Monitor LCD TFT na wysięgniku umożliwiającym jego obrót prawo-lewo, góra-dół oraz zmianę wysokości (położenia względem klawiatury) | TAK |  | x |
|  | Monitor pracujący w rozdzielczości minimum 1280x1024 | TAK |  | x |
|  | Wysokiej jakości głośniki stereo wbudowane w aparat | TAK |  | x |
|  | Regulacja panelu sterowania góra dół min.13 cm | TAK podać |  | > 13cm -10 pkt = 13cm - 0 pkt |
| Obrazowanie |
|  | Alfanumeryczna Klawiatura z podświetlaniem, sterownik typu “Trackball” | TAK |  | x |
|  | Przetwarzanie obrazu minimum 8 bitów, obraz o minimum 256 stopniach szarości | TAK podać |  | x |
|  | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych minimum 32000 | TAK podać |  | > 32000 -10 pkt ≤ 32000 - 0 pkt |
|  | Dynamika systemu minimum 200dB | TAK podać |  | x |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | x |
|  | Frame rate minimum 770 Hz | TAK podać |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wieloczęstotliwościowe tzn. wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie (np.FULL SPECTRUM IMAGING) działające na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie polepszające obrazowanie min dwa rozwiązania, podać nazwę | TAK |  | x |
|  | Pamięć filmowa CINE minimum 7000 | TAK podać |  | x |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  | x |
|  | Minimum 8 strefowa dynamiczna regulacja wzmocnienia TGC | TAK |  | x |
|  | Maksymalna liczba ognisk minimum 4 | TAK podać |  | x |
|  | Maksymalne powiększenia ZOOM minimum 16x | TAK podać |  | x |
|  | Głębokość obrazowania w zakresie minimum 2 do 30 cm | TAK podać |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EKG | TAK |  | x |
|  | Presety fabryczne aparatu z możliwość tworzenia własnych ustawień przez użytkowników minimum 20 szt. | TAK podać |  | x |
|  | System zarządzania obrazami | TAK |  | x |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy (określony częstotliwościami pracy głowic w aparacie) minimum 2-12MHz | TAK podać |  | x |
| Tryby obrazowania |
|  | B | TAK |  | x |
|  | 2B | TAK |  | x |
|  | Kolorowy M-mode | TAK |  | x |
|  | Kolor Doppler | TAK |  | x |
|  | Power Doppler | TAK |  | x |
|  | Kierunkowy Power Doppler | TAK |  | x |
|  | Ciągły Doppler | TAK |  | x |
|  | Obrazowanie harmoniczne THI z inwersją impulsu | TAK |  | x |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb CW | TAK |  | x |
|  | Możliwość trybów pracy: B/M, B/D(PW), B/C, B/PD, B/DPD, B/TD, B/D(CW), B/C/PW, B/PD/PW, B/DPD/PW, B/C/M, Dual, B/C/CW, B/PD/CW | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie, oprogramowanie AutoIMT | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość automatycznej redukcji szumów echa w trybie 2D | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o Stress Echo | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie typu Strain Echo | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do elastografii | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z głowicami typu Single Crystal | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość optymalizacji obrazu B i trybu 3D/4D przez wygładzanie obrazu i poprawę kontrastu | TAK |  | x |
|  | Możliwość wykorzystania obrazowania krzyżowego poprawiającego jakość obrazu na głowicach liniowych | TAK |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość automatycznej optymalizacji obrazu B I PW za pośrednictwem jednego klawisza | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną typu convex o częstotliwości minimum 4-8Mhz, pole obrazowania minimum 80 stopni | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną o częstotliwości 3-8 MHz | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna o częstotliwości 4-9MHz |  |  |  |
| Doppler pulsacyjny PW |
|  | Wielkość bramki minimum 0,5-15mm | TAK podać |  | x |
|  | Zakres PRF minimum 1-23 KHz | TAK podać |  | x |
|  | Szybkość przepływu minimum 6 m/s | TAK podać |  | x |
|  | Minimum 5 map dla trybu PW | TAK podać |  | x |
| Głowica konweksowa (convex) |
|  | Głowica typu convex do badań abdominalnych | TAK |  | x |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 2-8MHz | TAK podać |  | x |
|  | Liczba elementów w głowicy convex minimum 128 | TAK podać |  | x |
|  | Promień krzywizny czoła głowicy convex minimum 50 mm, +/- 2 mm | TAK podać |  | x |
|  | Kąt pola skanowania ( WIDZENIA ) minimum 70 stopni +/- 2 stopnie | TAK podać |  | x |
|  | Praca w trybie Duplex i Triplex | TAK |  | x |
|  | Minimum 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2 D | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji | TAK |  | x |
|  | Praca głowicy convex w trybach: B, 2B, M-mode, Dopplera Pulsacyjnego, Dopplera kolorowego, Power Dopplera, , obrazowania harmonicznego THI | TAK |  | x |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Liczba elementów w głowicy liniowej minimum 128 |  | TAK podać |  | x |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 5-12 MHz |  | TAK podać |  | x |
|  | Szerokość pola skanowania 40 mm +/- 2 mm |  | TAK podać |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji |  | TAK |  | x |
|  | Praca głowicy liniowej w trybach: B, 2B, M-mode, Dopplera Pulsacyjnego, Dopplera kolorowego, Power Dopplera, Kierunkowego Power Dopplera, obrazowania harmonicznego THI oraz obrazowania trapezowego |  | TAK |  | x |
| Pomiary |  |  |  |
|  | Pomiar odległości (minimum 8 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie) | TAK |  | x |
|  | Pomiar pola powierzchni | TAK |  | x |
|  | Pomiar objętości | TAK |  | x |
|  | Pomiar kątów metodą Grafa | TAK |  | x |
|  | Pomiary Dopplerowskie | TAK |  | x |
|  | Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna, średnia | TAK |  | x |
|  | Indeksy: PI i RI | TAK |  | x |
|  | Pomiary gradientów | TAK |  | x |
|  | Procent zwężenia | TAK |  | x |
| Archiwizacja |
|  | Wideoprinter czarno-biały (110mm) | TAK |  | x |
|  | Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym minimum 500 GB | TAK |  | x |
|  | Wbudowana nagrywarka płyt DVD | TAK |  | x |
|  | Archiwizacja obrazów z badań | TAK |  | x |
|  | Archiwizacja sekwencji video | TAK |  | x |
|  | Archiwizacja raportów z badań | TAK |  | x |
|  | Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej | TAK |  | x |
|  | Wyjście cyfrowe USB (minimum 5 portów) i Ethernet umożliwiające archiwizację na zewnętrznej stacji roboczej | TAK |  | x |
|  | Wyjście DVI wbudowane w aparat | TAK |  | x |
|  | Wyjście VHS wbudowane w aparat | TAK |  | x |
|  | Wejście mikrofonowe wbudowane w aparat | TAK |  | x |
|  | Archiwizacja i przenoszenie danych na nośnikach danych typu Pendrive | TAK |  | x |
|  | Możliwość bezprzewodowego przesyłania i archiwizowania zdjęć poglądowych na zewnętrznej stacji z ochroną danych osobowych | TAK |  | x |
|  | Aparat w pełni kompatybilny z systemem PACS | TAK |  | x |
|  | System DICOM umożliwiającymi współpracę z innymi stacjami pracującymi w formacie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie Storage, Storage Commitment, Worklist, MPPS, Media-Class, Query | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy głowicy endorektalnej i endowaginalnej o przystawkę, określającej kierunek propagacji fali i ustawienia głowicy, tzw. GPS | TAK |  | x |
|  | Integracja oferowanych usg z systemem PACS i RIS | Tak |  | x |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 25-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |
| 6 | Zamawiający wymaga potwierdzonego przez producenta upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na oferowany sprzet. | TAK |  |
| 7 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Miejscowość i data

Załącznik nr 4

UMOWA nr ……./2014 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Marka Korneta       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2013 r  poz. 907 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu medycznego

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego

,

(wpisać nazwę )

wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa sprzętu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy sprzęt medyczny  wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2.Sprzęt medyczny  musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679) i  , posiadać deklarację zgodności CE, musi być dopuszczona do obrotu.

3. Sprzęt medyczny  musi być fabrycznie nowy , gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadający certyfikat bezpieczeństwa.

4. Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu

5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia,.
6. Wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych (okresowych) zakupionego  sprzętu, min. 1
raz w każdym roku gwarancji.

7. .Wykonawca załączy do oferty katalogi lub foldery zawierające następujące informacje o

przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa urządzenia (typ, model).

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt medyczny przez Zamawiającego   do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia 21.07.2015 r.

2. Zakres zamówienia dot. autoryzowanego serwisu technicznego (zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych)

Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 2612812    , 603033173

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości sprzętu , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności

- Cena umowna przedmiotu umowy podana w § 5 ust.1 niniejszej umowy, nie ulegnie zmianie przez cały okres jej obowiązywania.

2.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego

3.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

60 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążeni rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór sprzętu, gwarancja i serwis

- Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru , podpisanego przez obie strony  . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (sprzęt musi być gotowy do użytku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do jej używania odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, montażu i uruchomieniu sprzętu  z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzętu obarczonego wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym  sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego sprzętu na nowy, wolny od wad. Sprzęt  oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7..	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na sprzęt, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia wraz z paszportem technicznym),

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 	 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania ewentualnej naprawy .

9..Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                                         Wykonawca dostaw

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ oświadczam, iż wykonałem w okresie trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwie dostawy oferowanego sprzętu medycznego.

| LLp. | nNazwa sprzętu | WWartość brutto wykonanych dostaw | NNazwa i adres i odbiorcy, dla którego wykonano dostawy | DData dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należyte wykonanie dostaw potwierdzam dokumentami zawartymi w załączeniu do niniejszego wykazu (poświadczenie )

Nazwa i adres Wykonawcy	Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa)	(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

#### Załącznik nr 6

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ............... na:

…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

- …………………………………

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

dnia

podpis Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

#### Załącznik nr 7

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ……………… na:

………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(Podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy