Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	Dotyczy KM4 - Celem obniżenia kosztów prosimy o dopuszczenie na oddział intensywnej terapii zamiast wymaganego "tandemu z 2 kolumn" - stacjonarną sufitową jednostkę typu MEDIA BRIDGE (most.) Zalety: niższa cena urządzenia, mniejsze koszty montażu i technicznej obsługi, większa ergonomia wokół łóżka pacjenta, mniejsze wymogi nośności konstrukcji sufitowej, możliwość podłączenia dodatkowego łóżka pacjenta w przypadkach nagłej potrzeby, itd.	Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 55 do 58 Zamawiający nie dopuszcza na oddział intensywnej terapii stacjonarnych sufitowych jednostek typu media bridge.
2	Dotyczy KM4 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego półki (po stronie aparaturowej oraz infuzyjnej) o wymiarach 55x45 cm z bocznymi szynami montażowymi. Dodatkowo prosimy o dopuszczenie poziomych szyn montażowych na tylnej ściance głowicy - góra + dół wraz z możliwością poziomych szyn montażowych (z możliwością regulacji wysokości - instalacja na pionowych drążkach z przodu lub z tyłu głowicy)	Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego półki o wymiarach 55x45 ponieważ ich wymiary znacznie odbiegają one od wymagań określonych w PFU (45x45 cm) i nie mieszczą się w zakresie toleracji 10% dopuszczonej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza opisane poziome szyny montażowe jako dodatkowe, oprócz wymaganych szyn montażowych opisanych w PFU, z których Zamawiający nie rezygnuje.
3	Dotyczy KM3 - Czy Zamawiający dopuści kolumny z wysięgnikiem obrotowym 2 ramiennym o zasięgu 1800 mm oraz regulacji wysokości kolumny 50cm, z możliwością obniżania i podnoszenia głowicy w czasie 20 sekund - natomiast o udźwigu kolumny aż 150 kg	Zamawiający nie dopuści kolumny z wysięgnikiem obrotowym 2 ramiennym o zasięgu 1800 mm ponieważ bardzo istotnie odbiega on od zasięgu wymaganego min. 2250 mm. Zamawiający dopuści regulację wysokości kolumny 50 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w PFU. Zamawiający od kolumny na sali zabiegowej wymaga możliwości szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy zasilającej, wobec czego nie dopuszcza kolumny z możliwością obniżania i podnoszenia głowicy w czasie 20 sekund. Zamawiający wyjaśnia, że udźwig kolumny 150 kg spełnia wymagania Zamawiającego określone w PFU (min. 50 kg).
4	Dotyczy KM2 - Czy Zamawiający dopuści kolumny z wysięgnikiem obrotowym 2 ramiennym o zasięgu 1600 mm (800+800mm) oraz regulacji wysokości zawieszanego aparatu anestezjologicznego 40 cm (ruch pionowy typu LIFT - system podnoszenia integrowany w głowicy zasilającej)?	Zamawiający nie dopuści kolumny z wysięgnikiem obrotowym 2 ramiennym o zasięgu 1600 mm ponieważ bardzo istotnie odbiega on od zasięgu wymaganego min. 2000 mm. Zamawiający nie dopuści kolumny z regulacją wysokości zawieszanego aparatu anestezjologicznego 40 cm ponieważ bardzo istotnie odbiega on od wymagań Zamawiającego (min. 60 cm). Zamawiający nie dopuści kolumny z systemem podnoszenia integrowanym w głowicy zasilającej, ponieważ wymagany jest system regulacji wysokości kolumny za pomocą napędzanego elektrycznie ramienia uchylnego zapewniającego ruch pionowy głowicy zasilającej wraz z aparatem anestezjologicznym.
5	Dotyczy KM2 - Czy Zamawiający dopuści kolumny w których dla zabezpieczenia wyższego udźwigu oraz stabilnej pozycji zawieszonego aparatu anestezjologicznego nie używamy wysięgnika uchylnego, ale system typu LIFT integrowany w głowicy zasilającej?	Zamawiający nie dopuści kolumny z systemem podnoszenia integrowanym w głowicy zasilającej, ponieważ wymagany jest system regulacji wysokości kolumny za pomocą napędzanego elektrycznie ramienia uchylnego zapewniającego ruch pionowy głowicy zasilającej wraz z aparatem anestezjologicznym.
6	Dotyczy KM2 - Czy Zamawiający akceptuje kolumnę z 2 wysięgnikami obrotowymi, z głowicą długości 1500 mm, która zabezpiecza ruch pionowy zawieszonego aparatu 40 cm góra-dół?	Zamawiający nie akceptuje kolumny z 2 wysięgnikami obrotowymi ponieważ zgodnie z PFU wymagana jest kolumna zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym o zasięgu min. 2 metry. Głowica o długości 1500 mm spełnia wymagania Zamawiającego określone w PFU (min. 100 cm). PFU określa wymagany zakres ruchu pionowego głowicy zasilającej min. 60 cm, dlatego Zamawiający nie akceptuje kolumny z głowicą zabezpieczającą ruch pionowy zawieszonego aparatu 40 cm góra-dół.
7	Dotyczy KM2- Czy Zamawiający dopuści kolumny w których przyciski oznaczone są tylko strzałkami, bez kolorystyki ramion wysięgnika oraz w których uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego nie posiada elektronicznego systemu kontroli zawieszenia aparatu. lecz posiada dowolny uchwyt dla aparatów Draeger, Trumpf, Datex Ohmeda itd..?	Zamawiający nie wyraża zgody.
8	Dotyczy KM2 - Czy Zamawiający dopuści kolumny z wysięgnikiem bez zewnętrznego kanału na kable, oraz z poziomymi szynami montażowymi na tylnej ściance głowicy - góra + dół (Dodatkowo możliwość poziomych szyn montażowych z możliwością regulacji wysokości - instalacja na pionowych drążkach z przodu lub z tyłu głowicy - ilość nieograniczona?	Zamawiający dopuści kolumny z wysięgnikiem bez zewnętrznego kanału na kable. Zamawiający dopuszcza opisane poziome szyny montażowe jako dodatkowe, oprócz wymaganych szyn montażowych opisanych w PFU, z których Zamawiający nie rezygnuje.
9	Dotyczy KM1 - Czy Zamawiający dopuści kolumny z wysięgnikiem obrotowym o zasięgu 1800mm, udźwigu kolumny 180 kg oraz półkami z bocznymi szynami montażowymi o wymiarach 63x45cm? Prosimy również o dopuszczenie urządzenia posiadającego poziome szyny montażowe na tylnej ściance głowicy - góra + dół. Oraz możliwość poziomych szyn montażowych z możliwością regulacji wysokości - instalacja na pionowych drążkach z przodu lub z tyłu głowicy (ilość nieograniczona)	Zamawiający nie dopuści kolumny z wysięgnikiem obrotowym o zasięgu 1800 mm ponieważ istotnie odbiega on od zasięgu wymaganego min. 2000 mm. Zamawiający dopuści kolumny o udźwigu 180 kg. Zgodnie z PFU Zamawiający dopuści półki o wymiarach powierzchni roboczej 63x45 cm, wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. Zamawiający dopuszcza opisane poziome szyny montażowe jako dodatkowe, oprócz wymaganych szyn montażowych opisanych w PFU, z których Zamawiający nie rezygnuje.
10	Dotyczy KM1- Czy Zamawiający dopuści zestaw lamp diodowych bez płynnej regulacji światła. Obydwie lampy integrowane w głowicy zasilającej - Górna dla oświetlenia sufitu, dolna dla oświetlenia podłogi, bez lampki oświetlającej wnętrze szuflady?	Zamawiający nie wyraża zgody.
11	Dotyczy KM1 - Czy Zamawiający dopuści kolumny w których przyciski oznaczone są tylko strzałkami, bez kolorystyki ramion wysięgnika?	Zamawiający nie wyraża zgody.
12	Dotyczy KM5 - Czy Zamawiający dopuści kolumny wyposażone w półki z bocznymi szynami montażowymi o wymiarach 55x45 cm, oraz szyny montażowe na tylnej ścianie głowicy (góra +dół)?	Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego półki o wymiarach 55x45 ponieważ ich wymiary znacznie odbiegają one od wymagań określonych w PFU (45x45 cm) i nie mieszczą się w zakresie tolerancji 10% dopuszczonej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza opisane poziome szyny montażowe jako dodatkowe, oprócz wymaganych szyn montażowych opisanych w PFU, z których Zamawiający nie rezygnuje.
13	Prosimy o podanie dokładnej ilości i typów kolumn anestezjologicznych dla pomieszczenia 1.30.	Dla pomieszczenia 1.30 wymagana jest kolumna anestezjologiczna symbol na rys. KM2 zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 49 do 51, sztuk 1.
14	Dotyczy kolumny anestezjologicznej na salę zabiegową KM3. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kolumnę o udźwigu 40 kg. Proponowana wartość nieznacznie różni się od wymaganej. Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie kolumn renomowanego niemieckiego producenta.	Tak, udźwig kolumny anestezjologicznej na sali zabiegowej 40 kg jest wystarczający.
15	Dotyczy kolumny na oddział Intensywnej Terapii KM4 i kolumny na salę wybudzeń KM5. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki i zamiast gniazd gazowych typu DIN będzie wymagał gniazd gazowych typu AGA, tzn. zgodnych ze standardem szwedzkim SS8752430. W pozostałych kolumnach na sale operacyjne i zabiegową kolumny mają być wyposażone w gniazda gazowe zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Nie wskazanym jest stosowanie dwóch różnych systemów w jednym obiekcie, dlatego też kolumny na oddział Intensywnej i kolumny na salę wybudzeń powinny być wyposażone w gniazda gazowe typu AGA.	Tak, wszystkie gniazda gazowe na kolumnach, panelach i ścienne powinny być tego samego typu AGA.
16	Dotyczy kolumny na oddział Intensywnej Terapii KM4 i kolumny na salę wybudzeń KM5. Na stanowiskach wzmożonego nadzoru, a w szczególności na stanowiskach intensywnej terapii pożądana jest przestrzeń pozwalająca magazynować na stanowisku drobne akcesoria medyczne. W związku z powyższym, prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenia kolumny na salę wybudzeń w dwie szuflady oraz wyposażenia w dwie szuflady strony aparaturowej oraz strony infuzyjnej kolumny na oddział intensywnej terapii.	Tak, Zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich kolumn na Salę Wybudzeń (symbol na rysunku KM5) oraz wszystkich kolumn na Oddział Intensywnej Terapii (symbol na rysunku KM4) po stronie aparaturowej oraz infuzyjnej w dwie szuflady zamiast jednej.
17	Dotyczy kolumny na oddział Intensywnej Terapii KM4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenia również strony aparaturowej w drążek infuzyjny mocowany do szyn przy półkach lub głowicy?	Tak, Zamawiający wymaga wyposażenia również strony aparaturowej w drążek infuzyjny mocowany do szyn bocznych przy półkach lub głowicy lub mocowany na ruchomym ramieniu o dł. min. 30 cm z uchwytem do mocowania drążka na kolumnie.
18	Dotyczy kolumny na oddział Intensywnej Terapii KM4. Ze względu na konieczność dokonywania badań oraz drobnych zabiegów, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie będzie wymagał wyposażenia kolumny na oddział intensywnej terapii w lampkę do badań LED, mocowaną do szyny montażowej, o natężeniu oświetlenia min. 30 000 lux, z regulowaną temperaturą barwową światła.	Tak, Zamawiający będzie wymagał wyposażenia kolumny na Oddział Intensywnej Terapii (symbol n a rysunku KM4) w lampkę do badań LED, mocowaną do szyny montażowej, o natężeniu oświetlenia min. 30 000 lux, z regulowaną temperaturą barwową światła.
19	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumny KM4 i KM5 z półkami o wymiarach 400 x 500 mm?	Tak, ponieważ oferowane wymiary w niewielkim stopniu odbiegają od wymagań Zamawiającego.
20	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumny KM4 i KM5 z półkami o wymiarach 500 x 500 mm?	Tak, ponieważ oferowane wymiary w niewielkim stopniu odbiegają od wymagań Zamawiającego.
21	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumny z szufladami o głębokości 92 mm?	Tak, ponieważ oferowana głębokość w niewielkim stopniu odbiega od wymagań Zamawiającego.
22	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumny z szufladami bez możliwości samodzielnej regulacji wysokości przez użytkownika?	Nie, ponieważ zgodnie z PFU wymagana jest możliwość regulacji przez użytkownika wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach.
23	Czy Zamawiający wymaga możliwości postawienia na każdej z półek sprzętu o masie min. 50 kg?	Nie ma takiego wymogu.
24	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumny z silikonowymi nawijaczami służącymi do organizacji nadmiaru kabli elektrycznych zamiast zamykanych schowków utrudniających czyszczenie kolumny?	Tak, pod warunkiem, że oferowany nawijacz umożliwia ukrycie określonej w PFU ilości rur gazów medycznych, kabli elektrycznych i przewodów niskoprądowych. Do oferty należy załączyć zdjęcie oferowanego rozwiązania.
25	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumny bez pionowych szyn montażowych? W oferowanych kolumnach wyposażenie dodatkowe jest instalowane do szyn akcesoryjnych przy półkach i na dodatkowych szynach akcesoryjnych montowanych do bezpośrednio do konsoli. Pionowe szyny akcesoryjne utrudniają montaż akcesoriów – w przypadku nieprawidłowego montażu montowany sprzęt może się zsunąć z szyny i spaść uderzając np. pacjenta. W przypadku szyn poziomych nie ma takiego ryzyka gdyż sprzęt dodatkowy jest zahaczony o szynę i nawet w przypadku braku dokręcenia zacisku mocującego nie spadnie.	Nie. Zgodnie z PFU wymagane są zarówno pionowe jak i poziome szyny montażowe.
26	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumny bez możliwości wyjmowania szuflad?	Zamawiający nie wyraża zgody.
27	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumny z gniazdami typu Schuko z klapką?	Zamawiający nie wyraża zgody.
28	Dotyczy: Kolumna chirurgiczna - SYMBOL NA RYS. KM1 1. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu dotyczącego wysokości dolnej powierzchni konsoli nad podłogą – obecny zapis przy braku informacji o wysokości sali nie pozwala na przygotowanie oferty. 2. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z konsolami o wysokości 1200 mm? 3. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z konsolą z pięcioma panelami na których rozmieszczone są gniazda gazowe i elektryczne w układzie: a) Prawy przedni panel – gniazda gazowe: CO2, sprężone powietrze, próżnia b) Lewy przedni panel – gniazda gazowe: sprężone powietrze, próżnia c) Panel prawy – przygotowanie pod przyszłe instalacje niskoprądowe, gniazdko RJ45, 5x230V oraz 5x bolce ekwipotencjalne. d) Panel lewy - przygotowanie pod przyszłe instalacje niskoprądowe, gniazdko RJ45, 5x230V oraz 5x bolce ekwipotencjalne. e) Konsola w tej konfiguracji nie będzie posiadała dodatkowych pionowych uchwytów sterowaniem hamulcami elektropneumatycznych. 4. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z konsolą z czterema panelami na których rozmieszczone są gniazda gazowe i elektryczne w układzie: a) Prawy przedni panel – 2 x przygotowanie pod przyszłe instalacje niskoprądowe, 2 x gniazdko RJ45, 10 x 230V oraz 10 x bolce ekwipotencjalne. b) Lewy przedni panel – gniazda gazowe: 2 x sprężone powietrze, 2 x próżnia, 1 x CO2 c) Konsola w tej konfiguracji nie będzie posiadała bocznych szyn akcesoryjnych. 5. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę bez dodatkowego oświetlenia podłogi i sufitu? W salach operacyjnych funkcje oświetlenia endoskopowego zwykle zabezpiecza lampa operacyjna. Oświetlenie z kolumny jest zbyt oddalone od pola operacyjnego i nie zapewnia chirurgowi odpowiednich warunków do pracy podczas zabiegu. 6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę bez dodatkowego oświetlenia podłogi i sufitu?	1. Zamawiający nie wykreśli wymogu dotyczącego wysokości dolnej powierzchni konsoli nad podłogą ponieważ udostępniona dokumentacja projektowa zawiera informacje na temat wysokości Sali. 2. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z konsolami o wysokości 1200 mm. 3. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z konsolą z pięcioma panelami na których rozmieszczone są gniazda gazowe i elektryczne pod warunkiem zachowania układu określonego w PFU. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumny bez ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytów sterowania hamulcami elektropneumatycznymi zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny. 4. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z konsolą z czterema panelami na których rozmieszczone są gniazda gazowe i elektryczne pod warunkiem zachowania układu określonego w PFU. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumny bez bocznych szyn akcesoryjnych (w PFU określonych jako poziome szyny montażowe). 5. Nie, Zamawiający wymaga oświetlenia endoskopowego zarówno w kolumnach, jak i w lampach. 6. Nie.
29	Dotyczy Kolumna anestezjologiczna - SYMBOL NA RYS. KM2 1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z konsolą o wysokości 600 mm? 2. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę bez automatycznego systemu podłączenia aparatu do znieczulenia? 3. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z mechanizmem podnoszącym aparat do znieczulenia za pomocą windy mocowanej poniżej konsoli z gniazdami w ten sposób, że ruch pionowy aparatu nie wpływa na wysokość konsoli nad podłogą? 4. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z zakresem ruchu pionowego windy aparatu do znieczulenia równym 40 cm? 5. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z gniazdami gazowymi umieszczonymi na centralnym przednim panelu nad aparatem do znieczulenia? 6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z gniazdami elektrycznymi i komputerowymi umieszczonymi na tylnych panelach? 7. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z wysięgnikiem pomp infuzyjnych wyposażonym w 4 haki do płynów infuzyjnych, o udźwigu 50 kg jednak o mniejszym niż 75 cm zasięgu i bez wewnętrznego kanału na przewody zasilające dla np. pomp infuzyjnych?	1. Nie, proponowana wysokość konsoli kolumny 600 mm znacznie odbiega od wymagań Zamawiającego określonych w PFU (powyżej 1000 mm). 2. Nie, zgodnie z PFU wymagane jest automatyczne podłączanie aparatu do znieczulania. 3. Nie, zgodnie z PFU Zamawiający wymaga kolumny w której aparat do znieczulania jest podnoszony razem z głowicą zasilającą za pomocą ramienia uchylnego w ten sposób, że podczas ruchu pionowego nie zmienia się pozycja gniazda gazowych i elektrycznych względem aparatu. 4. Nie, zgodnie z PFU wymagana jest regulacja wysokości kolumny w zakresie min. 60 cm. 5. i 6. Nie, wymagany jest układ gniazd gazowych zgodny z opisem w PFU. 7. Tak, Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z wysięgnikiem pomp infuzyjnych wyposażonym w 4 haki do płynów infuzyjnych, o udźwigu 50 kg i zasięgu min. 50 cm. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wysięgnika bez wewnętrznego kanału na przewody zasilające dla pomp infuzyjnych.
30	Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową - SYMBOL NA RYS. KM3 1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę bez szyn montażowych i bez możliwości obciążania kolumny? 2. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę z regulacją wysokości w zakresie 40 cm?	1. Nie, ponieważ kolumna bez szyn montażowych i bez możliwości obciążania kolumny nie spełnia podstawowych wymagań Zamawiającego określonych w PFU. 2. Nie, ponieważ kolumna z regulacją wysokości w zakresie 40 cm nie zapewnia opisanej w PFU możliwości podniesienia głowicy zasilającej na wysokość powyżej 200 cm nad podłogą (zapewniającą swobodne przejście pod kolumną), lub obniżenia jej na wysokość 150 cm nad podłogą (zapewniającą łatwy dostęp do gniazd).
31	0.28 izolatka - Czy Zamawiający, ze względu na wymóg ustawienia kardiomonitora i respiratora na kolumnie po stronie aparaturowej, będzie wymagał kolumny typu pozioma głowica zasilająca z półkami zawieszanymi pod tą głowicą? Takie rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne – zajmuje mniej przestrzeni wokół łóżka, gdyż półki i sprzęt na nich umieszczony znajduje się w świetle głowicy (pod głowicą), a nie na półkach umieszczonych przed (z przodu głowicy pionowej).	Nie, ponieważ konfiguracja opisana w PFU umożliwia ergonomiczne ustawienie kardiomonitora i respiratora na półkach na kolumnie po stronie aparaturowej
32	0.28 izolatka - Czy Zamawiający określi wymagany zakres obrotowych wysięgników dwuramiennych dla strony infuzyjnej i dla strony aparaturowej?	Tak, Zamawiający określa wymagany zakres obrotu wysięgników dwuramiennych wszystkich kolumn na minimum 270 stopni w każdym przegubie.
33	0.28 izolatka - Czy Zamawiający określi wymagany zakres wysokości kolumn dla strony infuzyjnej i dla strony aparaturowej? Szczególnie ważne jest to po stronie aparaturowej, przy wymaganiu umieszczenia tam respiratora i kardiomonitora. Według naszej wiedzy min. wysokość części z półkami dla tego typu sprzętu powinna wynosić min. 140 cm	Zamawiający określił wymaganą wysokość kolumn w PFU na stronie 55 ("obie głowice zasilające takie same: pionowe, o wysokości więcej niż 120 cm każda").
34	0.28 izolatka - Czy Zamawiający określi wymagany zakres udźwigu kolumn dla strony infuzyjnej i dla strony aparaturowej?	Zamawiający określił wymagany udźwig kolumn w PFU na stronie 56 (udźwig każdej z kolumn min. 100 kg).
35	0.28 izolatka - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oświetlenia tylko sufitowego w kolumnach dla strony infuzyjnej i dla strony aparaturowej?	Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania oświetlenia zgodnie z opisem zawartym w PFU.
36	0.28 izolatka - Czy Zamawiający określi wymagany zakres półek dla strony aparaturowej na 50 x 50 (+/- 10%) cm? Wymiary półek różnią się zależnie od producenta.	Nie. Zamawiający określił już w PFU wymagane wymiary powierzchni roboczej półek 45x45 cm i dopuścił tolerancję obu wymiarów +/- 10%
37	0.28 izolatka - Czy Zamawiający będzie wymagał min. 2 szuflad dla strony aparaturowej?	Zamawiający potwierdza.
38	0.28 izolatka - Czy Zamawiający będzie wymagał dla strony aparaturowej drążka o udźwigu min. 10 kg – 1 szt. na ruchomym ramieniu o dł. min. 30 cm z uchwytem do mocowania drążka na kolumnie – 1 szt.? Taki drążek umożliwia zawieszenie dodatkowego małego sprzętu monitorującego po tej stronie (np. monitora parametrów hemodynamicznych)	Tak, Zamawiający będzie wymagał dla strony aparaturowej drążka o udźwigu min. 10 kg - 1 szt., na ruchomym ramieniu o dł. min. 30 cm z uchwytem do mocowania drążka na kolumnie lub mocowany do szyn bocznych przy półkach lub głowicy.
39	0.28 izolatka - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dodatkowych szyn montażowych dla strony aparaturowej jeśli takie szyny będą umieszczone z obu boków przy każdej wymaganej półce?	Nie, zgodnie z PFU wymagane są szyny montażowe zarówno na ściankach głowicy zasilającej, jak i przy każdej półce.
40	0.28 izolatka - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oryginalnych (z katalogu producenta) uchwytów na nadmiar kabli zamiast opisanych dla strony aparaturowej i strony infuzyjnej schowków?	Nie, wymagane są schowki na nadmiar kabli opisane w PFU.
41	0.28 izolatka - Czy Zamawiający określi wymagany zakres półek dla strony infuzyjnej na 45 x 45 (+/- 10%) cm? Wymiary półek różnią się zależnie od producenta. Po stronie infuzyjnej z reguły umieszcza się mniejsze półki niż te przeznaczone pod aparaturę.	Zamawiający dopuszcza proponowany zakres półek.
42	0.28 izolatka - Czy Zamawiający będzie wymagał min. 3 szuflad dla strony infuzyjnej?	Zamawiający będzie wymagał 2 szuflady dla strony infuzyjnej oraz 2 szuflady dla strony aparaturowej.
43	0.28 izolatka - Dotyczy: „poziome szyny montażowe 60 cm – 3 szt.” Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie po stronie infuzyjnej półki z szynami bocznymi i dodatkowych szyn montażowych poziomych, po jednej z obu boków kolumny?	Zamawiający wyjaśnia, że wymagane są 2 poziome szyny montażowe o długości 60 cm (+/- 10%) zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej, z możliwością regulacji wysokości zamocowania obu tych szyn przez użytkownika. Niezależnie od tego wymagane są opisane w PFU szyny na ściankach głowicy zasilającej oraz przy półce.
44	0.28 izolatka - Dotyczy strony infuzyjnej: „drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek – 2 szt.-...,- uchwyty do mocowania drążka do szyn montażowych – 2 szt.”	Zamawiający wyjaśnia, że wymagane są dwa drążki infuzyjne (zgodne z opisem w PFU) wraz z kompletem uchwytów do mocowania drążków na kolumnie do poziomych szyn montażowych zamocowanych z przodu kolumny infuzyjnej - min. 4 sztuki (po dwa uchwyty do każdego drążka).
45	0.28 izolatka - Czy Zamawiający będzie wymagał 2. drążków infuzyjnych na 2. ramionach o różnej długości, mocowanych za pomocą uchwytów do pionowych szyn montażowych?	Nie, Zamawiający będzie wymagał dwa drążki infuzyjne (zgodne z opisem w PFU) wraz z kompletem uchwytów do mocowania drążków na kolumnie do poziomych szyn montażowych zamocowanych z przodu kolumny infuzyjnej - min. 4 sztuki (po dwa uchwyty do każdego drążka).
46	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający, ze względu na wymóg ustawienia kardiomonitora i respiratora na kolumnie po stronie aparaturowej, nie będzie wymagał kolumny typu pozioma głowica zasilająca z półkami zawieszanymi pod tą głowicą? Takie rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne – zajmuje mniej przestrzeni wokół łóżka, gdyż półki i sprzęt na nich umieszczony znajduje się w świetle głowicy (pod głowicą), a nie na półkach umieszczonych przed (z przodu głowicy pionowej).	Nie, ponieważ konfiguracja opisana w PFU umożliwia ergonomiczne ustawienie kardiomonitora i respiratora na półkach na kolumnie po stronie aparaturowej
47	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający określi wymagany zakres obrotowych wysięgników dwuramiennych dla strony infuzyjnej i dla strony aparaturowej?	Tak, Zamawiający określa wymagany zakres obrotu wysięgników dwuramiennych wszystkich kolumn na minimum 270 stopni w każdym przegubie.
48	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający określi wymagany zakres wysokości kolumn dla strony infuzyjnej i dla strony aparaturowej? Szczególnie ważne jest to po stronie aparaturowej, przy wymaganiu umieszczenia tam respiratora i kardiomonitora. Według naszej wiedzy min. wysokość części z półkami dla tego typu sprzętu powinna wynosić min. 140 cm	Zamawiający określił wymaganą wysokość kolumn w PFU na stronie 55 ("obie głowice zasilające takie same: pionowe, o wysokości więcej niż 120 cm każda").
49	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający określi wymagany zakres udźwigu kolumn dla strony infuzyjnej i dla strony aparaturowej?	Zamawiający określił wymagany udźwig kolumn w PFU na stronie 56 (udźwig każdej z kolumn min. 100 kg).
50	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oświetlenia tylko sufitowego w kolumnach dla strony infuzyjnej i dla strony aparaturowej lub w ogóle zrezygnuje z tego wymogu?	Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania oświetlenia zgodnie z opisem zawartym w PFU.
51	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający określi wymagany zakres półek dla strony aparaturowej na 50 x 50 (+/- 10%) cm? Wymiary półek różnią się zależnie od producenta.	Nie. Zamawiający określił już w PFU wymagane wymiary powierzchni roboczej półek 45x45 cm i dopuścił tolerancję obu wymiarów +/- 10%
52	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający będzie wymagał min. 2 szuflad dla strony aparaturowej?	Zamawiający potwierdza.
53	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający będzie wymagał dla strony aparaturowej drążka o udźwigu min. 10 kg – 1 szt. na ruchomym ramieniu o dł. min. 30 cm z uchwytem do mocowania drążka na kolumnie – 1 szt.? Taki drążek umożliwia zawieszenie dodatkowego małego sprzętu monitorującego po tej stronie (np. monitora parametrów hemodynamicznych)	Tak, Zamawiający będzie wymagał dla strony aparaturowej drążka o udźwigu min. 10 kg - 1 szt., na ruchomym ramieniu o dł. min. 30 cm z uchwytem do mocowania drążka na kolumnie lub mocowany do szyn bocznych przy półkach lub głowicy.
54	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dodatkowych szyn montażowych dla strony aparaturowej jeśli takie szyny będą umieszczone z obu boków przy każdej wymaganej półce?	Nie, zgodnie z PFU wymagane są szyny montażowe zarówno na ściankach głowicy zasilającej, jak i przy każdej półce.
55	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oryginalnych (z katalogu producenta) uchwytów na nadmiar kabli zamiast opisanych dla strony aparaturowej i strony infuzyjnej schowków?	Nie, wymagane są schowki na nadmiar kabli opisane w PFU.
56	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający określi wymagany zakres półek dla strony infuzyjnej na 45 x 45 (+/- 10%) cm? Wymiary półek różnią się zależnie od producenta. Po stronie infuzyjnej z reguły umieszcza się mniejsze półki niż te przeznaczone pod aparatur	Zamawiający dopuszcza proponowany zakres półek.
57	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający będzie wymagał min. 3 szuflad dla strony infuzyjnej?	Zamawiający będzie wymagał 2 szuflady dla strony infuzyjnej oraz 2 szuflady dla strony aparaturowej.
58	0.33 Sala OIOM - Dotyczy: „poziome szyny montażowe 60 cm – 3 szt.” Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie po stronie infuzyjnej półki z szynami bocznymi i dodatkowych szyn montażowych poziomych, po jednej z obu boków kolumny?	Zamawiający wyjaśnia, że wymagane są 2 poziome szyny montażowe o długości 60 cm (+/- 10%) zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej, z możliwością regulacji wysokości zamocowania obu tych szyn przez użytkownika. Niezależnie od tego wymagane są opisane w PFU szyny na ściankach głowicy zasilającej oraz przy półce.
59	0.33 Sala OIOM - Dotyczy: strony infuzyjnej: „drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek – 2 szt.”	Zamawiający wyjaśnia, że wymagane są dwa drążki infuzyjne (zgodne z opisem w PFU) wraz z kompletem uchwytów do mocowania drążków na kolumnie do poziomych szyn montażowych zamocowanych z przodu kolumny infuzyjnej - min. 4 sztuki (po dwa uchwyty do każdego drążka).
60	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający będzie wymagał 2. drążków infuzyjnych na 2. ramionach o różnej długości, mocowanych za pomocą uchwytów do pionowych szyn montażowych?	Nie, Zamawiający będzie wymagał dwa drążki infuzyjne (zgodne z opisem w PFU) wraz z kompletem uchwytów do mocowania drążków na kolumnie do poziomych szyn montażowych zamocowanych z przodu kolumny infuzyjnej - min. 4 sztuki (po dwa uchwyty do każdego drążka).
61	0.34 sala zabiegowa Czy Zamawiający nie zrezygnuje z montowania tej kolumny anestezjologicznej? Głowa stołu jest bardzo blisko ściany, a kolumna na bardzo długim ramieniu, z funkcją regulacji wysokości jest drogim rozwiązaniem. W opisanej kolumnie są tylko gniazda.	Nie, Zamawiający nie rezygnuje z kolumny anestezjologicznej na sali zabiegowej.
62	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio - Czy Zamawiający będzie wymagał uchwytu do zawieszania aparatu anestezjologicznego z czujnikiem bezpiecznego dokowania z możliwością zamocowania większości dostępnych na rynku aparatów?	Zamawiający będzie wymagał uchwytu do zawiedzenia aparatu anestezjologicznego zgodnego z opisem w PFU.
63	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio - Czy Zamawiający będzie wymagał półki pod klawiaturę, umożliwiającej również robienie ręcznych notatek, z uchwytem mocującym do kolumny anestezjologicznej?	Nie. Zamawiający nie wymaga.
64	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio -Czy Zamawiający określi rozmiar półek w kolumnie chirurgicznej na 63 x 48 (+/- 10%)? Wymiary półek różnią się zależnie od producenta.	Półki o wymiarach 63 x 48 cm spełniają wymagania Zamawiającego określone w PFU.
65	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio - Czy Zamawiający będzie wymagał, by wszystkie półki w kolumnie chirurgicznej wyposażone były w boczne szyny montażowe?	Tak, zgodnie z PFU wszystkie półki muszą być wyposażone w boczne szyny montażowe.
66	1.46 pokój wybudzeń - Czy Zamawiający określi wymagany zakres półek dla strony infuzyjnej na 45 x 45 (+/- 10%) cm? Wymiary półek różnią się zależnie od producenta	Półki o wymiarach 45 x 45 cm spełniają wymagania Zamawiającego określone w PFU.
67	1. 46 pokój wybudzeń - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dodatkowych szyn montażowych jeśli takie szyny będą umieszczone z obu boków przy każdej wymaganej półce?	Nie, szyny montażowe wymagane są zarówno na ściankach głowicy zasilającej, jak i przy każdej półce.
68	1.46 pokój wybudzeń - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oryginalnych (z katalogu producenta) uchwytów na nadmiar kabli zamiast opisanych schowków?	Nie, wymagane są schowki na nadmiar kabli opisane w PFU.
69	1.30 / 1.34 / 1.28 sala operacyjna Czy Zamawiający mógłby określić czy obowiązują opisy parametrów kolumn i lamp z punktu 1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio czy różniące się umieszczone w tym punkcie opisy. Według planu A-01-03 POZIOM +1, sala 1.28 to sala przygotowań pacjenta.	Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są wymagania dotyczące kolumn i lamp operacyjnych określone w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 45 do 60.
70	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Kolumna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zawieszenie dużego zestawu aparatury chirurgicznej na półkach i doprowadzenie zasilania. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli kolumnę z półkami i na nich będzie umieszczona aparatura chirurgiczna oraz, że określenie „zawieszenie” nie oznacza konieczności posiadania uchwytu (windy) do aparatu do znieczulania, w którym to wypadku niemożliwe byłoby istnienie 3 półek.	Zamawiający wyjaśnia, że kolumna chirurgiczna - symbol na rysunku KM1 wyposażona musi być w półki na których umieszczona będzie aparatura chirurgiczna, natomiast kolumna anestezjologiczna - symbol na rysunku KM2 wyposażona musi być w uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania. Szczegółowe wymagania dla tych kolumn określone są w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 45 do 51.
71	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone na bocznych ściankach głowicy zasilającej: z lewej strony kolumny zainstalowane gniazda sprężonego powietrza i próżni, z prawej strony sprężonego powietrza, dwutlenku węgla i próżni. Należy stwierdzić, iż taki wymóg jest po pierwsze całkowicie nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i węże wystają na boki z głowicy utrudniając prace w jej pobliżu). Czy zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne i potencjalne po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. Rozmieszczenie takie nie utrudnia w żaden sposób manipulacji z łóżkami, wózkami lub innym ruchomym inwentarzem pomieszczeń szpitalnych oraz ustawienia w optymalnym roboczym położeniu i dostępu do monitorów i pozostałej aparatury medycznej.	Nie, Zamawiający wymaga rozmieszczenia gniazd zgodnie z opisem w PFU.
72	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po 5 sztuk z każdej strony. Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Wymogi co do równoważności produktów powinny być podane w sposób dokładny, przejrzysty i jasny tak, aby z jednej strony zamawiający, dokonując oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaproponowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy, przystępujący do udziału w postępowaniu mieli pewność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości i istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone oferty. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że za sprzęt medyczny równoważny będzie uznana kolumna z gniazdami zasilającymi w gazy medyczne umieszczone na tylnej stronie głowicy oraz gniazdami elektrycznymi i punktami wyrównania potencjału instalowanymi na panelach bocznych z boku konsoli. Właściwości funkcjonalne i jakościowe będą zbliżone do tych, które zostały zakreślone w SIWZ. Kolumna nie będzie bowiem identyczna, tożsamy z produktem referencyjnym opisanym w SIWZ, ale będzie posiadała pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Czy zamawiający za równoważne urządzenia uzna kolumny wyposażone w głowicę zasilającą z wbudowanymi gniazdami gazów medycznych bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym.	Nie, Zamawiający wymaga rozmieszczenia gniazd zgodnie z opisem w PFU.
73	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Kolumna wyposażona w schowek na nadmiar rur i kabli umożliwiający ukrycie wewnątrz głowicy zasilającej nadmiaru rur gazów medycznych (min. 3 rury, w tym sprężone powietrze, dwutlenek węgla i próżna) oraz kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej). Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego katalogu producenta przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. Prosimy o odstąpienie żądania załączania zdjęć z oryginalnych katalogów producenta przedstawiających oferowane rozwiązania a w miejsce żądanych zdjęć załączenie potwierdzenia spełnienia parametrów przez producenta.	Zamawiający nie odstępuje od wymogu załączenia zdjęć z oryginalnych katalogów producenta przedstawiających oferowane rozwiązania.
74	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Kolumna wyposażona w zestaw lamp diodowych z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej do zabiegów laparoskopowych: - lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny, oraz - lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny. Ze względu na fakt, że zarówno lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny, jak i lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny opisują przedmiot zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych nie mających przełożenia funkcjonalnego, prosimy o dopuszczenie kolumn bez takiego oświetlenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumn bez wymaganego oświetlenia.
75	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2 metry . Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby). Prosimy o dopuszczenie w ramach równoważności produktów głowicy zasilającej o zasięgu 850 + 600 mm lub 1000 + 850 mm.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumn o zasięgu mniejszym niż wymagany.
76	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny. Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie. Prosimy o dopuszczenie przycisków do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczonych w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych z przodu głowicy zasilającej kolumny. Położenie przycisków w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność nabywanych urządzeń	Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumn bez wymaganych ergonomicznych uchwytów z przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczonych z obu stron kolumny, umożliwiających sterowanie kolumną chirurgiczną zarówno od frontu, jak i z tyłu kolumny.
77	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. Prosimy o dopuszczenie ramion bez oznakowania kolorami. Jest to rozwiązanie nie dość, że charakterystyczne dla jednego producenta, to dodatkowo naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty, które nie przełożą się współmiernie do korzyści z tym związanych.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumn z ramionami bez oznakowania kolorami. Jest to rozwiązanie stosowane powszechnie przez wielu producentów kolumn dostępnych na rynku polskim.
78	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 170 kg Prosimy o dopuszczenie kolumn o udźwigu 150 kg oraz potwierdzenie, że wystarczającym potwierdzeniem parametru będzie oświadczenie producenta o spełnieniu wymagań.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kolumny chirurgicznej o udźwigu 150 kg. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące potwierdzenia udźwigu kolumn określone w PFU.
79	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Wyposażenie kolumny: - półki – 3 szt. - szuflada – 1 szt. Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 60 cm ; - głębokość: min 45 cm Czy Zamawiający dopuści półki o powierzchni roboczej 582 x 495 mm ? Jest to różnica zaledwie 1,8 mm, która nie wpłynie na pogorszenie jakości dostarczanych urządzeń.	Zamawiający zaakceptuje półki o powierzchni roboczej 582 x 495 mm.
80	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Szuflada zainstalowana pod najniższą półką. Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. Lampka oświetlająca wnętrze szuflady, zapalająca się automatycznie po jej otwarciu. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym potwierdzeniem parametru będzie oświadczenie producenta o spełnieniu wymagań. Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.	Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące załączenia do oferty zdjęcia przedstawiającego oferowane rozwiązanie, zgodnie z PFU.
81	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Uchwyt do aparatu do znieczulania wyposażony w elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu. Kolumna anestezjologiczna wyposażona w system automatycznego podłączania do aparatu do znieczulania ogólnego podczas podnoszenia aparatu z podłogi. Elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu – jest to rozwiązanie opatentowane i stosowane w produkcji tylko i wyłącznie jednej firmy tj. Draeger, prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych, system automatycznego podłączania do wózka aparaturowego podczas podnoszenia wózka z podłogi jest to rozwiązanie opatentowane i stosowane w produkcji tylko i wyłącznie jednej firmy tj. Draeger, prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych.	Zamawiający nie wymaga zaoferowania produktów żadnego określonego producenta. Wymagania przedstawione w PFU określają minimalne parametry funkcjonalne niezbędne do bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzeń i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnych urządzeń realizujących określone w PFU funkcje i spełniających wymagane parametry.
82	DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY / Kolumny / SYMBOL KM1 + KM2 + KM3 + KM4 Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po jednej sztuce każdego rodzaju z lewej i z prawej strony. Gniazdo odciągu gazów anestetycznych umieszczone na lewej ściance głowicy zasilającej, a punkt poboru podtlenku azotu na prawej. Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). Należy stwierdzić, iż taki wymóg jest po pierwsze całkowicie nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i węże wystają na boki z głowicy utrudniając prace w jej pobliżu). Czy zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne i potencjalne po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. Rozmieszczenie takie nie utrudnia w żaden sposób manipulacji z łóżkami, wózkami lub innym ruchomym inwentarzem pomieszczeń szpitalnych oraz ustawienia w optymalnym roboczym położeniu i dostępu do monitorów i pozostałej aparatury medycznej. Prosimy o odstąpienie żądania załączania zdjęć z oryginalnych katalogów producenta przedstawiających oferowane rozwiązania a w miejsce żądanych zdjęć załączenie potwierdzenia spełnienia parametrów przez producenta. Ze względu na fakt, że zarówno lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny, jak i lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny opisują przedmiot zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych nie mających przełożenia funkcjonalnego, prosimy o dopuszczenie kolumn bez takiego oświetlenia.	Zamawiający nie dopuści kolumn wyposażonych w gniazda rozmieszczone niezgodnie z wymaganiami określonymi w PFU. Zamawiający nie odstąpieni od żądania załączania do oferty zdjęć z oryginalnych katalogów producenta przedstawiających oferowane rozwiązania. Zamawiający nie dopuści kolumn bez wymaganego oświetlenia.
83	Kolumna chirurgiczna ■ SYMBOL NA RYS. KM1 a) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w schowek na nadmiar kabli elektrycznych umieszczonych w głowicy kolumny bez dodatkowego schowka na nadmiar przewodów gazowych . przewody gazowe rozmieszczone są wewnątrz głowicy kolumny i podłączane do gniazd od wewnątrz dlatego nie wymagają dodatkowego schowka ? b) Czy Zamawiający dopuszcza kolumną wyposażoną w oświetlenie opisane w SIWZ bez regulacji natężenia oświetlenia? c) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której oświetlenie sufitu umieszczone jest w górnej powierzchni ramienia przy suficie .? d) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z zakresem długości ramion wynoszącą 1730 mm? e) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której dodatkowe przyciski do blokady i zwalniania przegubów umieszczone są na froncie półki zorientowane poziomo ? Jest to rozwiązanie bardziej ergonomiczne niż pionowe przyciski . f) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której szuflady są łatwe do demontażu po odkręceniu śrub montażowych i łatwe do utrzymania w czystości ?	a) Zamawiający nie dopuści kolumn wyposażonych w schowki na nadmiar kabli elektrycznych bez możliwości ukrywania nadmiaru rur gazów medycznych i próżni, przy czym Zamawiający wyjaśnia że chodzi tu o kable i rury znajdujące się na zewnątrz kolumny, którymi podłączone są urządzenia medyczne ustawione na półkach do gniazd zainstalowanych na kolumnie. b) nie, c) tak, d) nie, zgodnie z PFU wymagany jest znacznie większy zasięg 2000 mm, e) nie, zgodnie z PFU wymagane są przyciski umieszczone w uchwytach zarówno z przodu półki (zorientowane poziomo), jak i na tylnej ścianie głowicy zasilającej (zorientowane pionowo), f) nie, zgodnie z PFU wymagana jest możliwość łatwego wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi,
84	Kolumna anestezjologiczna ■ SYMBOL NA RYS. KM2 a) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę bez wyposażenia w automatyczny system podłączenia gazów i energii elektrycznej? Takie rozwiązanie jest charakterystyczne i dostępne tylko w kolumnach jednego producenta i uniemożliwia złożenia konkurencyjnych ofert . b) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w oświetlenie opisane w SIWZ bez regulacji natężenia oświetlenia? c) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której oświetlenie sufitu umieszczone jest w górnej powierzchni ramienia przy suficie ? d) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z zakresem długości ramion wynoszącą 1730 mm ? e) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której ramiona są usytuowane poziomo a podnoszenie aparatu odbywa się za pomocą windy zamontowanej w głowicy. Zakres podnoszenia aparatu wynosi min 60 cm tak jak wymaga SIWZ.	a) Zamawiający dopuszcza kolumnę dowolnego producenta zapewniającą wymaganą funkcjonalność, polegającą na automatycznym podłączaniu gazów medycznych (tlen, spręż. powietrze i podtlenek azotu), odciągu gazów anestetycznych, energii elektrycznej oraz sieci komputerowej do aparatu do znieczulania ogólnego podczas podnoszenia aparatu z podłogi, b) nie, c) tak, d) nie, zgodnie z PFU wymagany jest znacznie większy zasięg 2000 mm, e) nie, wymagana jest regulacja wysokości głowicy zasilającej w zakresie min. 60 cm, natomiast aparat do znieczulania podnoszony jest wraz z głowicą zasilającą.
85	Kolumna anestezjologiczna na sale zabiegowa ■ SYMBOL NA RYS. KM3 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której zasięg ramion wynosi 1865 mm ?	Nie, ponieważ oferowany zasięg 1865 mm jest znacznie mniejszy od wartości wymaganej 2250 mm.
86	Zestaw lamp operacyjnych ■ SYMBOL NA RYS. L1 a) Czy Zamawiający dopuszcza lampę ze stałą średnicą oświetlenia pola operacyjnego o wartości 18 cm? b) Czy Zamawiający dopuszcza lampę z temperaturą barwową wynoszącą 4500 K ? c) Czy Zamawiający dopuszcza lampę z wgłębnością oświetlenia L1 +L2 wynoszącą min 75 cm ? d) Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której kopuła ma kształt sześciokąta z wyraźnie widocznym podziałem czaszy na 2 części ?	a) Nie, ponieważ wymagana jest średnica pola d10 = min. 20 cm, b) Tak, c) Tak, d) Nie, ponieważ zgodnie z PFU lampa musi mieć zwartą budowę i jednorodną konstrukcję
87	Kolumna na Oddział Intensywnej Terapii - SYMBOL N ARYSUNKU KM4 a) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z zasięgiem ramion kolumny infuzyjnej wynoszącą 1465 mm ? b) Czy Zamawiający dopuszcza kolumną wyposażoną w oświetlenie opisane w SIWZ bez regulacji natężenia oświetlenia? c) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której oświetlenie sufitu umieszczone jest w górnej powierzchni ramienia przy suficie .? d) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w szuflady o wysokości zewnętrznej 125mm ? e) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której wyjmowanie szuflady możliwe jest po odkręceniu śrub mocujących ? f) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której schowki na nadmiar kabli umiejscowione są pod półką w głowicy kolumny ? g) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z półkami o wymiarach 530x480mm?	a) Tak, ponieważ proponowany zasięg ramion kolumny infuzyjnej wynoszący 1465 mm w niewielkim stopniu odbiega od wartości wymaganej określonej w PFU 1500 mm, b) nie, c) tak, d) tak, pod warunkiem że spełnione są wymagania dotyczące wysokości wewnętrznej szuflad, e) nie, ponieważ zgodnie z PFU wymagana jest możliwość łatwego wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi, f) tak, pod warunkiem, że istnieje możliwość ich łatwego demontażu do czyszczenia, g) nie, ponieważ proponowane wymiary 530x480 mm znacznie odbiegają od wartości wymaganej 450x450 mm i nie mieszczą się w dopuszczanej przez Zamawiającego tolerancji +/- 10%
88	Kolumna na sale wybudzeń ■ SYMBOL NA RYSUNKU KM5 a) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z zasięgiem ramion kolumny infuzyjnej wynoszącą 1465 mm ? b) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w oświetlenie opisane w SIWZ bez regulacji natężenia oświetlenia? c) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której oświetlenie sufitu umieszczone jest w górnej powierzchni ramienia przy suficie ? d) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w szuflady o wysokości zewnętrznej 125mm ? e) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której wyjmowanie szuflady możliwe jest po odkręceniu śrub mocujących ? f) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której schowki na nadmiar kabli umiejscowione są pod półką w głowicy kolumny ? g) Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z półkami o wymiarach 530x480mm?	a) Tak, ponieważ proponowany zasięg ramion kolumny wynoszący 1465 mm w niewielkim stopniu odbiega od wartości wymaganej określonej w PFU 1500 mm, b) nie, c) tak, d) tak, pod warunkiem że spełnione są wymagania dotyczące wysokości wewnętrznej szuflad, e) nie, ponieważ zgodnie z PFU wymagana jest możliwość łatwego wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi, f) tak, pod warunkiem, że istnieje możliwość ich łatwego demontażu do czyszczenia, g) nie, ponieważ proponowane wymiary 530x480 mm znacznie odbiegają od wartości wymaganej 450x450 mm i nie mieszczą się w dopuszczanej przez Zamawiającego tolerancji +/- 10%
89	PKT 7 Lampa operacyjna podwójna a) Czy Zamawiający dopuszcza lampę z maksymalnym natężeniem czaszy głównej 160 000 Lux i czaszy pomocniczej z natężeniem 140 000 Lux? b) Czy Zamawiający dopuszcza lampę z przełączaną średnicą pola operacyjnego o wartościach 16 cm i 23 cm ? c) Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3500- 5000 K ?	a) Nie, ponieważ proponowane natężenie lampy pomocniczej 140 000 lux znacznie odbiega od wartości wymaganej ok. 100 000 lux i nie mieści się w dopuszczanej przez Zamawiającego tolerancji +/- 20%, b) tak, lampa o średnicy pola d10 = 23 spełnia wymagania określone w PFU, c) tak,
90	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę, która będzie miała z przodu głowicy zasilającej zamocowany panel do montażu tylko półek zamiast pionowych szyn do mocowania półek i innego wyposażenia? Dodatkowe wyposażenia mogą być montowane do szyn akcesoryjnych lub pionowych drążków umieszczonych z boków kolumny.	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
91	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę, w której gniazda elektryczne znajdują się na tylnej ścianie kolumny	Nie, wymagane jest rozmieszczenie gniazd na głowicy zasilającej zgodnie z opisem w PFU.
92	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy zamawiający dopuści kolumny przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: otwór z zaślepką bez żyłki pilota. Konstrukcja kolumny umożliwia łatwe poprowadzenie kabla bez konieczności zastosowania takiej żyłki.	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
93	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy Zamawiający zamiast "2 szyn montażowych po bokach głowicy kolumny" zaakceptuje pionowe drążki mocowane na wspornikach po bokach głowicy kolumny?	Nie, zgodnie z PFU wymagane są standardowe szyny montażowe o wymiarach zgodnych z Polską Normą.
94	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw kolumn bez zamykanych schowków na nadmiar kabli?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
95	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę bez zestawu lamp diodowych, lampki oświetlającej podłogę i lampki oświetlającej sufit	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
96	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę o zasięgu ramion 1800 mm?	Nie, wymagany jest zasięg min. 2000 mm.
97	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby)?	Nie, wymagana jest blokada wszystkich 3 przegubów.
98	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone na uchwycie zlokalizowanym z przodu jednej półki oznaczone jasnymi piktogramami, bez przycisków na tylnej ściance konsoli?	Nie, przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion wymagane są zarówno w uchwytach z przodu jednej z półek, jak i w uchwytach na tylnej ściance konsoli.
99	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy zamawiający dopuści kolumnę o udźwigu kolumny 90 kg?	Nie, ponieważ zgodnie z PFU wymagany jest prawie dwukrotnie większy udźwig min. 170 kg.
100	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z półką o wymiarach 45 x45 cm z szynami DIN na wyposażenie dodatkowe montowanymi z 2 boków półki?	Nie, Zamawiający wymaga kolumny z trzema półkami, każda o szerokości min. 60 cm i głębokości min. 45 cm, wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
101	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z szufladą z możliwością łatwego wyjęcia z użyciem narzędzi?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
102	Kolumna chirurgiczna KM1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę bez automatycznego oświetlenia szuflady?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
103	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści kolumny przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: otwór z zaślepką bez żyłki pilota. Konstrukcja kolumny umożliwia łatwe poprowadzenie kabla bez konieczności zastosowania takiej żyłki	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
104	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę o zasięgu ramion 1800 mm?	Nie, ponieważ zgodnie z PFU wymagany jest zasięg 2000 mm.
105	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę bez zestawu lamp diodowych, lampki oświetlającej podłogę i lampki oświetlającej sufit ?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
106	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę, w której gniazda elektryczne znajdują się na tylnej ścianie kolumny?	Nie, wymagane jest rozmieszczenie gniazd zgodnie z opisem w PFU.
107	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści kolumnę z systemem kontroli zawieszenia aparatu umieszczonym na froncie półki?	Nie, system kontroli zawieszenia aparatu do znieczulania musi być umieszczony w uchwycie do aparatu do znieczulania, ponieważ jego rolą jest kontrola prawidłowości zawieszenia aparatu do znieczulania na kolumnie.
108	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści kolumnę bez elektronicznego systemu kontroli zawieszenia aparatu do znieczulenia?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
109	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby)?	Nie, wymagana jest blokada wszystkich 3 przegubów.
110	kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw kolumn z regulacją wysokości 40 cm?	Nie, zgodnie z PFU wymagana jest kolumna z regulacją wysokości głowicy zasilającej w zakresie 60 cm.
135	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone na uchwycie zlokalizowanym z przodu jednej półki oznaczone jasnymi piktogramami, bez przycisków na tylnej ściance konsoli?	Nie, ponieważ po zawieszeniu aparatu do znieczulania ogólnego na kolumnie anestezjologicznej dostęp do tak umieszczonych przycisków byłby utrudniony.
111	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści kolumnę o udźwigu kolumny 90 kg?	Nie, ponieważ udźwig 90 kg byłby niewystarczający do podniesienia typowego aparatu do znieczulania.
112	Kolumna anestezjologiczna KM2 - zestaw kolumn Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę wyposażoną w wysięgnik do pomp infuzyjnych bez wewnętrznych kanałów do prowadzenia kabli?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
113	Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową KM-3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę na wysięgniku dwuramiennym o zasięgu kolumny 180 cm?	Nie, ponieważ proponowany zasięg 180 cm jest znacznie mniejszy od zasięgu wymaganego 225 cm.
114	Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową KM-3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z możliwością podniesienia głowicy zasilającej na wysokość ok 1900 mm	Zamawiający nie wyraża zgody.
115	Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową KM-3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę, która zmienia wysokość w maksymalnym zakresie w czasie dłuższym niż 5 sek?	Tak, pod warunkiem, że czas ten nie będzie dłuższy niż 10 sekund.
116	Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową KM-3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw kolumn z regulacją wysokości 40 cm?	Nie, ponieważ kolumna z regulacją wysokości w zakresie 40 cm nie zapewnia opisanej w PFU możliwości podniesienia głowicy zasilającej na wysokość powyżej 200 cm nad podłogą (zapewniającą swobodne przejście pod kolumną), lub obniżenia jej na wysokość 150 cm nad podłogą (zapewniającą łatwy dostęp do gniazd).
117	Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową KM-3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę, w której gniazda elektryczne znajdują się na tylnej ścianie kolumny?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
118	Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową KM-3 Czy Zamawiający zamiast "2 szyn montażowych po bokach głowicy kolumny" zaakceptuje pionowe drążki mocowane na wspornikach po bokach głowicy kolumny?	Zamawiający nie wyraża zgody.
119	Kolumna na Oddział Intensywnej Terapii KM4 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę, która będzie miała z przodu głowicy zasilającej zamocowany panel do montażu półek zamiast pionowych szyn do mocowania półek i innego wyposażenia? Dodatkowe wyposażenia mogą być montowane do szyn akcesoryjnych lub pionowych drążków umieszczonych z boków kolumny.	Zamawiający nie wyraża zgody.
120	Kolumna na Oddział Intensywnej Terapii KM4 Czy zamawiający dopuści kolumny przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: otwór z zaślepką bez żyłki pilota. Konstrukcja kolumny umożliwia łatwe poprowadzenie kabla bez konieczności zastosowania takiej żyłki.	Zamawiający nie wyraża zgody.
121	Kolumna na Oddział Intensywnej Terapii KM4 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę bez zestawu lamp diodowych, lampki oświetlającej podłogę i lampki oświetlającej sufit ?	Zamawiający nie wyraża zgody.
122	Kolumna na Oddział Intensywnej Terapii KM4 Czy Zamawiający zamiast "2 szyn montażowych po bokach głowicy kolumny" zaakceptuje pionowe drążki mocowane na wspornikach po bokach głowicy kolumny?	Zamawiający nie wyraża zgody.
123	Kolumna na Oddział Intensywnej Terapii KM4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw kolumn bez zamykanych schowków na nadmiar kabli?	Zamawiający nie wyraża zgody.
124	Kolumna na Oddział Intensywnej Terapii KM4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z szufladą z możliwością łatwego wyjęcia z użyciem narzędzi?	Zamawiający nie wyraża zgody.
125	Kolumna na salę wyburzeń KM5 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę, która będzie miała z przodu głowicy zasilającej zamocowany panel do montażu półek zamiast pionowych szyn do mocowania półek i innego wyposażenia?	Zamawiający nie wyraża zgody.
126	Kolumna na salę wyburzeń KM5 Czy zamawiający dopuści kolumny przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: otwór z zaślepką bez żyłki pilota. Konstrukcja kolumny umożliwia łatwe poprowadzenie kabla bez konieczności zastosowania takiej żyłki.	Zamawiający nie wyraża zgody.
127	Kolumna na salę wyburzeń KM5 Czy Zamawiający zamiast "2 szyn montażowych po bokach głowicy kolumny" zaakceptuje pionowe drążki mocowane na wspornikach po bokach głowicy kolumny?	Zamawiający nie wyraża zgody.
128	Kolumna na salę wyburzeń KM5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę, w której gniazda elektryczne znajdują się na tylnej ścianie kolumny?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
129	Kolumna na salę wyburzeń KM5 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę bez zestawu lamp diodowych, lampki oświetlającej podłogę i lampki oświetlającej sufit ?	Zamawiający nie wyraża zgody.
130	Kolumna na salę wyburzeń KM5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw kolumn bez zamykanych schowków na nadmiar kabli?	Zamawiający nie wyraża zgody.
131	Kolumna na salę wyburzeń KM5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z szufladą z możliwością łatwego wyjęcia z użyciem narzędzi?	Zamawiający nie wyraża zgody.
132	W Załączniku 4.1 - Wykaz wyposażenia medycznego w wymaganiach dla kolumn anestezjologicznych oznaczonych KM2 jest postawiony wymóg - uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego z systemem Media Docking. Informujemy Zamawiającego, że system "Media Docking" jest rozwiązaniem oferowanym wyłącznie przez niemiecką firmę DREGER które nie ma i nie może mieć technicznego odpowiednika u innych producentów lub dostawców ze względu na ochronę patentową. To samo dotyczy aparatów anestezjologicznych wyposażonych drugą kompatybilną część tego "systemu". Tym samym Zamawiający nieświadomie lub rękami projektanta obarczył postępowanie wadą prawną wykluczającą wszystkich innych producentów czy dostawców kolumn anestezjologicznych a w konsekwencji chirurgicznych i intensywnej terapii uzależniając całe postepowanie do oferty wyłączenia jednego producenta. Rezygnacja z tego "parametru "pozwoli Zamawiającemu na otrzymywanie ofert konkurencyjnych cenowo, wcale nie gorszych jakościowo bo i tak Zamawiający wymaga akceptacji dostarczonych urządzeń przed ich zamontowaniem. Powyższe zostało poparte wyrokiem KIO z dnia 14 października 2011 r. Sygn. akt KIP 2132/11 Ze względu na powyższe prosimy Zamawiającego o rezygnację lub usunięcie powyższego zapisu i dopuszczenie do zaoferowania kolumn anestezjologicznych wyposażonych w uchwyty do podnoszenia aparatów anestezjologicznych dowolnych producentów.	Zamawiający nie wymaga zaoferowania produktów żadnego określonego producenta. Wymagania przedstawione w PFU określają minimalne parametry funkcjonalne niezbędne do bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzeń i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnych urządzeń realizujących określone w PFU funkcje i spełniających wymagane parametry.
133	Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wielokrotnie powielanego w tabelach wyposażenia PFU zapisu o konieczności potwierdzenia z oferowanych parametrów cyt.1- Do oferty dołączyć zdjęcie z oryginalnego katalogu, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta, przedstawiające zaoferowane rozwiązanie, dyt.2- Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie/katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. Informujemy Zamawiającego, że wielu Producentów nie ujawnia oficjalnie wszystkich parametrów oferowanych urządzeń gdyż wiele z nich jest objętych tajemnicą lub są urządzeniami o indywidualnej konstrukcji "pod konkretne potrzeby Użytkownika" a zatem powielania każdego z nich i zamieszczanie na stronie internetowej Producenta nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. Dodatków każdy z Producentów urządzeń medycznych w tym paneli, kolumn zasilających sufitowych lub lamp operacyjnych ma zgodnie z obowiązującym prawem możliwość dokonywania modyfikacji wyrobu w ramach jego własnej konstrukcji. Prosimy Zamawiającego o usunięcie lub zmianę tych zapisów i zastąpienie go w proponowany sposób Zamawiający wymaga aby każdy z oferentów na etapie składania ofert przedstawił: Deklarację CE producenta wyrobu medycznego stosownej klasy dla; medycznych kolumn sufitowych, paneli medycznych, lamp operacyjnych itp. Zamawiający wymaga dla lamp operacyjnych oraz zasilających kolumn sufitowych anestezjologicznych, chirurgicznych oraz intensywnej terapii przedstawiania oryginalnych kart katalogowych producenta potwierdzonych za zgodność przez jego krajowego reprezentanta w przypadku dostawców zagranicznych ew. oryginalnych kart katalogowych lub rysunków technicznych producenta ilustrujących i potwierdzających wszystkie wymagane szczegóły wyposażenia technicznego i użytkowego w przypadku producentów krajowych.	Zamawiający nie rezygnuje w wymienionych wymagań.
134	W dokumentacji projektowej/ Załącznik nr 4.1 - Wykaz wyposażenia medycznego/ oraz technologicznej PFU/ Program Funkcjonalna Użytkowy/ Postępowania znalazły się wysoce skomplikowane, niespójne z często wykluczające się wzajemnie parametry urządzeń medycznych wchodzących w skład wyposażenia sal operacyjnych , sali wybudzeniowej oraz oddziału intensywnej terapii w tym; lamp operacyjnych, kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych oraz kolumn intensywnej terapii. Dodatkowo tabelki są niewłaściwie przekonwertowane do PDF i część wymagań jest ucięta. W związku z zaistniała sytuacją prosimy Zamawiającego o zgodę na dopuszczenia do zaoferowania kolumn anestezjologicznych, chirurgicznych, intensywnej terapii oraz lamp operacyjnych o poniższych parametrach technicznych i użytkowych: L1- Nowoczesna i energooszczędna lampa operacyjna LED dwuczaszowa z regulacją temperatury barwowej emitowanego światła: -wspólne zawieszenie sufitowe zapewniające obrót obu ramion w pełnym zakresie 360 stopni -dodatkowe ramię dla monitora medycznego na wspólnym zawieszeniu sufitowym -wyposażona w kamerę HD umieszczoną w centralnej części czaszy pomocniczej -emitująca natężenie oświetlenia oświetlenia max.160klux z czaszy głównej z regulacją w zakresie 48-160klux -emitująca natężenie oświetlenia max. 140klux z czaszy pomocniczej z regulacją w zakresie 42-140klux -dodatkowe światło endoskopowe o wartości ok.2% natężenia -czasze monolityczne bez wyodrębnionych sekcji i podziałów -czasze wykonane z lekkich stopów aluminium optymalnie odprowadzające ciepło -czasze płaskie, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji -czasze nie zakłócające strumienia laminarnego -czasze z 3-ma uchwytami na obwodzie ułatwiającymi wygodne pozycjonowanie -regulowana temperatura barowa w zakresie 3500-5500K -odwzorowanie światła dziennego Ra-96 -odwzorowanie barwy czerwonej R9-96 -diody LED wyłącznie białe zlokalizowane w małych wymiennych zespołach -matryce osłonięte jednorodną szybą ze szkła bezpiecznego -regulacja pola operacyjnego 18-30 cm -wgłębność oświetlenie L1+L2 110cm -pobór prądu max. 115W dla obu czasz KM1- kolumna chirurgiczna przeznaczona do Sali operacyjnej -kolumna z wysięgnikiem łamanym o łącznym zasięgu min. 140 cm / wymaganie zasięgu 200cm nie ma żadnego uzasadnienia skoro kolumna znajduje się w okolicy głowy pacjenta/ -mechanizm podnoszący z uchwytem do zawieszania wózka aparaturowego -udźwig kolumny min. 195 kg -głowica prostokątna ze ściankami gładkimi i jednolitymi wykonanymi z blachy lakierowanej lub aluminium anodowanego- do ustalenia z Zamawiającym -ścianki głowicy płaskie odporne na czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami -hamulce pneumatyczne obrotu obu przegubów ramion -głowica zasilająca z wbudowanymi gniazdami medycznymi; tlenu O2, próżni VAC, sprężonego powietrza AIR, dwutlenku węgla CO2 w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego zlokalizowane w sposób zaplemniający ergonomię obsługi na ścianie tylnej lub ściankach bocznych- do uzgodnienia z personelem medycznym przed dostawą i montażem -głowica zasilająca z wbudowanymi gniazdami elektrycznymi 230V, zaciskami ekwipotencjalnymi PA, gniazdami telekomunikacyjnymi RJ oraz dodatkową zaślepką wraz z przygotowaniem teletechniki w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego zlokalizowane w sposób zapewniający ergonomię obsługi na ściance frontowej lub ściankach bocznych- do uzgodnienia z personelem medycznym przed dostawą i montażem -gniazda elektryczne 230V z bolcem "0" ochronnym w najwyższym położeniu zgodnie z PN 60601-1-2, klapami ochronnymi IP44 oraz sygnalizatorami obecności napięcia zgodnie z PN-HD 60364-7-710 dla urządzeń medycznych zlokalizowanych w pomieszczeniach strefy II -głowica zasilająca z ulokowanymi na froncie 3-ma półkami pod aparaturę medyczną o wymiarach 450x500mm i nośności nie mniejszej niż 50 kg, po bokach każdej z półek szyny medyczne zabezpieczone nakładkami z tworzywa chroniącymi sprzęt oraz personel -szufladą o głębokości min. 100mm zamontowaną pod najniższą z półek, wyposażoną w mechanizm samo domykania oraz uszczelkę podwyższającą higienę wnętrza. KM2- kolumna anestezjologiczna przeznaczona do Sali operacyjnej: -kolumna z wysięgnikiem łamanym o łącznym zasięgu min 140cm/ wymaganie zasięgu 200cm nie ma żadnego uzasadnienia skoro kolumna znajduje się w okolicy głowy pacjenta/ -mechanizm podnoszący z uchwytem do zawieszania aparatu anestezjologicznego dowolnego producenta -podnoszenie aparatu w zakresie min. 65 cm -udźwig kolumny min 195kg -głowica prostokątna ze ściankami gładkimi i jednolitymi wykonanymi z blachy lakierowanej lub aluminium anodowanego- do ustalenia z Zamawiającym -ścianki głowicy płaskie odporne na czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami -hamulce pneumatyczne obrotu obu przegubów ramion -głowica zasilająca z wbudowanymi gniazdami gazów medycznych; tlenu O2, próżni VAC, sprężonego powietrza AIR, podtlenku azotu NO2 oraz odciąg gazów poanestycznych AGSS w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego zlokalizowane w sposób zapewniający ergonomię obsługi na ściance tylnej lub ściankach bocznych do uzgodnienia z personelem medycznym przed dostawą i montażem -głowica zasilająca z wbudowanymi gniazdami elektrycznymi 230V, zaciskami ekwipotencjalnymi PA, gniazdami telekomunikacyjnymi RJ oraz dodatkową zaślepką wraz z przygotowaniem teletechniki w ilości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego zlokalizowane w sposób zapewniający ergonomię obsługi na ściance frontowej lub ściankach bocznych- do uzgodnienia z personelem medyczny, przed dostawą i montażem -gniazda elektryczne 230V z bolcem "0" ochronnym w najwyższym położeniu zgodnie z PN 60601-1-2, klapkami ochronnymi IP 44 oraz sygnalizatorami obecności napięcia zgodnie z PN-HD 60364-7-710 dla urządzeń medycznych zlokalizowanych w pomieszczeniach strefy II -głowica zasilająca z ulokowanymi na froncie półkami pod aparaturę medyczną o wymiarach 450x500mm i nośności nie mniejsza niż 50kg, po bokach każdej z półek szyny medyczne zabezpieczone nakładkami z tworzywa chroniącymi sprzęt oraz personel -szuflada o głębokości min.100mm zamontowaną pod najniższą z półek, wyposażoną w mechanizm samo domykania oraz uszczelkę podwyższającą higiene wnętrza. KM3- kolumna anestezjologiczna przeznaczona do Sali zabiegowej: -kolumna z wysięgnikiem łamanym uchylnym o łącznym zasięgu min 140cm/ wymaganie zasięgu 225cm jest funkcjonalnie nieuzasadnione i technicznie nielogiczne bo utrudnia manewrowanie kolumną w okolicy głowy pacjenta/ -podnoszenie ramienia min65 cm -udźwig kolumny min 100kg.	Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są wymagania dotyczące kolumn i lamp operacyjnych określone w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 45 do 60.