Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	Dotyczy lamp operacyjnych (sale operacyjne 1.30/1.34/1.28/1.43 oraz sala zabiegowa 0.34) W związku z mogącymi wprowadzać w błąd zapisami PFU oraz załącznika 4.1 wykaz wyposażenia medycznego co skutkuje brakiem możliwości precyzyjnego obliczenia ceny oferty, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia lamp operacyjnych w technologii LED, w których przynajmniej lampa (kopuła) główna wyposażona jest w oświetlenie endoskopowe?	Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są wymagania dotyczące lamp operacyjnych określone w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 53 do 55. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wymaga lamp operacyjnych wykonanych w technologii LED, w których obie kopuły są wyposażone w oświetlenie endoskopowe.
2	Dotyczy lamp operacyjnych (sale operacyjne 1.30/1.34/1.28/1.43 oraz sala zabiegowa 0.34) W związku z mogącymi wprowadzać w błąd zapisami PFU oraz załącznika 4.1 wykaz wyposażenia medycznego co skutkuje brakiem możliwości precyzyjnego obliczenia ceny ofert, prosimy o odpowiedź: Ile oraz do których sal Zamawiający wymaga lamp operacyjnych dwu kopułowych, oraz ile oraz do których sal Zamawiający wymaga lamp operacyjnych dwu kopułowych wyposażonych w kamery HD?	Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są wymagania dotyczące lamp operacyjnych określone w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 53 do 55. Zgodnie z tymi wymaganiami wszystkie lampy operacyjne na salach 1.30/1.34/1.28/1.43 oraz na sali zabiegowej 0.34 muszą składać się z dwóch kopuł. Kamery nie są wymagane.
3	Dotyczy lamp operacyjnych (sale operacyjne 1.30/1.34/1.28/1.43 oraz sala zabiegowa 0.34) W związku z licznymi rozbieżnościami dotyczącymi minimalnych parametrów technicznych jakie powinny posiadać lampy operacyjne, pomiędzy PFU a załącznikiem "4.1 wykaz wyposażenia medycznego" prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - wysokiej klasy lampy operacyjne (obie kopuły) emitujące światło o temperaturze barwowej 4800oK?, -wysokiej klasy lampy operacyjne o wgłębności oświetenia:120cm dla kopuły głównej oraz 80cm dla kopuły satelitarnej?, - kopuła lampy głównej o kształcie zewnętrznym koła, 5 panelowa (1 panel główny oraz 4 boczne umieszczone dookólnie) ułatwiająca przepływ powietrza z nawiewów laminarnych?	Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są wymagania dotyczące lamp operacyjnych określone w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 53 do 55. W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że lampy emitujące światło o temperaturze barwowej 4800 K spełniają wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o wgłębności oświetlenia L1+L2 wynoszącej min. 75 cm (tak samo dla obu kopuł) przy pomiarze zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 60601-2-41:2009. Kopuły lamp o konstrukcji wielopanelowej (w tym także 5 panelowej) nie spełniają wymagań Zamawiającego.
4	Dotyczy lamp operacyjnej wyposażonej w kamerę HD (według załącznika 4.1 wykaz wyposażenia medycznego sale operacyjne 1.30/1.34/1.28/1.43 oraz sala zabiegowa 0.34 oraz wg PFU str. 60 - wyposażenie medyczne ruchome, sale operacyjne i myjnie lekarskie. W związku z brakiem szczegółowych wymogów technicznych dotyczących lamp operacyjnych wyposażonych w kamery HD, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga lamp operacyjnych w technologii LED, wyposażonych w kamery HD w których przynajmniej lampa (kopuła) główna wyposażona jest w oświetlenie endoskopowe?	Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są wymagania dotyczące lamp operacyjnych określone w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 53 do 55. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wymaga lamp operacyjnych wykonanych w technologii LED, w których obie kopuły są wyposażone w oświetlenie endoskopowe. Kamery nie są wymagane.
5	W opisie sprzętu medycznego zał. 4.1 zawarto wymagania dot. lampy L1 w pomieszczeniach sal OP 4 szt. oraz w pomieszczeniu 0.34 sala zabiegowa o następujących wymaganiach: „Zestaw w skład którego wchodzą: - sufitowa lampa operacyjna składająca się z dwóch kopuł: - lampy głównej, - lampy pomocniczej (satelity), zawieszonych razem na wspólnej osi. Podstawowe parametry lampy głównej: - Maksymalne natężenie światła lampy Ec = 160 000 lux z regulacją w zakresie 40 – 160 klx - Średnica pola d10 = 20 cm - Temperatura barwowa światła Tc = 5 000 K - Współczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93% Podstawowe parametry lampy pomocniczej: - Maksymalne natężenie światła lampy Ec = 120 000 lux z regulacją w zakresie 40 – 120 klx - Średnica pola d10 = 20 cm - Temperatura barwowa światła Tc = 5 000 K - Współczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%” A w dalszej części tabeli dla pomieszczeń 1.30/1.34/1.28 oraz osobno 1.43 znajduje się następujący opis: „1 szt. Lampa operacyjna podwójna 130+160 klux. Głowice z regulacją średnicy pola 24-34 cm i temperatury barwowej 3700-5000 K. Lampa wyposażona w kamerę HD i dodatkowe ramię pod monitor. Zawiesie sufitowe.” , co sugerowałoby konieczność dostawy 5+3+1 = 9 lamp operacyjnych. W opisie sprzętu medycznego zał. 4.1 zawarto wymagania dot. lampy L1 w pomieszczeniach sal OP 4 szt. oraz w pomieszczeniu 0.34 sala zabiegowa o następujących wymaganiach: „Zestaw w skład którego wchodzą: - sufitowa lampa operacyjna składająca się z dwóch kopuł: - lampy głównej, - lampy pomocniczej (satelity), zawieszonych razem na wspólnej osi. Podstawowe parametry lampy głównej: - Maksymalne natężenie światła lampy Ec = 160 000 lux z regulacją w zakresie 40 – 160 klx - Średnica pola d10 = 20 cm - Temperatura barwowa światła Tc = 5 000 K - Współczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93% Podstawowe parametry lampy pomocniczej: - Maksymalne natężenie światła lampy Ec = 120 000 lux z regulacją w zakresie 40 – 120 klx - Średnica pola d10 = 20 cm - Temperatura barwowa światła Tc = 5 000 K - Współczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%” A w dalszej części tabeli dla pomieszczeń 1.30/1.34/1.28 oraz osobno 1.43 znajduje się następujący opis: „1 szt. Lampa operacyjna podwójna 130+160 klux. Głowice z regulacją średnicy pola 24-34 cm i temperatury barwowej 3700-5000 K. Lampa wyposażona w kamerę HD i dodatkowe ramię pod monitor. Zawiesie sufitowe.” , co sugerowałoby konieczność dostawy 5+3+1 = 9 lamp operacyjnych.	Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są wymagania dotyczące lamp operacyjnych określone w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 53 do 55.
6	0.28 izolatka - Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowej lampy oświetlającej głowę pacjenta?	Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał wyposażenia kolumny na oddział intensywnej terapii w lampę do badań wykonaną w technologii LED, mocowaną do szyny montażowej (np. przy półce), o natężeniu oświetlenia w odległości 50 cm min. 30 000 lux, z regulowaną temperaturą barwową światła.
7	0.33 Sala OIOM - Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowej lampy oświetlającej głowę pacjenta?	Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał wyposażenia kolumny na oddział intensywnej terapii w lampę do badań wykonaną w technologii LED, mocowaną do szyny montażowej (np. prz półce), o natężeniu oświetlenia w odległości 50 cm min. 30 000 lux, z regulowaną temperaturą barwową światła.
8	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio - Czy Zamawiający w lampie operacyjnej głównej wymaga zakresu regulacji natężenia: min. 40 – 160 klx, średnicy pola d10 od wartości nie większej niż 20 cm?	Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronie 54, Zamawiający dopuszcza lampę główną z zakresem regulacji natężenia od 40 do 160 klx i wymaga średnicy pola d10 nie mniejszej niż 20 cm.
9	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio - Czy Zamawiający w lampie operacyjnej głównej wymaga temperatury barwowej światła Tc = 4 500 K +/- 5%?	Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronie 54, Zamawiający wymaga temeratury barwowej światła obu lamp głównej i pomocniczej powyżej 4500 K.
10	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio - Czy Zamawiający w lampie operacyjnej pomocniczej wymaga zakresu regulacji natężenia: min. 40 – 120 klx, średnicy pola d10 od wartości nie większej niż 20 cm?	Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronie 54, Zamawiający dopuszcza lampę główną z zakresem regulacji natężenia od 40 do 120 klx i wymaga średnicy pola d10 nie mniejszej niż 20 cm.
11	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio - Czy Zamawiający w lampie operacyjnej pomocniczej wymaga temperatury barwowej światła Tc = 4 500 K +/- 5%? Zwracamy uwagę, że pozostałe parametry lampy pomocniczej nie są widoczne	Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronie 54, Zamawiający wymaga temeratury barwowej światła obu lamp głównej i pomocniczej powyżej 4500 K.
12	1.30 / 1.34 / 1.28 sala operacyjna Czy Zamawiający mógłby określić czy obowiązują opisy parametrów kolumn i lamp z punktu 1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio czy różniące się umieszczone w tym punkcie opisy. Według planu A-01-03 POZIOM +1, sala 1.28 to sala przygotowań pacjenta.	Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są wymagania dotyczące kolumn i lamp operacyjnych określone w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 45 do 60.
13	Kopuły obu lamp w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty – prosimy o dopuszczenie lampy z kopułą główną i kopułami umieszczonymi wokół dookólnie.	Zamawiający wymaga zaoferowania lamp spełniających wymagania opisane w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 53 do 55.
14	Z uwagi na fakt, iż część opisu zamówienia jest ucięta (np. załącznik nr 4.1 - opis sufitowej lampy operacyjnej symbol L1 pokój 1.30/1.34/1.38 sala operacyjna 1.43 sala operacyjna kardio) zwracamy się z prośbą o udostępnienie plików dotyczących wyposażenia w formacie edytowalnym np. word ( prośba dotyczy m.in. załączników nr 4.1, 4.2, 4.3)	Zamawiający wymaga zaoferowania lamp spełniających wymagania opisane w PFU w punkcie 2.2.9.1 "wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem" na stronach od 53 do 55.
15	1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji zwartej w której kopuła główna składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego, łatwa do utrzymania w czystości, a kopuła satelitarna składa się z 4 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego, łatwa w utrzymaniu w czystości?	Kopuły lamp składające się z segmentów z wolnymi przestrzeniami pomiędzy segmentami nie spełniają wymagań Zamawiającego.
16	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której obie czasze posiadają temperaturę barwową na poziomie 4300 oK?	Nie, wymagane są lampy operacyjne w której obie czasze zapeTc powyżej 4500 K.
17	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której obie czasze posiadają temperaturę barwową na poziomie 4500 oK?	Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której obie czasze posiadają temperaturę barwową Tc = 4500 K
18	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kopuły wyposażone są dodatkowo w jeden zintegrowany uchwyt (niesterylny) okalający czaszę w min. 70% jej obwodu?	Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kopuły wyposażone są dodatkowo w jeden zintegrowany uchwyt (niesterylny) okalający czaszę w min. 70% jej obwodu
19	Lampa operacyjna podwójna Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której natężenie oświetlenia lampy głównej wynosi 160.000 lux oraz satelitarnej 120.000 lux? Oferowana wartość tylko w nieznacznym stopniu różni się od wymaganej w SIWZ.	Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której natężenie oświetlenia lampy głównej wynosi 160.000 lux oraz satelitarnej 120.000 lux
20	Lampa operacyjna podwójna Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego dla kopuły głównej wynosi 18-32 cm a dla kopuły satelitarnej 16-28 cm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.	Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zakresu regulacji średnicy pola oferowanych lamp operacyjnych.
21	Lampa operacyjna podwójna Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której obie czasze posiadają temperaturę barwową na stałym poziomie 4300 oK?	Nie, wymagane są lampy operacyjne w której obie czasze zapeTc powyżej 4500 K.
22	Lampa operacyjna podwójna Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której obie czasze posiadają temperaturę barwową na stałym poziomie 4500 oK?	Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której obie czasze posiadają temperaturę barwową na stałym poziomie Tc = 4500 K
23	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych oraz kolumn zasilających, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych.
24	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do zamontowania lamp operacyjnych.
25	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lamp operacyjnych oraz kolumn zasilających?	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do zamontowania lamp operacyjnych.
26	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych oraz kolumn zasilających poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do zamontowania lamp operacyjnych.
27	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp oraz kolumn zasilających jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do zamontowania lamp operacyjnych.
28	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do zamontowania lamp operacyjnych.
29	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych w których będą instalowane lampy operacyjne. oraz kolumny zasilające.	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do zamontowania lamp operacyjnych.
30	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do zainstalowania lamp operacyjnych.
31	Pytania dotyczące warunków technicznych wszystkich wyspecyfikowanych lamp operacyjnych oraz kolumn Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?	Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa części budynku nr 1.” w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w ramach jego realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do zainstalowania lamp operacyjnych.