LP	Pytanie	Odpowiedź
1	Pkt. 7.8 a), zał. 4.3 wykaz wyposażenia Centralnej Sterylizatorni - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc "sprzęt medyczny" rozumie pod tym pojęciem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie sprzęt, który jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny?	Pod pojęciem „sprzęt medyczny” należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie sprzęt, który jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42EC
2	Numer wyposażenia R7 - regał pięciopółkowy - Czy Zamawiający dla pozycji R4 dopuści do postępowania regał czteropółkowy o wymiarach szerokości 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, półki pełne, wykonanie stal nierdzewna, regulowane nóżki w zakresie +/- 1 cm, konstrukcja z profili zamkniętych?	Dla pozycji R7 dopuści do postępowania regał pięciopółkowy o wymiarach szerokości 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, półki pełne, wykonanie stal nierdzewna, regulowane nóżki w zakresie +/- 1 cm, konstrukcja z profili zamkniętych
3	Numer wyposażenia 4.4 - dozownik na mydło stal nierdzewna matowa - Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na mycie i dezynfekcję? Uzasadnienie: Tak dozownik wykonany z tworzywa sztucznego charakteryzuje się równie dobrą odpornością na uszkodzenia a jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości.	Zamawiający dopuszcza.
4	Numer wyposażenia M.1 - Myjnia ultradźwiękowa pod blatowa - Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię ultradźwiękową bez funkcji grzania? Uzasadnienie: Myjnia ultradźwiękowa nie ma potrzeby funkcji grzania ponieważ narzędzia poddawane myciu nie powinny być myte w temperaturze przekraczającej 40 st. C. ponieważ zachodzi zjawisko koagulacji białka, które uniemożliwia dokładne usunięcie zanieczyszczeń.	Zamawiający dopuszcza.
5	Numer wyposażenia M3 - Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa - Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie na 10 tac DIN o objętości komory minimum 190 litrów?	Wymaga myjni o objętości komory wyrażonej w tacach jako 12 tac 1/1tac DIN. Zamawiający dopuszcza do postępowania wyłącznie myjnie o objętości całkowitej komory z zakresu 220 – 280 litrów. Maksymalne zużycie wody na jedną fazę mycia 25 litrów
6	Numer wyposażenia M3 - Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa - Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie ze złączem (złączami) myjąco suszącym wózka wsadowego z boku wózka?	Nie dopuszcza się myjni z przyłączem (ami) myjąco suszącymi wózka wsadowego z boku wózka
7	Numer wyposażenia M3 - Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa - Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie w której sterowanie procesem dezynfekcji termicznej odbywa się z wykorzystaniem parametru czasu i temperatury które są wydrukowane na wydruku procesu?	Wymaga się aby sterowanie procesem dezynfekcji termicznej odbywało się z wykorzystaniem parametru A0 którego wartość osiągana podawana jest na bieżąco na wyświetlaczu oraz po zakończeniu procesu umieszczana jest na wydruku
8	Numer wyposażenia M3 - Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa -Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób powinien następować spust wody z myjni po fazie procesu?	Wymagany spust całkowity wody z myjni przy wykorzystaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 40mm (nie dopuszcza się pompy spustowej gdyż podnosi to koszty eksploatacyjne)
9	Numer wyposażenia M3 - Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa - Czy Zamawiający doczekuje że urządzenie będzie zgodne z normą PN EN 15883 cz.1 i cz. 2?	Wymagana zgodność urządzenia z nomą PN EN 15883 cz.1 i cz.2 potwierdzone w deklaracji zgodności oraz w certyfikacie niezależnej jednostki certyfikującej (załączyć do oferty deklaracje oraz certyfikat niezaleznej jednostki certyfikującej)
10	Numer wyposażenia M3 - Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z dostępem serwisowym bocznym ok. 50 cm?	Nie dopuszcza się urządzeń wymagających na czas serwisu wysunięcia z miejsca zainstalowania lub wymagających dostępu serwisowego bocznego. Zaoferowane urządzenia nie mogą przekraczać wymiarów zewnętrznych maksymalnych podanych opisie wyposażenia
11	Numer wyposażenia M3 (wyposażenie) -Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia narzędzi na 12 tac 1/1 DIN 4 poziomowy?	Nie dopuszcza. Wymagany wózek narzędziowy na 12 tac 1/1DIN sześciopoziomowy
12	Numer wyposażenia SP1 - Sterylizator parowy przelotowy - Czy Zamawiający dopuści uszczelkę dociskaną parą co pozwala na osiągnięcie żywotności uszczelkami minimum 700 cykli?	Nie dopuszcza. Wymagana i dopuszczona do postępowania wyłącznie uszczelka drzwiowa dociskana sprężonym powietrzem o żywotności minimum 3500 cykli (załączyć potwierdzenie producenta do oferty)
13	Numer wyposażenia SP1 - Sterylizator parowy przelotowy - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki określając wymiar głębokości komory sterylizacyjnej (9950)?	Koryguje oczywistą omyłkę pisarską: jest 9950 – powinno być 990
14	Numer wyposażenia SP1 - Sterylizator parowy przelotowy - Czy Zamawiający dopuści sterylizatory parowe z dostępem serwisowym lewym?	Dopuszcza się wyłącznie sterylizator z dostępem serwisowym od frontu. Zaoferowane urządzenie nie może przekraczać wymiarów zewnętrznych maksymalnych podanych w opisie wyposażenia
15	Numer wyposażenia SP1 - Sterylizator parowy przelotowy - Czy Zamawiający dopuści aby programy sterylizacyjne zostały ustawione i walidowane dla określonej wagi po zainstalowaniu urządzenia?	Wymaga się programów zainstalowanych fabrycznie (fabrycznych producenckich) - do oferty załączyć fragment instrukcji obsługi potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań odnośnie programów
16	Numer wyposażenia SP1 - Sterylizator parowy przelotowy - Czy Zamawiający wymaga aby każdy ze sterylizatorów wyposażony był w minimum jeden wózek wsadowy oraz jeden wózek transportowy?	Zamawiający wymaga aby każdy ze sterylizatorów parowych wyposażony był w minimum jeden wózek wsadowy oraz jeden wózek transportowy
17	Numer wyposażenia SP1 - Sterylizator parowy przelotowy - Czy Zamawiający przewiduje przyszłościowe podłączenie sterylizatora do sieci komputerowej?	Tak. Sterylizatory wyposażone w złącza RJ 45 przeznaczone do zdalnego nadzoru serwisowego oraz rejestracji parametrów procesu (zdalny dostęp serwisowy w ramach oferty)
18	Numer wyposażenia SP1 - Sterylizator parowy przelotowy - Czy Zamawiający dopuszcza aby komora i wytwornica pary były wykonane ze stali nierdzewnej?	Wymaga się aby komora sterylizatora, drzwi, wytwornica oraz orurowanie wykonane były z wysokiej jakości stali kwasoodpornej. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej AISI136L/PN EN 1.4404 lub lepszej gatunkowo.
19	Numer wyposażenia SP2 - Sterylizator plazmowy poj. Min 1/2 STE - Czy Zamawiający dopuści sterylizator plazmowy z nabojem zbiorczym na 5 procesów?	Nie dopuszcza. Dopuszcza się wyłącznie sterylizatory plazmowe z nabojem z czynnikiem sterylizaującym na jeden proces. Nie dopuszcza się urządzeń wykorzystujących naboje zbiorcze lub kasety na więcej niż jeden proces
20	Numer wyposażenia SP2 - Sterylizator plazmowy poj. Min 1/2 STE - Czy Zamawiający dopuści sterylizator plazmowy bez możliwości zwalniania materiału bezpośrednio po procesie?	Nie dopuszcza. Wymagana możliwość zwalniania materiału bezpośrednio po procesie.
21	Numer wyposażenia SP2 - Sterylizator plazmowy poj. Min 1/2 STE - Czy Zamawiający przewiduje kontrolę chemiczną parametrów procesu (przy wykorzystaniu wskaźników chemicznych)?	Wymagana kontrola chemiczna procesu przy wykorzystaniu wskaźników chemicznych z możliwością wykorzystania w urządzeniu testów Helixa kontrolujących penetrację o średnicy 2mm i długości 1,5 metra.
22	Czy pod pojęciem stal kwasoodporna 316L należy rozumieć stal AISI316L tj. PN EN 1.4404?	Pojęciem stal kwasoodporna 316L należy rozumieć stal AISI316L tj. PN EN 1.4404
23	Czy pod pojęciem stal kwasoodporna 316L należy rozumieć stal AISI304L tj. PN EN 1.4401?	Pod pojęciem stal kwasoodporna 304 należy rozumieć stal AISI304 tj. PN EN 1.4401
24	Dotyczy: Załącznik nr 4.3 – Wykaz wyposażenia centralnej Sterylizatorni, symbol R7 (0.35 przyjęcie materiału brudnego) Czy Zamawiający dopuści regał pięciopółkowy o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180 cm, półki pełne, wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9, regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych?	Dla pozycji R7 dopuszcza do postępowania regał pięciopółkowy o wymiarach szerokości 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, półki pełne, wykonanie stal nierdzewna, regulowane nóżki w zakresie +/- 1 cm, konstrukcja z profili zamkniętych
25	Dotyczy: Załącznik nr 4.3 – Wykaz wyposażenia centralnej Sterylizatorni, symbol R1 (0.36 pomieszczenie porządkowe, 0.43 pomieszczenie porządkowe) Czy Zamawiający dopuści regał czteropółkowy ze stali kwasoodpornej OH18N9,o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 180 cm, regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, 4 półki pełne ze stali kwasoodpornej 0H18N9?	Dla pozycji R1 dopuszcza regał czteropółkowy ze stali kwasoodpornej OH18N9,o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 180 cm, regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, 4 półki pełne ze stali kwasoodpornej 0H18N9
26	Dotyczy: Załącznik nr 4.3 – Wykaz wyposażenia centralnej sterylizatorni, symbol R0 (0.38 magazyn chemii) Czy Zamawiający dopuści regał czteropółkowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9,o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 180 cm, regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, 4 półki pełne ze stali kwasoodpornej 0H18N9?	Dla pozycji R0 dopuszcza regał czteropółkowy ze stali kwasoodpornej OH18N9,o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 180 cm, regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, 4 półki pełne ze stali kwasoodpornej 0H18N9
27	Dotyczy: Załącznik nr 4.3 – Wykaz wyposażenia centralnej Sterylizatorni, symbol O1 (0.38 magazyn chemii) Czy Zamawiający dopuści stelaż na worki na śmieci 120l, wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9?	Dla pozycji O1 dopuszcza stelaż na worki na śmieci 120l, wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9?
28	Dotyczy: Załącznik nr 4.3 – Wykaz wyposażenia centralnej Sterylizatorni, symbol R9 (0.39 strefa brudna) Czy Zamawiający dopuści regał czteropółkowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9,o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180 cm, regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, 4 półki pełne ze stali kwasoodpornej 0H18N9?	Dla pozycji R9 dopuszcza regał czteropółkowy ze stali kwasoodpornej OH18N9,,o wymiarach: szerokość 90 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, regulowane nóżki +/-1cm, konstrukcja z profili zamkniętych, 4 półki pełne ze stali kwasoodpornej 0H18N9
29	Czy sterylizatory parowe będą posiadały własną elektryczną wytwornicę pary?	Sterylizatory wyposażone we wbudowaną wytwornice pary w obrys urządzenia. Parametry wytwornicy zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami na pytania
30	Załącznik nr 4.3 wykaż wyposażenie centralnej Sterylizatorni Nr wyposażenie 1.4 stół zlewozmywakowy Czy zamawiający dopuści stół z dwoma komorami zlewowymi o wymiarach 600x450x300 mm?	Zgodnie z SIWZ.
31	Nr wyposażenie 1.7 stół zlewozmywakowy Czy zamawiający dopuści stół z komorą zlewową o wymiarach 600x450x300 mm?	Zgodnie z SIWZ.
32	ZAŁĄCZNIK 4.3 - WYKAZ WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, wyposażenia SP2 Prosimy o doprecyzowanie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Zamawiający wymaga dostawy sterylizatorów przelotowych, w tym przelotowego sterylizatora plazmowego ? Zapis znajdujący się na rysunku technologii Centralnej Sterylizatorni: rozwiązanie wariantowe: sterylizator nieprzelotowy jest niezgodny zarówno z Ustawą o Zamówieniach Publicznych jak i zastosowanie takiego rozwiązania jest niezgodne z w/w Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.	Zamawiający doprecyzowuje że przedmiotem zamówienia jest sterylizator plazmowy nieprzelotowy zainstalowany zgodnej z PFU. Jednocześnie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Zamawiający wymaga dostawy minimum dwóch sterylizatorów parowych przelotowych o parametrach określonych w SIWZ i późniejszych zmianach wynikających z pytań i odpowiedzi. Liczba i wielkość sterylizatorów wynika z procesu technologicznego.