Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	W związku z brakiem szczegółowych wymogów technicznych dotyczących stołów operacyjnych, prosimy o odpowiedź które z poniższych funkcji moją być sterowane elektrohydraulicznie: - regulacja oparcia pleców, - przesuw wzdłużny blatu, - wypiętrzenie ławeczki nerkowej?	Stoły operacyjne – w załącznikach podano opisy wymagań funkcyjnych.
2	Prosimy o potwierdzenie że podstawa stołu oraz elementy konstrukcyjne (szkielet) blatu muszą być wykonane ze stali nierdzewnej?	Stoły operacyjne – w załącznikach podano opisy wymagań funkcyjnych.
3	W zestawieniu wyposażenia dla pomieszczenia 0.11 występuje wyposażenie R2 w ilości 1 szt. Natomiast na rzutach kondygnacji w tym pomieszczeniu wrysowano 5 szt. Wyposażenia R2. Prosimy o podanie faktycznej ilości wyposażenia o oznaczeniu r.	w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r.
4	Prosimy o podanie parametrów technicznych dla łóżka szpitalnego oznaczonego na rysunkach jako Ł1.	Łóżko nie jest przedmiotem zamówienia.
5	W załączniku 4.2 poziom 0, pomieszczenie 0.28 występuje 2 razy pozycja Ł1, natomiast na rzutach kondygnacji jest wrysowane tylko jedno. Ile należy przyjąć do wyceny wyposażenia o oznaczeniu Ł1?	w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r.
6	Na rzucie kondygnacji dla pomieszczenia 1.07 wpisano oznaczenie PZ. Natomiast w załączniku 4.2 w pomieszczeniu 1.07 występuje oznaczenie R2. Które jest prawidłowe?	w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r.
7	Prosimy o podanie parametrów technicznych dla wyposażenia "przekładnia pacjenta" występujące w pomieszczeniu 1.08	Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zbudowanego w oparciu o nosze na podwójnym wózku z kółkami, dedykowane dla bloku operacyjnego. Wykonany z aluminium. Każdy z wózków wyposażony w szyny montażowe wykonane z ABS, z materacem. Wózek o zawieszeniu pneumatycznym z zakresem regulacji wysokości. Centralny system spinania oraz możliwością niezależnej regulacji wysokości wózków.
8	W załączniku 4.2 pomieszczenie 1.24 występuje biurko B1 natomiast na rzutach kondygnacji jest ono oznaczone w tym pomieszczeniu jako B2. Które oznaczenie jest prawidłowe?	w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r.
9	Czy w zakresie oferty wchodzi również dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z jego oprogramowaniem? Na rzutach kondygnacji wrysowano rozmieszczenie sprzętu komputerowego.	Sprzęt komputerowy nie jest przedmiotem zamówienia.
10	Na rzucie kondygnacji 0, w pomieszczeniu 0.34 występuje łóżko o oznaczeniu ł2. W załączniku 4.1 w pomieszczeniu 0.34 brak jest wyszczególnienia tego elementu. Prosimy o podanie ilości faktycznej do przyjęcia w ofercie.	Należy przyjąć łóżko Ł1 zgodnie z decyzja inwestora albo jest łózko w salach operacyjnych wtedy zgodnie z rzutem albo nie ma wtedy na rzutach podano tylko w celach informacyjnych
11	Na rzucie kondygnacji 0 w pomieszczeniu 4.2 występuje umywalka wraz z zestawem dezynfekcyjnym. Natomiast w załączniku 4.3 brak jest wyszczególnienia tego wyposażenia. Prosimy o uzupełnienie.	należy przyjąć zgodnie z rzutem jako wyposażenie higieniczno-sanitarne
12	W pomieszczeniu 0.33 sala OIOM wrysowano "zasłonki" oddzielające stanowiska dla pacjentów. Brak jest wyszczególnienia tych elementów w załącznikach 4.1-4.3 Czy powyższy element podlega również wycenie i należy uwzględnić go w ofercie?	należy przyjąć zgodnie z rzutem jako wyposażenie higieniczno-sanitarne jako element stałej zabudowy
13	Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać zasłonki w Sali OIOM nr pom. 0.33?	zasłony należy przyjąć jako system podwieszony na szynie aluminiowej o wysokości 200 cm, zasłona z ekologicznej folii posiadająca atest higieniczny oraz bezpieczeństwa PZH
14	Prosimy o podanie parametrów technicznych dla wyposażenia sal operacyjnych typu "stół operacyjny". Zamawiający w PUF-ile strona 60 opisuje te wyposażenie jako "stół operacyjny z blatem pięciosegmentowym". Taki zapis nie precyzuje żadnych wymagań co do materiałów elementów składowych i innych parametrów wymaganych dla tak specjalistycznego wyposażenia. Na tym etapie każdy typ i rodzaj stołu operacyjnego może spełnić wymagania Zamawiającego.	Zamawiający zamieszcza parametry techniczne na stronie internetowej.
15	W pkt. 2.2.9.1 PFU - wyposażenie medyczne trwale związane z budynkiem - brakuje wzmianki i specyfikacji paneli z gazami medycznymi, które widnieją w załączniku 4.1 wykaz wyposażenia medycznego w salach operacyjnych 1.30/1.34/1.28/1.43. rosimy o wyjaśnienie czy są one przedmiotem zamówienia oraz o podanie ilości i specyfikacji w przypadku odpowiedzialności twierdzącej.	panele z gazami medycznymi nie występują w pom. 1.30/1.34/1.43/1.28 należy ta uwaga dotyczy również Sali 1.28. Punkty poboru gazów będą zlokalizowane w kolumnach anestezjologicznych oraz na ścianach jako gniazda zgodnie z projektem koncepcyjnym
16	W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanym: SIWZ oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.; dalej: Ustawa PZP) informujemy, że opisane w dodatku do SIWZ (uzupełnienie i uszczegółowienie PFU) systemowe ścianki dla sal operacyjnych zawierają opisane rozwiązania (np. takie jak jonki srebra oraz wybrane certyfikaty) a w szczególności zamawiający wymaga dostarczenia próbek malowania paneli farbami z jonami srebra oraz dostarczenia wyników badań potwierdzających skuteczność rozwiązania stosowanego przez jedynego producenta . Wymogi te ograniczają zasady uczciwej konkurencji ponieważ wskazują wyłącznie na jednego producenta firmę ALVO z Śmigiel. Mając na uwadze PZP odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, według których zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty (art. 29 ust. 1 PZP). Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (np. nazw producentów), chyba że jest to uzasadnione jego specyfiką i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 PZP). Prosimy o zmianę opisu dla systemowej zabudowy sal operacyjnych który nie narusza PZP oraz zasad uczciwej konkurencji oraz dopuszczenie również innych producentów zabudowy sal operacyjnych bez wymogu malowania farbami z jonkami srebra a posiadających dopuszczenie do stosowania zabudowy panelowej w obiektach służby zdrowia .	w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r./ nie występują jonki srebra
17	W związku z zapisem umowy § 2 punkt.13 – „Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy dla obsługi dostarczonego sprzętu medycznego wymagane będzie oprogramowanie, to Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest udzielić zamawiającemu lub zapewnić od producenta licencje/sublicencje do tego oprogramowania, które będą stanowić licencje/sublicencje niewyłączne, nieograniczone w czasie, na nieograniczonej liczbie stanowisk obowiązujące na terytorium RP oraz okres wypowiedzenia przedmiotowych licencji/sublicencji nie będzie krótszy niż 15 lat. Licencje/sublicencje powinny co najmniej zawierać uprawnienie do korzystania z całości dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.” Prosimy o wskazanie do jakich urządzeń medycznych wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oprogramowanie ?	Panele ze stali kwasoodpornej: W salach operacyjnych i pomieszczeniach pobocznych należy zastosować wysokiej jakości panele systemowe ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej EN 1.4301, lakierowanej proszkowo kolorem z palety RAL z warstwą bakteriobójczą. Warstwa bakteriobójcza zapewniająca 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią. Panele produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. W salach operacyjnych należy zastosować również panele licowane szkłem z motywami graficznymi. Powierzchnia paneli szklanych min. 7m2. Każda sala operacyjna wyposażona w dwie szafy systemowe zamykane na klucz, fronty malowane farbami z warstwą bakteriobójczą.
18	Jednocześnie prosimy o zmianę okresu wypowiedzenia przedmiotowych licencji z 15 na 5 lat . 11. Prosimy o sprecyzowanie ile licencji należy dostarczyć ponieważ sublicencje na nieograniczoną liczbę stanowisk są trudne do wyceny .	Zamawiający otrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający nie przewiduje dostarczenia sublicencji.
19	Dotyczy: Załącznik nr 4.1 – Wykaz wyposażenia medycznego (1.29 / 1.31 / 1.37 / 1.39 przygotowanie lekarzy) Czy Zamawiający dopuści wózek do worków foliowych 120l, pojedynczy, z pokrywą, z uchwytem do worków foliowych 120l, wyposażony w pokrywę malowaną proszkowo na kolor czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do wyboru przez Zamawiającego), podnoszoną nożnie, opierającą się na klipsach zaciskowych, które jednocześnie zabezpieczają worek przed przesuwaniem, możliwość otwarcia pokrywy do pozycji 90o, podstawa z kółkami fi 50 mm(dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9?	Nie. Zgodnie z SIWZ.
20	Dotyczy: Załącznik nr 4.1 – Wykaz wyposażenia medycznego (1.30 / 1.34 / 1.28 / 1.43 sala operacyjna) Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych posiadający podstawę w kształcie litery T z trzema podwójnymi kółkami fi 100 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
21	Dotyczy: Załącznik nr 4.1 – Wykaz wyposażenia medycznego (1.30 / 1.34 / 1.28 / 1.43 sala operacyjna) Czy Zamawiający dopuści wózek do worków foliowych 120l, podwójny, z pokrywami, z dwoma uchwytami do worków foliowych 120l, wyposażony w dwie pokrywy malowane proszkowo na kolor czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do wyboru przez Zamawiającego), podnoszone nożnie, opierające się na klipsach zaciskowych, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem, możliwość otwarcia pokrywy do pozycji 90o, podstawa z kółkami fi 50 mm(dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9?	Nie. Zgodnie z SIWZ.
22	Dotyczy: Załącznik nr 4.1 – Wykaz wyposażenia medycznego (1.30 / 1.34 / 1.28 / 1.43 sala operacyjna) Czy Zamawiający dopuści stojak z misami wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 3-5l?	Min. 6 l
23	Dotyczy: Załącznik nr 4.1 – Wykaz wyposażenia medycznego (1.30 / 1.34 / 1.28 / 1.43 sala operacyjna) Czy Zamawiający dopuści wózek ratowniczy z czterema szufladami i z wyposażeniem, wykonany z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa HDPE, zawierającego wysokiej gęstości polietylen, odporny na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz zarysowania (brak możliwości odkształcenia i obicia podczas uderzenia). Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 160 mm. Szuflady na prowadnicach samo dociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 montowany do wózka, tackę (wymiary: 330x180x50 mm) oraz uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły o pojemności 2,5l z tworzywa sztucznego, pojemnik z tworzywa na odpadki o pojemności ok. 25l - umieszczony z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach fi 120 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Po bokach oraz w narożnikach wózka odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z boku wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 610x530 mm?	Nie. Zgodnie z SIWZ.
24	Dotyczy: Załącznik nr 4.1 – Wykaz wyposażenia medycznego (1.30 / 1.34 / 1.28 / 1.43 sala operacyjna) Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówki posiadający wysokość regulowaną ręcznie w zakresie 1320-2250 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
25	Dotyczy: Załącznik nr 4.2 – Wykaz wyposażenia meblowego – pozostałe, poziom 0, symbol Ł1 (0.28 izolatka, 0.33 sala OIOM) Czy Zamawiający dopuści łóżko, którym można regulować bardzo szybko we wszystkich kierunkach za pomocą silników elektrycznych. Sekcje oparcia pleców i uda można regulować elektrycznie. Pozycja szokowa oraz pozycja CPR osiągane w kilka sekund bez żadnego opóźnienia. Łóżko wyposażone w przechyły boczne, dzięki czemu będzie mogło być wykorzystywane do różnych celów?	Stoły operacyjne – w załącznikach podano opisy wymagań funkcyjnych.
26	Czy załączony Plan funkcjonalno-użytkowy spełnia również rolę opisu parametrów wyposażenia medycznego? Jest bardziej szczegółowy niż Zał. 4.1	w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r./ nie występują jonki srebra
27	1.30 / 1.34 / 1.38 sala operacyjna; 1.43 sala operacyjna kardio - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu Media docking? Te systemy są dostosowane do określonych typów aparatów do znieczulania i ograniczają w przyszłości wybór typu i producenta aparatu do znieczulania?	Wymagania przedstawione w PFU określają minimalne parametry funkcjonalne niezbędne do bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzeń i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnych urządzeń realizujących określone w PFU funkcje i spełniających wymagane parametry.
28	1.30 / 1.34 / 1.28 sala operacyjna - Czy Zamawiający przewiduje w tym przetargu wyposażenie wszystkich 4 sal operacyjnych w stoły operacyjne? Jeśli tak, to czy przewiduje bardziej szczegółowy ich opis związany z rodzajami zabiegów na poszczególnych salach?	Negatoskop dwuklatkowy analogowy do zabudowy ściennej panelowej
29	Czy dla Sali Hybrydowej wymagany jest montaż innych urządzeń niż wymienione w PFU, takich jak angiograf sufitowy na konstrukcji stalowej/ jeżeli tak to po czyjej stronie jest zakup i montaż oraz wykonanie projektu zasilania i bezkolizyjności z pozostałymi urządzeniami medycznymi?	Nie, nie jest wymagany.
30	Prosimy o informację, który z dokumentów: - Program funkcjonalno-użytkowy - Załącznik nr 4.1 i 4.2 - wykaz wyposażenia jest nadrzędny w przypadku rozbieżności pomiędzy parametrami wyposażenia.	w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r.
31	Prosimy o uzupełnienie Załącznika nr 4.1 i 4.2 o brakujące ilości wyposażenia.	w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r.
32	Prosimy o podanie szczegółowego opisu i parametrów negatoskopu jednoklatkowego - załącznik nr 4.1_wyposażenie medyczne.	Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
33	Prosimy o podanie szczegółowego opisu i parametrów Przekładni pacjenta (symbol 11) - zal._4.2_Poziom_+1.	Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zbudowanego w oparciu o nosze na podwójnym wózku z kółkami, dedykowane dla bloku operacyjnego. Wykonany z aluminum. Każdy z wózków wyposażony w szyny montażowe wykonane z ABS, z materacem. Wózek o zawieszeniu pneumatycznym z zakresem regulacji wysokości. Centralny system spinania oraz możliwością niezależnej regulacji wysokości wózków.
34	Prosimy o podanie szczegółowego opisu i parametrów Zasłonek - zal._4.2_Poziom_+1.	zasłony należy przyjąć jako system podwieszony na szynie aluminiowej o wysokości 200 cm, zasłona z ekologicznej folii posiadająca atest higieniczny oraz bezpieczeństwa PZH
35	Stół operacyjny z blatem pięciosegmentowym Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z napędem elektromechanicznym głównym i awaryjnym panelem sterującym elektromechanicznym umiejscowionym na bocznej stronie kolumny?	Zamawiający zamieszcza parametry techniczne na stronie internetowej.
36	Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych prosimy o podanie parametrów granicznych dla systemu zabudowy panelowej.	Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
37	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zakresem zamówienia nie jest objęty aparat do znieczulenia?	Zamawiający potwierdza, że aparat do znieczulenia nie znajduje się w zakresie zamówienia.
38	Ł1 – Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i uda tylko za pomocą siłowników elektrycznych z funkcją ręcznego puszczania CPR?	Łóżko nie jest przedmiotem zamówienia.
39	Ł2 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i uda za pomocą 2 dźwigni?	Łóżko nie jest przedmiotem zamówienia.
40	Wykaz wyposażenia medycznego – 4.1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret do badania pacjentów posiadający siedzisko okrągłe o średnicy 360 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.