107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    ___________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     06.10.2015r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

25/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa sprzętu medycznego:-   Monitor funkcji życiowych  - 2 szt

Pytanie 1 ad. pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości monitor funkcji życiowych, przystosowany do pracy stacjonarnej i przenoszenia o wadze nie przekraczającej 4,5 kg wraz z akumulatorami? Waga oferowanego kardiomonitora nie odbiega w dużej mierze od wymaganej przez zamawiającego. Tak niska różnica w wadze nie powinna być istotnym elementem również dlatego, że zamawiający wymaga uchwytu ściennego do oferowanego monitora funkcji życiowych.

Odp.; Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga, monitor przystosowany do pracy stacjonarnej i przenoszenia o wadze nie przekraczającej 4,5 kg wraz z akumulatorem.

Pytanie 2 ad. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości monitor funkcji życiowych, który umożliwia zapamiętywanie 30 minut wszystkich dostępnych krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym?

Odp.; Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia warunków określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 3 ad. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości monitor funkcji życiowych, który umożliwia analizę i rozpoznawanie zaburzeń rytmu 18 rodzajów?

Odp.; Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia warunków określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 4 ad. pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości monitor funkcji życiowych, który posiada chłodzenie konwekcyjne ale jest również wyposażony w wentylator, który jest zabezpieczeniem w sytuacji gdy chłodzenie konwekcyjne nie będzie wystarczająco wydajne?

Odp.; Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia warunków określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 5 ad. pkt. 65

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości monitor funkcji życiowych, który  posiada gniazdo USB, ale nie posiada możliwości przenoszenia danych na komputer?

Odp.; Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia warunków określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 6–Pkt. 1– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej kardiomonitor o wadze 4,5 kg?  Jest to niewielka różnica w odniesieniu do zapisów specyfikacji.

Odp: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga, monitor przystosowany do pracy stacjonarnej i przenoszenia o wadze nie przekraczającej 4,5 kg wraz z akumulatorem.

Pytanie 7- Pkt. 6,7 –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający za pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz zapis „full disclosure „ z ostatnich 60 minut  1 krzywej EKG? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta.

Odp; Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia warunków określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 8–Pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający analizę arytmii w 15 kategoriach?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia warunków określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 9– Pkt. 37  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej kardiomonitor nieposiadający funkcji „stazy”? Takie rozwiązanie jest mało komfortowe dla pacjenta, gdyż powoduje ucisk mankietu na ramię pacjenta przez dłuższy czas.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia warunków określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 10- Pkt. 56 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla 3 grup pacjentów (dorosły, dziecko, noworodek)? Jedynie przy manualnych ustawieniach użytkownik posiada pewność poprawnie skonfigurowanych granic alarmowych w stosunku do aktualnego stanu pacjenta.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia warunków określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 11– Pkt. 65 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor w którym przenoszenie danych odbywa się za pomocą sieci podłączonej do centrali? Taki rozwiązanie jest najbardziej powszechne.

Odp; Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga, monitor  wysokiej klasy kardiomonitor w którym przenoszenie danych odbywa się za pomocą sieci podłączonej do centrali.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002