107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia 20.06.2016 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu,

działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na   dostawę: sprzętu medycznego - znak sprawy 24/log/2016.

Zakres zmian specyfikacji ;

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w załączniku Nr 3 , w Pakiecie  nr 2-Aparat RTG Stacjonarny poprzez zmianę parametrów technicznych.

Pakiet nr 2 –Aparat RTG Stacjonarny otrzymuje brzmienie:

| PAKIET NR 2 Załącznik nr 3 |  |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |  |
| Przedmiot zamówienia: APARAT RTG STACJONARNY |  |
| Producent/Kraj: |  |
| Typ/model/wersja aparatury: |  |
| Rok produkcji:2016 |  |
| Lp | OPIS/PARAMETRY TECHNICZNE | Wartość wymagana | Wartość oferowana/podać zakresy/opisać/wskazać nr strony w ofercie z potwierdzeniem parametru. | Ocena punktowa |
|  | Cyfrowy aparat RTG typu ramię U – 1 szt. |
| 1. | Producent | Podać |  | Bez oceny |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
| 3. | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, w pełni zmotoryzowany, fabrycznie nowy, | TAK |  | Bez oceny |
|  | nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy |  |  |  |
| 4. | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK, załaczyć |  | Bez oceny |
| 5. | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb | TAK, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | Bez oceny |
| 6 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Wykonanie projektu osłon stałych ,z pomiarami dopuszczenia. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Generator RTG |  |  |  |
| 6. | Moc maksymalna | ≥ 50 kW |  | Bez oceny |
| 7. | Maksymalne napięcie w radiografii | ≥ 150kV |  | Bez oceny |
| 8. | Minimalne napięcie dla radiografii | ≤ 40 kV |  | Bez oceny |
| 9. | Minimalna wartość nastaw mAs | ≤ 0,1 mAs |  | Bez oceny |
| 10. | Zakres czasu ekspozycji 1-10000 ms | TAK |  | Bez oceny |
| 11. | Minimalna wartość nastaw mA | ≥10 mA |  | Bez oceny |
| 12. | Maksymalna wartość nastaw mA | ≥ 640 mA |  | Bez oceny |
| 13. | Zakres mAs | 0,1-500 mAs |  | Bez oceny |
| 14. | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez oceny |
| 15. | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora systemu DR | TAK |  | Bez oceny |
| 16. | Wymagane zasilanie 3- faz/400/480V | TAK |  | Bez oceny |
| 17. | Automatyczna trójpolowa kontrola ekspozycji AEC | Tak |  | Bez oceny |
| 18. | Blokada i komunikat informacyjny w trybie AEC dla zmiany parametrów przy przekroczeniu max. energii – 60kJ | TAK |  | Bez oceny |
| 19. | Programy anatomiczne | TAK |  | Bez oceny |
| 20. | System pracy jedno, dwu Tak, w załaczeniu i trzypunktowej | TAK |  | Bez oceny |
| 21. | Komunikat o błędach i ostrzeżenia na konsoli operatora | TAK |  | Bez oceny |
| 22. | Wyświetlenie komunikatu informacyjnego w przypadku osiągnięcia minimalnych lub maksymalnych określonych parametrów radiograficznych | TAK |  | Bez oceny |
| 23. | Masa generatora (z szafą sterowniczą) | ≤ 160 kg |  | Bez oceny |
| 24. | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  | Bez oceny |
|  | Lampa RTG |  |  |  |
| 25. | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm |  | Bez oceny |
| 26. | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm |  | Bez oceny |
| 27. | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | Bez oceny |
| 28. | Moc ogniska małego | ≥ 25 kW |  | Bez oceny |
| 29. | Moc ogniska dużego | ≥ 70 kW |  | Bez oceny |
| 30. | Wydajność chłodzenia anody lampy | ≥ 660 HU/sek |  | Bez oceny |
| 31. | Pojemność cieplna kołapaka | ≥ 1200 kHU |  | Bez oceny |
| 32. | Wydajność chłodzenia kołpaka lampy | min 16 kHU/min |  | Bez oceny |
| 33. | Szybkość wirowania anody | ≥ 9500 obr/min |  | Bez oceny |
| 34. | Ochrona lampy RTG poprzez domyślne ustawienie zmniejszenia procentowej mocy do 80 % z możliwością świadomego zwiększenia mocy do 100% | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kolimator |  |  |  |
| 35. | Wyświetlacz LCD dla informacji o: rozmiarze pola promieniowania i odległości ognisko - detektor (SID) | TAK |  | Bez oceny |
| 36. | Dodatkowe zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie: 1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. Lub 1 mmAl | TAK |  | Bez oceny |
| 37. | Oświetlenie pola zdjęciowego w technice LED o wartości osietlenia ponad 150 lx | TAK |  | Bez oceny |
| 38. | Laser liniowy do osiowania kolimatora z kratka przeciwrozproszeniową | TAK |  | Bez oceny |
| 39. | Wskaźnik zmiany filtra | TAK |  | Bez oceny |
| 40. | Zintegrowany z kolimatorem miernik dawki (DAP) | TAK |  | Bez oceny |
| 41. | Szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia | TAK |  | Bez oceny |
| 42. | Wysuwana taśma miernicza | TAK |  | Bez oceny |
| 43. | Synchronizacja informacji o obrocie kolimatora na ekranie konsoli oprogramowania aparatu rtg | TAK |  | Bez oceny |
| 44. | Możliwość obrotu kolimatora | Min.+/- 45° |  | Bez oceny |
| 45. | Autopozycjonowanie, powrót do zdefiniowanego ustawienia parkingowego | Tak |  | Bez oceny |
| 46. | Dotykowy ekran na kołapku: informacje o pacjencie, wyborze miejsca pracy, warunkach ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stół |  |  |  |
| 47. | Stół mobilny | TAK |  | Bez oceny |
| 50. | Wymiary płyty stołu | ≥ 200x65 cm |  |  |
| 51. | Wysokość płyty stołu od podłogi | ≥70 cm |  | Bez oceny |
| 52. | Waga kompletnego stołu | ≤ 40 kg |  | Bez oceny |
| 53. | Ekwiwalent pochłaniania płyty stołu mm Al | ≤ 1,05 mmAl |  | Bez oceny |
| 54. | Wytrzymałość płyty stołu pod pacjentem | ≥ 200 kg |  | Bez oceny |
|  | Statyw w pełni zmotoryzowany |  |  |  |
| 56. | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: | ≤ 45 cm |  | Bez oceny |
| 57. | Zakres ustawienia wysokości ogniska lampy od podłogi | ≥ 160 cm |  | Bez oceny |
| 58. | Minimalna odległość ogniska lampy od detektora | < 120 cm |  | Bez oceny |
| 59. | Maksymalna odległość ogniska lampy od detektora | > 175 cm |  | Bez oceny |
| 60. | Ruch pionowy lampy przy wykonywaniu zdjęć promieniem poziomym | ≥ 120 cm |  | Bez oceny |
| 61. | Dwie ogniskowane kratki przeciwrozproszeniowe | TAK |  | Bez oceny |
| 62. | Masa kompletnego statywu kg | ≤ 350 kg |  | Bez oceny |
| 63. | Dodatkowy uchwyt dla pacjenta | TAK |  | Bez oceny |
| 64. | System przeciwzgnieceniowy | TAK |  | Bez oceny |
| 65. | Możliwość dodatkowego montażu do sufitu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Cyfrowy panel detekcyjny/system cyfrowy |  |  |  |
| 66. | Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090 | ≥ 46 x 38 x1,5 cm |  | Bez oceny |
| 67. | Scyntylator | podać |  | Bez oceny |
| 68. | Wartośc kwantowa DQE | ≥ 35% |  | Bez oceny |
| 69. | Waga detektora | ≤3,4 kg |  | Bez oceny |
| 70. | Wymiar powierzchni czynnej | ≥ 358 mm x 430 mm |  | Bez oceny |
| 71. | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy | ≥ 2560 x 3070 pikseli |  | Bez oceny |
| 72. | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.1111a/b/g/n, 2,4 GHz/5 GHz | Podać |  |  |
| 73. | Możliwość współdziałania detektora cyfrowego z każdym systemem rentgenowskim bez konieczności ingerencji w generator oraz konsolę generatora | Tak |  | Bez oceny |
| 74. | Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | Tak |  | Bez oceny |
| 75. | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  | Bez oceny |
| 76. | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 140 µm |  | Bez oceny |
| 77. | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,5 lp/mm |  | Bez oceny |
| 78. | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 14 bitów |  | Bez oceny |
| 79. | Zakres energetyczny | 40-150 kV |  | Bez oceny |
| 80. | Wydajność eksploatacyjna | ≥ 4 h |  | Bez oceny |
| 81. | Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) | ≤ 2 h |  | Bez oceny |
| 82. | Pojemność baterii | ≥ 4000 mAh |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie, inne cechy |  |  |  |
| 83. | Integracja z posiadanym systemem PACS:Nazwa Radspa,Producent Teleradtech, Dostawca E4B Sp z.o.o | Tak |  | Bez oceny |
| 84. | Zdalne sterowanie w postaci bezprzewodowego pilota zasilanego na baterie | TAK |  | Bez oceny |
| 85. | Możliwość podłączenia do stanowiska technika aparatu RTG wybranego rodzaju skanera CR , zarówno jedno jak i wielokasetowego , zarejestrowanych w klasie wyrobu medycznego co najmniej IIa , obsługujących: skaner jednokasetowy -kasety ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co najmniej 24x30 i 35x43 , skaner wielokasetowy - kasety ogólnodiagnostyczne w rozmiarach co najmniej 24x30 i 35x43 z luminoforem igłowym (NIP). | TAK, podać modele skanerów oraz załączyć ich prospekty z podanym rodzajem obsługiwanych kaset i certyfikaty medyczne |  | Tak- 50 pkt ; NIE - 0 pkt |
|  | Podłaczony skaner sterowany z opisanego poniżej stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów oraz sterowania aparatem RTG . |  |  |  |
| 86. | Ten sam algorytm obróbki obrazu instalowany na posiadanych skanerach i oferowanym aparacie rtg | Tak, opisać |  | Tak- 50 pkt Nie - 0 pkt. |
| 87. | Dedykowany UPS do podtrzymania napięcia | TAK |  | Bez oceny |
| 88. | Podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji | TAK |  | Bez oceny |
|  | - konfiguracja systemu |  |  |  |
|  | 1 licencja RIS |  |  |  |
|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
|  | Konsola sterowania aparatem RTG z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl. |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać |  | Bez oceny |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
| 3. | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 4. | Monitor LCD kolorowy, dotykowy min. 21”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 200 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 5. | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Konsola przygotowana do obsługi detektorów | ≥3 szt. |  | Bez oceny |
| 7. | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak |  | Bez oceny |
| 9. | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Interfejs oprogramowania medycznego konsoli w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | Tak |  | Bez oceny |
| 15. | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak |  | Bez oceny |
| 16. | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  | Bez oceny |
| 17. | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak |  | Bez oceny |
| 18. | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  | Bez oceny |
| 19. | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  | Bez oceny |
| 20. | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 8 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  | <15 sesji – 0 pkt |
|  |  |  |  | ≥15 sesji – 5 pkt |
| 21. | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
| 22. | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków | Tak |  | Bez oceny |
| 23. | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  | Bez oceny |
| 24. | W przypadku odrzucenia obrazu automatyczne tworzenie nowej ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
| 25. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  | Bez oceny |
| 26. | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  | Bez oceny |
| 27. | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak |  | Bez oceny |
| 28. | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  | Bez oceny |
| 29. | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: | Tak, podać dostępne wskaźniki statusu |  | Bez oceny |
|  | - obraz wydrukowany |  |  |  |
|  | - obraz zarchiwizowany |  |  |  |
|  | - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane |  |  |  |
| 30. | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  | Bez oceny |
| 31. | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 32. | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 33. | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), | Tak |  | Bez oceny |
| 34. | Wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 35. | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pk |
| 36. | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak |  | Tak – 5 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 37. | Wyświetlanie obrazu badania w trybie pełnoekranowym | Tak |  | Tak – 5 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 38. | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania |  | Bez oceny |
| 39. | Algorytm przetwarzania obrazu bazujący na częstotliwościach i poziomach szarości obrazu | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 40. | Ilość pasm częstotliwości obrazu przetwarzanych przez algorytm obróbki | Tak, podać |  | >10 – 20 pkt |
|  |  |  |  | ≤10 – 0 pkt |
| 41. | Algorytm przetwarzania obrazu, automatycznie dobierający parametry obróbki w zależności od: wieku pacjenta, kolimacji, części badanej ciała, dawki ekspozycji, typu projekcji i pozycjonowania | Tak,opisać |  | Bez oceny |
| 42. | Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  | Bez oceny |
| 43. | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak |  | Bez oceny |
| 44. | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | Tak |  | Bez oceny |
| 45. | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
| 46. | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie | Tak |  | Bez oceny |
| 47. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  | Bez oceny |
| 48. | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  | Bez oceny |
| 49. | Oprogramowanie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥18 | 18 m -cy -0 pkt |  |
|  |  |  | 19 - 36 m-cy – 5 pkt |  |
|  |  |  | >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni roobocze] | Tak ≤ 48 godz, podać | Bez oceny |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócernie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | Tak ≤ 96 | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt |  |
|  |  |  | 10–najmniejsza wartość, |  |
|  |  |  | 0 – największa wartość, |  |
|  |  |  | pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów | Tak | 0 - 10 pkt |  |
|  |  |  | 10–najmniejsza wartość, |  |
|  |  |  | 0 – największa wartość, |  |
|  |  |  | pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 9 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 10 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 11 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK |  |
|  | -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, |  |  |
|  | -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |
| 6 | Zamawiający wymaga potwierdzonego przez producenta upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na oferowany sprzet. | TAK |  |
| 7 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. |  |
|  | Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |  |
|  | Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. |  |
|  | Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  |
|  | Miejscowość i data | podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną) |  |

Wyk.: M.N. tel. 261 47 28 15

Dnia 20.06.2016r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002