SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych.

Producent/Kraj:

Typ/model/wersja aparatury:

Rok produkcji:2019

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja parametru | Parametr zaoferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PARAMETRY OGÓLNE SYSTEMU |  |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.2 | Rok produkcji aparatu | 2019; podać | Bez punktacji |  |
| 1.3 | Indukcja pola magnetycznego | = 1,5 T; podać | Bez punktacji |  |
| 1.4 | Średnica otworu badania w najwęższym miejscu gantry (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego przeznaczenia) | ( 70 cm; podać | Bez punktacji |  |
| 1.5 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.6 | Rozkład linii 0,5 mT od izocentrum (X, Y, Z) | max 2,5 x 2,5 x 4,0 m; podać | Bez punktacji |  |
| 1.7 | Aktywny shim instalacyjny | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.8 | Korekta homogeniczności pola, po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych, dla każdego typu badania | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 1.9 | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów – destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych (np. External Interference Shielding lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 1.10 | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych | ≤ 0,01 l/godz; podać | Bez punktacji |  |
| 2. System gradientowy |  |
| 2.1 | Cewki gradientowe chłodzone wodą | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.2 | Max gradient dla każdej z osi (x, y, z) | ≥ 33 mT/m; podać | Bez punktacji |  |
| 2.3 | Max Slew Rate dla gradientu zdefiniowanego w 2.2 | ≥ 125 T/m/s; podać | Bez punktacji |  |
| 3. System RF |  |
| 3.1 | Maksymalna liczba kanałów odbiorczych (elementów cewek, które można podłączyć jednocześnie do aparatu), możliwych do wykorzystywania w maksymalnym zakresie badania (max. FoV z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 128; podać | Wartość najmniejsza – 0 pkt Wartość największa – 4 pkt Pozostałe – proporcjonalnie |  |
| 3.2 | Maksymalna liczba kanałów odbiorczych, możliwych do wykorzystywania jednocześnie w maksymalnym statycznym polu widzenia (max. FoV bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 24; podać | Bez punktacji |  |
| 3.3 | Max szerokość pasma dla każdego cyfrowego kanału odbiorczego | ≥ 1000 kHz; podać | Bez punktacji |  |
| 3.4 | Technologia cyfrowej, światłowodowej transmisji sygnału odebranego, od pomieszczenia magnesu do maszynowni (np. OpTix, DirectRF, DirectDigital lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 3.5 | Technologia cyfrowej, światłowodowej transmisji sygnału nadawczego, od maszynowni do pomieszczenia magnesu (np. DirectRF lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak / Nie, jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 3.6 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF, mierzona w odbiorniku RF | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4. Cewki |  |
| 4.1 | Zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego zastosowania | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.2 | Wielokanałowa cewka typu matrycowego do badań głowy i szyi, posiadająca min. 16 elementów obrazujących w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (np. SENSE, iPAT, ASSET lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.3 | Wielokanałowa cewka typu matrycowego (lub kombinacja cewek) do badań całego kręgosłupa (odcinki szyjny + piersiowy + lędźwiowy) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 20 elementów obrazujących w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (np. SENSE, iPAT, ASSET lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.4 | Wielokanałowa cewka typu matrycowego lub kombinacja cewek do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa + cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 32 elementy obrazujące w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (np. SENSE, iPAT, ASSET lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.5 | Wielokanałowa cewka typu matrycowego lub kombinacja cewek do badań klatki piersiowej lub jamy brzusznej lub miednicy w zakresie min. 30 cm w osi Z, posiadająca min. 12 elementów obrazujących w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (np. SENSE, iPAT, ASSET lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.6 | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badań stawu kolanowego, nadawczo-odbiorcza posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.7 | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna lub sztywna z elastycznymi końcówkami do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe (np. ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.8 | Wielokanałowa cewka elastyczna lub sztywna do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe (np. ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.9 | Wielokanałowa cewka elastyczna lub sztywna do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe (np. ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 4.10 | Zestaw minimum 3 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe (np. ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać nazwy cewek oraz wymiary każdej z nich [cm] | Bez punktacji |  |
| 4.11 | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badań mammograficznych, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe (np. ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 5. Pozycjonowanie i nadzór pacjenta |  |
| 5.1 | Stół pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.2 | Obciążenie stołu pacjenta (łącznie z ruchem pionowym) | ≥ 220 kg; podać | Wartość najmniejsza – 0 pkt Wartość największa – 4 pkt Pozostałe – proporcjonalnie |  |
| 5.3 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający krokowe badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie | Tak, min. 120 cm; podać | Bez punktacji |  |
| 5.4 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający płynne badanie dużych obszarów ciała (akwizycja w trakcie przesuwu stołu) przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 5.5 | Marker laserowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.6 | Interkom do komunikacji z pacjentem | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.7 | System obserwacji pacjenta z monitorem podglądowym w sterowni | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.8 | Oświetlenie w tunelu pacjenta o stałym lub regulowanym natężeniu | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.9 | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta o stałej lub regulowanej sile | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.10 | System monitorowania pacjenta (EKG i częstotliwość oddechu lub puls) – dla wypracowywania sygnałów synchronizujących | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. Aplikacje kliniczne |  |
| 6.1 | Badania neurologiczne |  |  |  |
| 6.1.1 | Rutynowe badania neurologiczne ważone T1, T2, PD | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.1.2 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.1.3 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (np. Brain Dot Engine lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak / Nie, Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 6.1.4 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, wyposażone w mechanizmy automatycznego pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych wraz z automatycznym określeniem obszaru saturacji oraz automatyczną detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych oraz automatyczną numeracja kręgów (np. Spine Dot Engine lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak / Nie, Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 6.1.5 | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65 dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (np. Silenz, PETRA lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.1.6 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (np. Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.1.7 | Specjalistyczna sekwencja pozwalającą na rekonstrukcje w różnych przekrojach obrazów T1, T2, FLAIR, STIR i DWI w oparciu o zmianę przez operatora parametrów TE, TR i TI po zakończonej akwizycji (np. Synthetic MRI, SyMRI, ReMyDi, MAGiC lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak / Nie, Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 6.1.8 | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (np. FIESTA-C, 3D CISS lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 6.2 | Obrazowanie ważone dyfuzją (DWI) |  |  |  |
| 6.2.1 | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.2 | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, High-Resolution Diffusion, Propeller lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.3 | Max wartość b w DWI | ≥ 10 000 s/mm2; podać | Bez punktacji |  |
| 6.2.4 | Liczenie map ADC | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.5 | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC (np. Inline Diffusion lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.3 | Tensor dyfuzji (DTI) |  |  |  |
| 6.3.1 | Pomiary DTI z różnymi kierunkami | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.3.2 | Liczba kierunków DTI | ≥ 12 kierunków; podać | Bez punktacji |  |
| 6.4 | Obrazowanie ważone perfuzją (PWI) | Tak |  |  |
| 6.4.1 | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.4.2 | Mapy TTP (Time-to-Peak) przy badaniach PWI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.4.3 | Automatyczne generowanie map PWI typu GBP, PBP i TTP (np. Inline Perfusion lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5 | Angiografia MR (MRA) |  |  |  |
| 6.5.1 | Time-of-Flight MRA | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5.2 | Phase Contrast MRA | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5.3 | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5.4 | Bolus Timing (np. Bolus Trak, Care Bolus, SmartPrep lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5.5 | Dynamiczne 3D ceMRA | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6 | Badania onkologiczne i badania tułowia |  |  |  |
| 6.6.1 | Dynamiczne badania wątroby | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6.2 | Cholangiografia | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6.3 | Dedykowane protokoły pomiarowe i sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (np. DWIBS, REVEAL, Body Diffusion lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6.4 | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) –(np. 2D PACE lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 6.6.5 | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (np. IDEAL, DIXON lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 6.6.8 | Badania mammograficzne | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 6.7 | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
| 6.7.1 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7.2 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji k-space (np. ARC, GRAPPA, GEM lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8 | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania |  |  |  |
| 6.8.1 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.2 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.3 | Częstotliwościowo selektywne pobudzanie tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.4 | Częstotliwościowo selektywne pobudzanie wody | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9 | Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |
| 6.9.1 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w badaniach głowy ważonych T2 (np. MultiVane, BLADE, Propeller lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 6.9.2 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w badaniach głowy typu FLAIR (np. MultiVane, BLADE, Propeller lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 6.9.3. | Technika redukcji artefaktów podatności w badaniach dyfuzyjnych (np. DWI PROPELLER, RESOLVE lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 6.9.4 | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych (np. WARP, MAVRIC-SL lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 6.9.4 | Zaawansowana technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych, wykorzystująca technikę SEMAC, pozwalająca na akwizycję obrazów T1, T2, PD oraz STIR (np. Advanced WARP lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| 6.10 | Badania kardiologiczne (CMR) |  |  |  |
| 6.10.1 | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 6.10.2 | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.3 | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.4 | Obrazowanie funkcji serca 2D w badaniach CMR z opcją dynamiczną i prezentacją w formie CINE | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11 | Badania stawów |  |  |  |
| 6.11.1 | Badania stawu kolanowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11.2 | Badania barku | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11.3 | Badania nadgarstka | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11.4 | Badania stawu skokowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11.5 | Mapowanie T2 chrząstki stawu | Tak; podać | Tak |  |
| 6.11.6 | Mapowanie T1 chrząstki stawu | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 6.11.7 | Mapowanie T2* chrząstki stawu | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 6.11.8 | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (np. 3D DESS lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7. Sekwencje |  |
| 7.1 | Spin Echo (SE) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.2 | Inversion Recovery (IR) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.3 | Gradient Echo / Fast Field Echo (GRE / FFE) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.4 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.5 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.6 | 2D i 3D Fast GRE / FFE z impulsami preparacyjnymi (np. TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.7 | Szybkie 3D GRE / FFE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (np. VIBE, LAVA, THRIVE lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.8 | 2D i 3D GRE / FFE z RF-rephasing (np. PSIF, SSFP, T2-FFE lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.9 | 2D i 3D GRE / FFE z full transverse rephrasing (np. TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.10 | 2D i 3D GRE / FFE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (np. TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.11 | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.12 | Multi-Shot TSE / FSE | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.13 | Single-Shot TSE / FSE | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.14 | Turbo IR | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.15 | Sekwencje 3D Constructive Interference in Steady State (np. FIESTA-C, CISS lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.16 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (np. Vista, SPACE, CUBE lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.17 | Sekwencje do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację (np. SWI, SWAN lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 7.18 | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (np. DIXON, IDEAL lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 8. Parametry obrazowania/parametry sekwencji |  |
| 8.1 | Min FoV | ≤ 0,5 cm; podać | Bez punktacji |  |
| 8.2 | Max FoV (x, y, z); | ( 48 x 48 x 45 cm; podać | Bez punktacji |  |
| 8.3 | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ( 1024 x 1024; podać | Bez punktacji |  |
| 8.4 | Min. grubość warstwy (skany 2D) | ( 0,2 mm; podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt Wartość największa – 0 pkt Pozostałe – proporcjonalnie |  |
| 8.5 | Min. grubość warstwy (skany 3D) | ( 0,1 mm; podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt Wartość największa – 0 pkt Pozostałe – proporcjonalnie |  |
| 8.6 | Sekwencje Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.7 | Max współczynnik przyspieszenia | ≥ 256; podać | Bez punktacji |  |
| 8.8 | Sekwencje EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.9 | Max współczynnik EPI | ≥ 255; podać | Bez punktacji |  |
| 9. Konsola sterująca |  |
| 9.1 | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 9.1.2 | Pojemność dysku HDD | ≥ 100 GB; podać | Bez punktacji |  |
| 9.1.3 | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD z dogrywaniem DICOM’owego viewer’a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.2 | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 9.2.1 | Pojemność dysku HDD | ≥ 100 GB; podać | Bez punktacji |  |
| 9.2.2 | Matryca rekonstrukcyjna | min. 1024 x 1024; podać | Bez punktacji |  |
| 9.2.3 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FOV | ≥ 10 000 obrazów/s; podać | Wartość najmniejsza – 0 pkt Wartość największa – 1 pkt Pozostałe – proporcjonalnie |  |
| 9.2.4 | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.3 | Monitor / monitory |  | Bez punktacji |  |
| 9.3.1 | Monitor / monitory w technologii LCD/TFT | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.3.2 | Przekątna monitora | min 19”; podać | Bez punktacji |  |
| 9.3.3 | Matryca monitora | min. 1280 x 1024; podać | Bez punktacji |  |
| 9.4 | Oprogramowanie |  | Bez punktacji |  |
| 9.4.1 | Wykresy time-intensity dla badań dynamicznych z kontrastem | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.2 | Podstawowy pakiet oceny badań 2D MR | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.3 | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.4 | Rekonstrukcje 3D typu MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.5 | Rekonstrukcje 3D typu MinIP (Minimum Intensity Projection) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.6 | Filtr obrazów | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.7 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów większych niż FoV w jeden obraz funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (np. Inline composing lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 10. KONSOLA LEKARSKA – 2 STANOWISKA |  |
| 10.1. | Stacje lekarskie |  |  |  |
| 10.1.1. | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego w przypadku spełnienia poniższych wymagań sprzętowych. W przypadku wykorzystania istniejącego serwera aplikacyjnego, możliwość wykorzystania licencji aplikacji CT/MR posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do ilości podanych poniżej dla poszczególnych aplikacji/funkcjonalności. | Tak, opisać, podać typ realizacji | Bez punktacji |  |
| 10.1.2. | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego: pamięć RAM: min. 64 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej pojemność macierzy: min. 1200 GB netto napęd optyczny: DVD RW możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 16 000 warstw | Tak, podać parametry | Bez punktacji |  |
| 10.1.3. | Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, wraz z dostępem do dowolnej aplikacji, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.1.4. | Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.1.5. | Dostęp z każdego stanowiska lekarskiego do wspólnego serwera aplikacyjnego zawierającego bieżące badania CT, MR oraz zaawansowane aplikacje do ich analizy. Dostęp natychmiastowy, nie wymagający ręcznego przesyłania badań pomiędzy serwerami. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.1.6. | Komputer sterujący stacji lekarskiej (procesor, system operacyjny) | Tak, na 2 stanowiskach; opisać | Bez punktacji |  |
| 10.1.7. | Pojemność HDD komputera stacji lekarskiej | ≥ 250 GB; podać wartość [GB] | Bez punktacji |  |
| 10.1.8. | Pojemność RAM komputera stacji lekarskiej | ≥ 8 GB; podać wartość [GB] | Bez punktacji |  |
| 10.2. | Monitory | - | - |  |
| 10.2.1. | 2 monitory diagnostyczne w technologii LCD/TFT | Tak, na 2 stanowiskach | Bez punktacji |  |
| 10.2.2. | Przekątna monitora diagnostycznego | ≥ 24”; podać wartość [”] | Bez punktacji |  |
| 10.2.3. | Matryca monitora diagnostycznego | ≥ 1920 x 1200; podać rozdzielczość | Bez punktacji |  |
| 10.2.4. | 1 monitor opisowy w technologii LCD/TFT | Tak, na 2 stanowiskach | Bez punktacji |  |
| 10.2.5. | Przekątna monitora opisowego | ≥ 19”; podać wartość [”] | Bez punktacji |  |
| 10.2.6. | Matryca monitora opisowego | ≥ 1280 x 1024; podać rozdzielczość | Bez punktacji |  |
| 10.3. | Oprogramowanie kliniczne | - | - |  |
| 10.3.1. | Możliwość załadowania badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3.2. | Automatyczny lub ręczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli w tle | Tak, podać typ importu | Automatyczny – 2 pkt. Ręczny – 0 pkt. |  |
| 10.3.3. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3.4. | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych | Tak / Nie Jeżeli tak – opisać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10.3.5. | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3.6. | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa w badaniach CT i MR | Tak / Nie Jeżeli tak – opisać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10.3.7. | Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3.8. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące realistyczny rendering kształtów, z uwzględnieniem rozpraszania światła, głębokości (cieni). | Tak / Nie Jeżeli tak – opisać | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10.3.9. | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3.10. | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: badań różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych | Tak, na wszystkich stanowiskach; | Bez punktacji |  |
| 10.3.11. | Narzędzia opracowywania badań MR: filtr obrazów MR operacje na obrazach MR: elastyczna korekcja artefaktów ruchowych subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, dzielenie, iloczyn | Tak, na wszystkich stanowiskach; | Bez punktacji |  |
| 10.3.12. | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. Funkcjonalność dostępna w dowolnej chwili, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak / Nie; Jeżeli tak – na wszystkich stanowiskach, podać nazwę | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10.3.13. | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak / Nie; Jeżeli tak – na wszystkich stanowiskach, podać nazwę | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10.3.14. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | Tak, na wszystkich stanowiskach; | Bez punktacji |  |
| 10.3.15. | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji. | Tak, na 1 stanowisku; | Bez punktacji |  |
| 10.3.16. | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem ustandaryzowane raportowanie BIRADS | Tak, na 1 stanowisku; | Bez punktacji |  |
| 10.3.17. | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań onkologicznych w szczególności wątroby i mózgu oraz badań obszarów rozległych wykonywanych w kilku krokach, umożliwiające dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nie-onkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.18. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, TTP, CBV i CBF | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.19. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro z możliwością obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.20. | Oprogramowania do zaawansowanej analizy perfuzji guzów mózgu w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV, CBF i MTT oraz analiza porównawcza badań z oceną progresji; wykresy time-intensity dla zestawów danych dynamicznych DCS (Dynamic Susceptibility Contrast) | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.21. | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierający dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: czynnościowych (funkcjonalnych), dynamicznych, obrazów charakterystyki tkanki danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.22. | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w badaniach CT narządów miąższowych, w tym w płucach, wątrobie oraz w węzłach chłonnych wraz z automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1,1 WHO/CHOI i jej objętości, porównywanie badań z 4 punktów czasowych, rejestrację/fuzję obrazów, podgląd w 3D w widokach MIP i VRT, hybrydową łączną ocenę z użyciem funkcjonalności onkologicznych i naczyniowych. | Tak / Nie; Jeżeli tak – na 1 stanowisku, podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10.3.23. | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia), z pomiarem średnicy/stenozy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia. | Tak / Nie; Jeżeli tak – na 1 stanowisku, podać nazwę | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10.4. | Praca w sieci | - | - |  |
| 10.4.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak, na wszystkich stanowiskach | Bez punktacji |  |
| 10.4.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak, na wszystkich stanowiskach | Bez punktacji |  |
| 10.4.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak, na wszystkich stanowiskach | Bez punktacji |  |
| 10.4.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak, na wszystkich stanowiskach | Bez punktacji |  |
| 11. Wyposażenie aparatu MR |  |
| 11.1 | Niemagnetyczna leżanka do transportu pacjentów w pozycji leżącej | Tak |  |  |
| 11.2 | Niemagnetyczna leżanka do transportu pacjentów w pozycji siedzącej | Tak |  |  |
| 11.3 | Detektor implantów metalowych | Tak |  |  |
| 11.4 | Strzykawka automatyczna do MR, dwugłowicowa | Tak; podać |  |  |
| 11.5. | Kabina RF z kompletnym wykończeniem dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MRI | Tak |  |  |
| 11.6. | Gaśnica niemagnetyczna, pełna | Tak |  |  |
| 11.7. | Zestaw fabryczny fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |  |
| 11.8 | Pulsoksymetr do pracy w środowisku magnetycznym | Tak |  |  |
| 11.9 | Nagrywarka, duplikator płyt z możliwością drukowania etykiet na płytach. | Tak |  |  |
| 11.10 | Drabina niemagnetyczna | Tak |  |  |
| 12 | Półki do przechowywania cewek w pomieszczeniu z rezonansem | Tak |  |  |
| 12. Pozostałe wymagania |
| 12.1 | Zamawiający oczekuje dostarczenia książek naukowych do nowo otwartej pracowni MR o wartości ca 10 tys. zł. | Tak |  |  |
| 12.2. | Integracja IT aparatu i stacji lekarskich z systemami IT jakie posiada szpital. Integracja systemu z posiadanym systemem Pacs: ARPACS (licencja DICOM i Worklist ) w zakresie: Rekonfiguracja DICOM Modality Worklist. Podłączenie do systemu ArPACS - PACS urządzeń w standardzie DICOM 3.0 Integracja z posiadanym systemem PACS/RIS: RADSPA: 1szt. Licencji DICOM , 1 szt. Licencji DICOM Worklist, integracja z infrastrukturą informatyczną, Podłączenie do systemu Radspa PACS urządzeń w standardzie DICOM 3.0 Rekonfiguracja DICOM Modality Worklist. Aktualizacja systemu RADSPA do najnowszej wersji z suportem na 12 miesięcy. Integracja systemów PACS z systemem HIS jaki posiada szpital „system firmy CMG” Dostawa nowego serwera na potrzeby ZR (Zakładu Radiologii o pojemności min 4TG z systemem RAID. Montaż oferowanego serwera i konfiguracja w pracowni MR. Doprowadzenie struktury i okablowania z istniejącego punktu IT | Tak |  |  |
| 12.3. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  |  |
| 12.4. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 5 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, z wyjątkiem niedziel i świąt, 7 dni w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy. | Tak |  |  |
| 12.5. | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | Tak |  |  |
| 12.6. | Szkolenia instruktażowe (w tym aplikacyjne) lekarzy i techników Zakładu Radiologii , w siedzibie Zamawiającego, przez min. 10 dni w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, Cztery terminy szkolenia (każde min 2 dniowe) poza siedzibą zamawiającego w zakresie aplikacyjnym oferowanego systemu, terminy do ustalenia z użytkownikiem. Szkolenie dla dwóch techników i dwóch lekarzy oraz pracowników pionu technicznego na terenie kraju (zjazdy PLTR),konferencje w okresie objętym umową(okres gwarancji) | Tak |  |  |
| 12.7 | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji. | Tak |  |  |
| 12.8 | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu | Tak |  |  |
| 13. Zakres adaptacji pomieszczenia |
| I | PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | Projekt budowlany i projekty wykonawcze, pełna dokumentacja wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jeśli takie jest konieczne. Prace zabezpieczające pomieszczenia na I ptr. pod pracownia rezonansu. Wyprowadzka użytkowników z pomieszczeń. Zabezpieczenie miejsca wykonania. | Tak |  |  |
| II | PRACE ZASADNICZE | Tak |  |  |
| 1 | Przygotowanie otworu montażowego niezbędnego do docelowego włożenia rezonansu, a także podawania profili stalowych dla wzmocnienia stropu | Tak |  |  |
| 2 | Osadzenie w korycie belki stalowej o wyliczonym przez projektanta przekroju (ok.C300). Zabetonowanie koryta od wewnątrz. Ustawienie rusztowania zewnętrznego, Wykucie od strony zewnętrznej na długości ok.5m30cm poziomego koryta, nad nadprożami zamurowanych okien. Osadzenie w korycie belki stalowej o wyliczonym przez projektanta przekroju (ok.C300). Zabetonowanie koryta od zewnątrz. Po upływie okresu technologicznego rozebranie ścian zewnętrznej od nowego nadproża do posadzki pomieszczenia rezonansu. Zamontowanie podciągu pod stropem w ścianie północnej korytarzowej ok.7,8m. Osadzenie w korycie belki stalowej o wyliczonym przez projektanta przekroju (ok.C300). Usunięcie stalowej belki podłużnej służącej do mocowania lampy operacyjnej wys.ok 45cm, długość 7,5m, Wykucie od strony pomieszczenia rezonansu na długości ok.7,8m poziomego koryta, nad nadprożami zamurowanych okien. Zabetonowanie koryta od zewnątrz. Po upływie okresu technologicznego rozebranie ściany korytarzowej północnej od nowego nadproża do posadzki pomieszczenia rezonansu. Prace rozbiórkowe na powierzchni przyszłej pracowni rezonansu, Usunięcie wszelkich ścianek działowych. Usunięcie starego osprzętu instalacyjnego. Usunięcie warstw posadzkowych i stropowych do górnej powierzchni pustaków Ackermana. Usunięcie wskazanych w projekcie konstrukcji rzędów pustaków, aby zrobić miejsce na belki stalowe wzmacniajace strop. | Tak |  |  |
| 3 | Prace wzmacniające strop: Ułożenie podawanych przez otwór montażowy belek stalowych w rzędach po usuniętych pustakach. Zabetonowanie stropu i odczekanie niezbędnego okresu technologicznego. | Tak |  |  |
| 4 | Prace budowlane montażu technologicznego: Wymurowanie ścianek działowych 12cm pomieszczenia rezonansu Zamontowanie paneli okiennych w trzech otworach okiennych pomieszczenia rezonansu Położenie warstw posadzkowych na wzmocnionym stropie. Włożenie rezonansu przez otwór montażowy Włożenie elementów klatki Faradaya przez otwór montażowy Wykonanie przekuć pod Quench -rurę Wykonanie instalacji Quench rury zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |
| 5 | Prace budowlane dot podziału pomieszczeń: Postawienie ścianek działowych w technologii STG Wymiana okien w ramach pracowni rezonansu z uwzględnieniem okien w których górnych kwaterach byłyby czerpnie i wyrzuty powietrza wentylacji mechanicznej | Tak |  |  |
| 6 | Prace instalacyjne elektryczne: Położenie kabla zasilajacego pracownie rezonansu od stacji trafo do rozdzielni pracowni rezonansu (ok 130m -100 m trawnikiem, 10m pod chodnikiem, 20m po ścianie zewnetrznej i we wnętrzu) Zamontowanie rozdzielnicy rezonansu Poprowadzenie okablowania zgodnie z projektem | Tak |  |  |
| 7 | Prace instalacyjne sanitarne: Wentylacja Ustawienie centrali wentylacyjnej we wskazanym pomieszczeniu Poprowadzenie kanałów zgodnie z projektem | Tak |  |  |
| 8 | Centralne ogrzewanie: Wymiana instalacji zgodnie z projektem z prawdopodobnym rozdziałem podposadzkowym Wymiana grzejników zgodnie z projektem | Tak |  |  |
| 9 | Gazy medyczne: Poprowadzenie instalacji G-M zgodnie z projektem który jest w zakresie wykonawcy. | Tak |  |  |
| 10 | Instalacja Wod-Kan: Poprowadzenie instalacji zgodnie z projektem z uwzględnieniem instalacji chłodzącej – generator wody lodowej. Biały montaż | Tak |  |  |
| 11 | Prace wykończeniowe pom rezonansu: Zamurowanie otworu montażowego w zewnętrznej ścianie północnej Zamurowanie otworów okiennych przed panelami okiennymi Montaż Quench rury Montaż klatki Faradaya Montaż drzwi i okna w klatce Faradaya Ewentualne wykończenie malarsko tapeciarskie Montaż końcówek instalacyjnych gniazd poboru, anemostatów, włączników… | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie meblowe w zakresie użytkowanych pomieszczeń, -pomieszczenie rezonansu 2006 – półki na cewki i akcesoria urządzenia - sterownia: minimalnie jedno biurko dla technika, krzesło, półka lub regał, opcjonalnie dopuszcza się zabudowę na wymiar. - opisownia 2004: minimalnie jedno biurko dla technika, krzesło, półka lub regał, opcjonalnie dopuszcza się zabudowę na wymiar. - pokój opisowy 2008: minimalnie 4 biurka dla lekarzy, 4x krzesło, półka lub regał minimalnie po 2x, 1 x sofa, opcjonalnie dopuszcza się zabudowę na wymiar po uzgodnieniu z użytkownikiem. -pomieszczenie przygotowania pacjenta 2001 : zabudowa meblowa, blat roboczy z zlewem dwukomorowym, szafki wiszące. Krzesła medyczne (taborety) x2.Wózek na materiały medyczny na kółkach. - korytarz: krzesła min 10 siedzisk systemowe łączone. - kabina 2002: krzesło lub ławka, wieszak na odzież. - łazienka WC: wyposażenie w ubikację, umywalka z poręczami dla niepełnosprawnych. Pokoje opisowe wyposażone w min 1 telefon (bezprzewodowy) Pokoje opisowe wyposażone w min 1 drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe ze skanerem. Pokoje opisowe wyposażone w lampki nabiurkowe min 1 na każde stanowisko opisowe. |  |  |  |
| 12 | Prace wykończeniowe w pozostałych pomieszczeniach | Tak |  |  |
| III | Gwarancja | Tak |  |  |
| 1 | Gwarancja dla prac budowlanych min 36 miesięcy | Tak |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt |  |
|  |  |  | 25-36 m-cy – 5 pkt |  |
|  |  |  | >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | Tak ≤ 24 godz., podać | Bez oceny |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) | Tak ≤ 5 dni | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi. | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt |  |
|  |  |  | 10–najmniejsza wartość, |  |
|  |  |  | 0 – największa wartość, |  |
|  |  |  | pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów | Tak | 0 - 10 pkt |  |
|  |  |  | 10–najmniejsza wartość, |  |
|  |  |  | 0 – największa wartość, |  |
|  |  |  | pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 9 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 10 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.(dotyczy wyposażenia) | Tak |  |  |
| 11 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK |  |  |
|  | -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, |  |  |  |
|  | -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |  |
| 6 | Zamawiający wymaga potwierdzonego przez producenta upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na oferowany sprzęt. | TAK |  |  |
| 7 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |  |

| Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
| Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. |
| Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |
| Miejscowość i data | podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną) |