Załącznik nr 2 do siwz DZP.2610.7.2020

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Oferowany sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, | TAK |  | Bez oceny |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  | Bez oceny |

Przedmiot zamówienia:

Aparat elektrochirurgiczny monopolarny i bipolarny z systemem do zamykania naczyń – 1 kpl.

| L.p. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat elektrochirurgiczny | 1 szt. |  |
|  | Urządzenie typ, model | Podać |  |
|  | Producent/ Firma | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2019 lub 2020 |  |
|  | Oznakowanie CE | Tak |  |
| I | Wymagania dla aparatu: |  |  |
|  | Automatyczna kontrola funkcji urządzenia po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Typ bezpieczeństwa aparatu CF | Tak |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora minimum 480kHz | Tak,podać | do 480kHz=0 pkt powyżej 450kHz=5 pkt |
|  | Panel sterowania jednym kolorowym szklanym ekranem dotykowym LCD o przekątnej 6cali±1cal | Tak |  |
|  | Funkcje monopolarne minimum: - cięcie czyste bez koagulacji - cięcie z koagulacją - cięcie endoskopowe do polipektomii - cięcie w środowisku wodnym - koagulacja forsowna,miękka i natryskowa | Tak,podać |  |
|  | Funkcje bipolarne minimum: -koagulacja bipolarna -cięcie bipolarne -cięcie bipolarne dla resektoskopii - koagulacja bipolarna dla resektoskopii | Tak,podać |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu | Tak |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | Tak |  |
|  | System kontroli przylegania elektrody biernej | Tak |  |
|  | Płynna regulacja wysokości dźwięków aparatu dla funkcji cięcia i koagulacji | Tak |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych minimum: - monopolarne uniwersalne dla wtyków 3-pinowych i typ Martin min.-2 -bipolarne dla wtyków 2-pinowych,5-pinowych i typ Martin min -2 -elektrody biernej – 1 -sterowników nożnych – min 2 - do kabla elektrody biernej – 1. | Tak,podać |  |
| . | Maksymalna moc dla cięcia monopolarnego czystego minimum 300W | Tak,podać |  |
|  | Maksymalna moc cięcia w środowisku wodnym i dla cięcia z koagulacją 250W±5W | Tak,podać |  |
|  | Maksymalna moc funkcji koagulacji forsownej i koagulacji w środowisku wodnym min.150W | TAK,podać | do 150W=0 pkt powyżej 150W=5 pkt |
|  | Maksymalna moc funkcji koagulacji miękkiej min. 130W | Tak podać | do 130W=0 pkt powyżej 130W=5 pkt. |
|  | Maksymalna moc koagulacji typu spray minimum 80W±5W |  |  |
|  | Maksymalna moc funkcji cięcia bipolarnego min.130W | TAK,podać | do 130W=0 pkt powyżej 130W=5 pkt |
|  | Maksymalna moc funkcji koagulacji bipolarnej min. 95W | TAK,podać | do 95W=0 pkt. powyżej 95W = 5 pkt |
|  | Maksymalna moc dla cięcia w polipektomii minimum 80W | Tak,podać |  |
|  | Posiadanie przez aparat systemu zamykania naczyń do 7mm z maksymalną mocą min. 120W i chwilową do 200W | TAK,podać |  |
|  | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej w środowisku wodnym minimum 160W | Tak,podać |  |
|  | Możliwość samodzielnej zmiany wartości mocy na panelu sterującym | Tak |  |
|  | Funkcja auto-stop dla funkcji bipolarnych | Tak |  |
|  | Posiadanie przez aparat minimum 9 programów do zapamiętywania nastaw oraz ich blokowania nastaw przed nieuprawnioną zmianą i funkcja samodzielnego opisu programów za pomocą klawiatury na ekranie sterującym | Tak,podać |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika nożnego bezprzewodowego max. 0,5A | Tak |  |
|  | Nominalne zużycie mocy przy funkcji stand-by 30VA±5VA | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V,50-60Hz,nominalne zużycie mocy 410±5W | TAK,podać |  |
|  | Waga do 10 kg | TAK,podać |  |
| II | Wyposażenie |  |  |
|  | Uchwyt wielorazowy monopolarny z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem nierozłącznym kablem dł. 4m,wejście na elektrody 4mm – 3 szt | Tak |  |
|  | Nożyk wielorazowy monopolarny krótki,część robocza 25x3mm wejście 4mm – 15szt | Tak |  |
|  | Pinceta bipolarna prosta dł.19,0-19,5cm,końce odgięte 1mm – 3szt | Tak |  |
|  | Kabel bipolarny kompatybilny z oferowanymi pincetami,dł. 3m – 3 szt | Tak |  |
|  | Kabel do kleszczyka do zamykania naczyń,dł. 3,0-3,5m – 2 szt | Tak |  |
|  | Kleszczyk do zamykania naczyń,wielorazowy,dł. 23,0-23,5cm,odgięty,grubość części roboczej 4,5mm - 2 szt | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna dł.całkowita 13-14cm,część robocza 10x2,4mm – 3 szt | Tak |  |
|  | Kabel monopolarny laparoskopowy,dł. 5,0-5,5m,wejście na elektrody 4mm – 2 szt | Tak |  |
|  | Sterownik nożny z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji z kablem 4,5m i pałąkiem do przesuwania sterownika – 2 szt | Tak |  |
|  | Elektroda bierna jednorazowa,żelowa,uniwersalna dla dzieci i dorosłych,dzielona na dwie równe symetryczne części,pow.ogólna 168cm2,pow.czynna 102-103cm2 – 500szt | Tak,podać |  |
|  | Kabel do oferowanych elektrod biernych jednorazowych,wtyk płaski z pinem w środkowej części wtyczki dł. 5,0-5,5m – 2 szt | Tak |  |
|  | Kabel do oferowanych elektrod biernych,wtyk typ Jack,dł. 5,0-5,5m – 1 szt | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna do laparoskopii typ preparator Maryland śr. 5mm dł.330mm,komplet z uchwytem bez blokady – 1 kpl | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna do laparoskopii typ grasper „krokodyl” 2:3 ząbki,jedna szczęka ruchoma,śr. 5mm komplet z uchwytem z blokadą – 1 kpl | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna do laparoskopii typ haczyk L dł. 360mm-2szt | Tak |  |
|  | Uchwyt monopolarny jednorazowy z nożykiem i kablem dł. 285-315cm,pak.pojedyńczo,jałowy,uchwyt z polipropylenu z ABS,bez pirogenów ,wtyk do diatermii 3-pin – 300szt | Tak |  |
|  | Mata wielorazowa,autoklawowalna do bezpiecznego odkładania narzędzi elektrochirurgicznych,obustronnie gładka,wym.60x48cm±1cm – 1szt | Tak,podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt |  |
|  |  |  | 25-36 m-cy – 5 pkt |  |
|  |  |  | >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | Tak ≤ 48 godz, podać | Bez oceny |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | Tak ≤ 96 | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 7 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt |  |
|  |  |  | 10–najmniejsza wartość, |  |
|  |  |  | 0 – największa wartość, |  |
|  |  |  | pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów | Tak | 0 - 10 pkt |  |
|  |  |  | 10–najmniejsza wartość, |  |
|  |  |  | 0 – największa wartość, |  |
|  |  |  | pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK |  |
|  | -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, |  |  |
|  | -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |
| 6 | Zamawiający wymaga potwierdzonego przez producenta upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu na oferowany sprzęt. | TAK |  |
| 7 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 8 | Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. |  |
| 9 | Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. |  |
| 10 | Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |  |
| 11 | Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych złożonych na wezwanie przez Zamawiającego. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. |  |
| 12 | Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  |
|  | Miejscowość i data | podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną) |  |